## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Skenovací 2D pole pro měření radioterapeutického svazku, pro relativní dozimetrii radionuklidového ozařovače TERAGAM 01 a rtg ozařovače Xstrahl 200, včetně vyhodnocovacího zařízení a potřebného SW vybavení
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Skenovací 2D pole
Typ detektorů: ionizační komory
Velikost pole min. 260x260 mm
Velikost detektorů max. 5mm x 5mm x 5mm (objem max. 125mm3)
Měřené parametry:
- homogenita radiačního pole
- symetrie radiačního pole
- velikost radiačního pole
- shoda světelného a radiačního pole (po zadání dat světelného pole)
- polostín radiačního pole
- centrování svazku
- dávkový příkon
Dávkový limit min. 1000 Gy
Rozlišení max. 0,1 mGy nebo 0,1 mGy/min
Elektronika prostorově oddělená od měřicí části
Připojitelnost k vyhodnocovací PC stanici prostřednictvím standardizovaného rozhraní
Centrální ionizační komora součástí dodávky
Kalibrace pro absolutní dozimetrii (Co-60) ve výrobním závodě nebo autorizovaném metrologickém středisku s dodáním kalibračního protokolu
Vyhodnocovací SW součástí dodávky
Řídicí a vyhodnocovací PC stanice (notebook)
Minimální technické parametry HW musí vyhovovat doporučení výrobce vyhodnocovacího SW a zároveň musí být následující:
- OS MS Windows 10 Professional x64 nebo vyšší, případně obdobný operační systém srovnatelné kvalitativní úrovně
- Displej LCD min. 15,6", rozlišení min. Full HD (min. 1920 x 1080 px)
- Vícejádrový procesor s taktovací frekvencí, zaručující bezproblémový chod vyhodnocovacího SW, které je součástí dodávky
- RAM min. 4GB
- HDD min. 1 TB
Příslušenství
Voděekvivalentní fantom pro možnost měření v referenčních hloubkách 2 a 5 cm
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných k provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech ozařoven oddělení radiační a klinické onkologie.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)