## List1
Technické podmínky
Název zakázky: Výměna zdroje ionizujícího záření v kobaltovém ozařovači
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Výměna zdroje ionizujícícho záření - uzavřeného radionuklidového zářiče 60Co (dále jen "URZ") v radioterapeutickém ozařovači TERAGAM 01 formou výměny kompletní ozařovací hlavice, včetně souvisejících instalačních prací a služeb
Technická specifikace - minimální technické požadavky
URZ
Forma radionuklidu: pevná fáze
Materiál pouzdra: kov
Aktivita min. 250 TBq v okamžiku předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli
Geometrické rozměry musí odpovídat údajům v technické dokumentaci výrobce ozařovače
Ozařovací hlavice
Ozařovací hlavice obsahující URZ
Stínění ozařovací hlavice prostřednictvím olova a ochuzeného uranu
Příslušenství
Zadavatel požaduje generální opravu stávajícího isocentrického ozařovacího stolu vč. ručního ovladače, případně dodání repasovaného isocentrického ozařovacího stolu se stejnými technickými parametry, vč. dodání ručního ovladače
Zadavatel požaduje výměnu stávající ovládací PC stanice s monitorem vč. ovládacího SW
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
zajištění transportní a zdvihací techniky
zajištění demontáže původní ozařovací hlavice včetně URZ, jejího transportu mimo budovu, odvozu a ekologické recyklace s vystavením protokolu o ekologické recyklaci URZ
v případě potřeby zajištění nezbytných stavebních úprav v místě plnění
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace náhradních dílů a komponentů v místě plnění
technická podpora a asistence při připojení zařízení do nemocničního informačního systému ve spolupráci s odd. IT zadavatele
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká, vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
přenos dozimetrických dat nového zdroje do plánovacího SW
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
bezplatné zapůjčení zkušebního fantomu pro dozimetrická měření
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu, mj. zkoušku dlouhodobé stability, se zajištěním potřebné měřicí a kalibrační techniky
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - protokoly o zkouškách a měřeních
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Dodané náhradní díly a komponenty musí být instalovány ve stávajících prostorech ozařovny odd. radiační a klinické onkologie.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého dodaného SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během stavebních a instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto listy budou přílohou č. 2 smlouvy o dílo.
V ......................... dne: |  | ............................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)