## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
3ks mobilní videoendoskopický systém vč. příslušenství pro operační obory chirurgie a gynekologie
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) Systém pro gynekologii
1.1) Přístrojové vybavení tvořící univerzální část endoskopického systému ("endoskopické věže"), ke kterému se připojují jednotlivé typy rigidních endoskopů
1.1.1) Videoprocesor
Celkový počet: 1ks
Zpracování obrazu v rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Ovládání pomocí dotykového displeje
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4K UHD rozlišení (min. 3840 x 2160 px) pro hlavní a náhledový monitor + 2 nezávislé výstupy ve Full HD rozlišení (min. 1920 x 1080 px) pro připojení přes 3G-SDI nebo HDMI rozhraní
Aktivní řízení jasu připojeného zdroje studeného světla dle světelných podmínek operačního pole prostřednictvím datového kabelu, v případě LED zdroje světla úprava teploty chromatičnosti do přirozených barev
Možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy nebo z ovládacího panelu přístroje
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
1.1.2) Kamerová hlava
Celkový počet: 1ks
Nativní rozlišení snímacího čipu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Celokovové tělo
ZOOMový objektiv s ovládáním pomocí objektivu nebo s motorickým ovládáním pomocí integrovaného tlačítka
Velká hloubka ostrosti (f = min. 15 - 29 mm) nebo integrovaný auto-focus
Min. 2 integrovaná programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí
Očnicový adaptér
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Umožnění připojení všech endoskopů, uvedených v bodu 1.3
1.1.3) Hlavní operační zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Úhlopříčka min. 55"
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Umístění na pojízdném stojanu, který umožňuje jednoduchý přesun monitoru a jednoduché okamžité nastavení výšky, natočení okolo vertikální osy a sklon okolo horizontální osy
1.1.4) Asistenční zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Úhlopříčka min. 31"
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Umístění na pohyblivém kloubovém rameni endoskopického přístrojového vozíku s možností polohování do všech směrů
1.1.5) Zdroj studeného světla
Celkový počet: 1ks
Zdroj světla s výkonem odpovídajícím 300W Xenon
Životnost lampy min. 30.000 hod nebo dodání min. 5 ks xenonových výbojek
Záložní zdroj světla o výkonu min. 35W
Podpora 4K UHD režimu zobrazení
Automatické řízení výkonu videoprocesorem
Plynulá regulace intenzity světla z kamerové hlavy
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Propojení s videoprocesorem - v případě LED zdroje světla posun teploty chromatičnosti do přirozeného barevného spektra xenonového zdroje
Karusel pro světlovodné kabely min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz) nebo dodání min. 10 ks přechodek
Součástí dodávky musí být min. 3 ks světlovodných kabelů délky min. 3 m pro optiky s průměrem nad 5 mm, autoklávovatelné do 134°C, s připojením na zdroj světla a optiky min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz)
Součástí dodávky musí být min. 2 ks světlovodných kabelů délky min. 3 m pro optiky s průměrem do 5 mm, autoklávovatelné do 134°C, s připojením na zdroj světla a optiky min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz)
1.1.6) Insuflační jednotka CO2
Celkový počet: 1ks
Insuflační jednotka s podporou automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pomocí integrovaného motoru nebo s využitím desuflačního režimu (propojení insuflační jednotky s elektrochirurgickou jednotkou - v tomto případě musí být součástí dodávky datový kabel pro řízení odsávání)
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním režimu
Zdroj CO2 pro medicinální použití - tlaková lahev
Volitelná rychlost průtoku CO2 s indikací spotřeby plynu
Maximální průtok min. 40 l/min.
Vyhřívání plynu před vstupem do pacienta
Filtrace odpadních plynů přes HEPA filtr pro zajištění bezpečí zdravotnického personálu
Min. 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s vyhříváním jako součást dodávky
Min. 2 ks resterilizovatelných vysokoprůtokových insuflačních hadic jako součást dodávky
Min. 2 ks resterilizovatelných hadic pro odsávání kouře a aerosolu, nebo min. 10 ks jednorázových hadic pro odsávání kouře a aerosolu, jako součást dodávky
Min. 50 ks pacientských jednorázových filtrů jako součást dodávky
Min. 1 ks hadice pro připojení lahve s CO2 (DIN) jako součást dodávky
1.1.7) Multioborová elektrochirurgická jednotka
Celkový počet: 1ks
Hybridní modulární systém pro současné použití ultrazvukové nebo elektrické energie a bipolární vf energie za účelem bezpečného zatavení a protnutí cév a tkání až do velikosti 7 mm, vč. základního příslušenství a základní sady nástrojů
Součástí systému musí být elektrokoagulační jednotka nejnovější generace pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu, s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů, s módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI a radiofrekvenční ablace ...)
Požadovaný výstupní vf výkon: bipolární min. 320 W, monopolární min. 300 W
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a funkcí AUTOSTART
Ovládací a informační barevný dotykový displej
Min. 4 porty (monopolární, bipolární) pro současné připojení až 4 nástrojů
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení předdefinovaných parametrů
Automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
Volitelné režimy AUTOSTART a AUTOSTOP u bipolární koagulace
Indikace chybových stavů - akustický i optický alarm se zobrazením chybových hlášení a popisem opatření k nápravě na displeji
Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu - komplexní soubor systémů, umožňující bipolární koagulaci velkých cév do 7 mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem
Přerušení cévy pomocí elektrického výboje, mechanicky pomocí nože, nebo pomocí ultrazvukového skalpelu
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné operační pole
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
Bezpečnostní parametry:
- dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
- zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství:
Min. 2 ks resterilizovatelného nástroje délky v rozmezí 150 - 200 mm na koagulaci velkých cév do velikosti 7 mm, nebo min. 10 ks jednorázových nástrojů délky v rozmezí 150 - 200 mm na koagulaci velkých cév do velikosti 7 mm
1 ks dvojitý programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1 ks gumové neutrální elektrody + min. 1 ks pacientského kabelu k neutrální elektrodě
Min. 50 ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientského kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
Pojízdný vozík na kompletní systém
1.1.8) Irigační a odsávací pumpa
Celkový počet: 1ks
Kombinovaná oplachová rotační pumpa s odsáváním (případně dodání jako dva samostatné přístroje, instalované v endoskopické věži)
Výkon oplachu min. 1,8 l/min.
Výkon sání min. 40 l/min.
Dosažitelný podtlak min. 60 kPa
Plynulá regulace podtlaku s monitorací prostřednictvím integrovaného vakuometru
Integrovaná ochrana proti přetlakování
Sací a antibakteriální filtr v odsávacím okruhu
Možnost používání resterilizovatelných i jednorázových hadicových setů
Resterilizovatelná nádoba s objemem min. 3 l, instalovaná na boku endoskopického vozíku
Min. 5 ks resterilizovatelných hadicovách setů pro oplach a sání bez omezení počtu sterilizačních cyklů, nebo min. 10 ks hadicových setů pro oplach a sání s limitovaným počtem sterilizačních cyklů, jako součást dodávky
1.1.9) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks
Transportní přístrojový vozík s distribucí el. energie
Integrovaný oddělovací transformátor a přepěťová ochrana zásuvek 230V
Min. 4 police s nastavitelnou výškou
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- infuzní stojan
- držák nožního spínače
- upevňovací lišta na odpadní nádobu
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
1.2) Připojení videoendoskopického systému do NIS
1.2.1) Medicínské záznamové zařízení
Celkový počet: 1ks
Medicínské záznamové zařízení pro použití na operačních sálech
Separátní umístění v endoskopické věži, nebo jako součást videoprocesoru
Záznam videosekvencí a fotografií z operačních výkonů v obrazovém rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 px)
Kapacita úložiště dat min. 1 TB
Možnost Life-streamu videa do NIS zadavatele pomocí ethernetového nebo wifi připojení
Plná kompatibilita s výše popsaným endoskopickým systémem
1.3) Endoskopy:
Rigidní optiky autoklávovatelné:
- 3ks 10mm, 0°, konstrukce optimalizovaná pro rozlišení obrazu 4K UHD
- 2ks operační hysteroskop o průměru max. 4,5 mm, 30°, s pracovním kanálem min. 5 Fr. (komplet), konstrukce optimalizovaná pro rozlišení obrazu min. HD
1.4) Příslušenství:
Světlovodné kabely, elektrické kabely, adaptéry, hadicové sety a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
2. Laparoskopický systém pro chirurgii
2.1) Přístrojové vybavení tvořící univerzální část endoskopického systému ("endoskopické věže"), ke kterému se připojují jednotlivé typy rigidních endoskopů
2.1.1) Videoprocesor
Celkový počet: 1ks
Zpracování obrazu v rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Ovládání pomocí dotykového displeje
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4K UHD rozlišení (min. 3840 x 2160 px) pro hlavní a náhledový monitor + 2 nezávislé výstupy ve Full HD rozlišení (min. 1920 x 1080 px) pro připojení přes 3G-SDI nebo HDMI rozhraní
Aktivní řízení jasu připojeného zdroje studeného světla dle světelných podmínek operačního pole prostřednictvím datového kabelu, v případě LED zdroje světla úprava teploty chromatičnosti do přirozených barev
Možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy nebo z ovládacího panelu přístroje
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
2.1.2) Kamerová hlava
Celkový počet: 1ks
Nativní rozlišení snímacího čipu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Celokovové tělo
ZOOMový objektiv s ovládáním pomocí objektivu nebo s motorickým ovládáním pomocí integrovaného tlačítka
Velká hloubka ostrosti (f = min. 15 - 29 mm) nebo integrovaný auto-focus
Min. 2 integrovaná programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí
Očnicový adaptér
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Umožnění připojení všech endoskopů, uvedených v bodu 2.3
2.1.3) Hlavní operační zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Úhlopříčka min. 55"
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Umístění na pojízdném stojanu, který umožňuje jednoduchý přesun monitoru a jednoduché okamžité nastavení výšky, natočení okolo vertikální osy a sklon okolo horizontální osy
2.1.4) Asistenční zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Úhlopříčka min. 31"
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Umístění na pohyblivém kloubovém rameni endoskopického přístrojového vozíku s možností polohování do všech směrů
2.1.5) Zdroj studeného světla
Celkový počet: 1ks
Zdroj světla s výkonem odpovídajícím 300W Xenon
Životnost lampy min. 30.000 hod nebo dodání min. 5 ks xenonových výbojek
Záložní zdroj světla o výkonu min. 35W
Podpora 4K UHD režimu zobrazení
Automatické řízení výkonu videoprocesorem
Plynulá regulace intenzity světla z kamerové hlavy
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Propojení s videoprocesorem - v případě LED zdroje světla posun teploty chromatičnosti do přirozeného barevného spektra xenonového zdroje
Karusel pro světlovodné kabely min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz) nebo dodání min. 10 ks přechodek
Součástí dodávky musí být min. 3 ks světlovodných kabelů délky min. 3 m pro optiky s průměrem nad 5 mm, autoklávovatelné do 134°C, s připojením na zdroj světla a optiky min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz)
2.1.6) Insuflační jednotka CO2
Celkový počet: 1ks
Insuflační jednotka s podporou automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pomocí integrovaného motoru nebo s využitím desuflačního režimu (propojení insuflační jednotky s elektrochirurgickou jednotkou - v tomto případě musí být součástí dodávky datový kabel pro řízení odsávání)
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním režimu
Zdroj CO2 pro medicinální použití - tlaková lahev
Volitelná rychlost průtoku CO2 s indikací spotřeby plynu
Maximální průtok min. 40 l/min.
Vyhřívání plynu před vstupem do pacienta
Filtrace odpadních plynů přes HEPA filtr pro zajištění bezpečí zdravotnického personálu
Min. 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s vyhříváním jako součást dodávky
Min. 2 ks resterilizovatelných vysokoprůtokových insuflačních hadic jako součást dodávky
Min. 2 ks resterilizovatelných hadic pro odsávání kouře a aerosolu, nebo min. 10 ks jednorázových hadic pro odsávání kouře a aerosolu, jako součást dodávky
Min. 50 ks pacientských jednorázových filtrů jako součást dodávky
Min. 1 ks hadice pro připojení lahve s CO2 (DIN) jako součást dodávky
2.1.7) Multioborová elektrochirurgická jednotka
Celkový počet: 1ks
Hybridní modulární systém pro současné použití ultrazvukové nebo elektrické energie a bipolární vf energie za účelem bezpečného zatavení a protnutí cév a tkání až do velikosti 7 mm, vč. základního příslušenství a základní sady nástrojů
Součástí systému musí být elektrokoagulační jednotka nejnovější generace pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu, s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů, s módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI a radiofrekvenční ablace ...)
Požadovaný výstupní vf výkon: bipolární min. 320 W, monopolární min. 300 W
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a funkcí AUTOSTART
Ovládací a informační barevný dotykový displej
Min. 4 porty (monopolární, bipolární) pro současné připojení až 4 nástrojů
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení předdefinovaných parametrů
Automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
Volitelné režimy AUTOSTART a AUTOSTOP u bipolární koagulace
Indikace chybových stavů - akustický i optický alarm se zobrazením chybových hlášení a popisem opatření k nápravě na displeji
Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu - komplexní soubor systémů, umožňující bipolární koagulaci velkých cév do 7 mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem
Přerušení cévy pomocí elektrického výboje, mechanicky pomocí nože, nebo pomocí ultrazvukového skalpelu
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné operační pole
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
Bezpečnostní parametry:
- dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
- zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství:
Min. 2 ks resterilizovatelného nástroje délky v rozmezí 150 - 200 mm na koagulaci velkých cév do velikosti 7 mm, nebo min. 10 ks jednorázových nástrojů délky v rozmezí 150 - 200 mm na koagulaci velkých cév do velikosti 7 mm
1 ks dvojitý programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1 ks gumové neutrální elektrody + min. 1 ks pacientského kabelu k neutrální elektrodě
Min. 50 ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientského kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
Pojízdný vozík na kompletní systém
2.1.8) Irigační a odsávací pumpa
Celkový počet: 1ks
Kombinovaná oplachová rotační pumpa s odsáváním (případně dodání jako dva samostatné přístroje, instalované v endoskopické věži)
Výkon oplachu min. 1,8 l/min.
Výkon sání min. 40 l/min.
Dosažitelný podtlak min. 60 kPa
Plynulá regulace podtlaku s monitorací prostřednictvím integrovaného vakuometru
Integrovaná ochrana proti přetlakování
Sací a antibakteriální filtr v odsávacím okruhu
Možnost používání resterilizovatelných i jednorázových hadicových setů
Resterilizovatelná nádoba s objemem min. 3 l, instalovaná na boku endoskopického vozíku
Min. 5 ks resterilizovatelných hadicovách setů pro oplach a sání bez omezení počtu sterilizačních cyklů, nebo min. 10 ks hadicových setů pro oplach a sání s limitovaným počtem sterilizačních cyklů, jako součást dodávky
2.1.9) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks
Transportní přístrojový vozík s distribucí el. energie
Integrovaný oddělovací transformátor a přepěťová ochrana zásuvek 230V
Min. 4 police s nastavitelnou výškou
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- infuzní stojan
- držák nožního spínače
- upevňovací lišta na odpadní nádobu
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
2.2) Připojení videoendoskopického systému do NIS
2.2.1) Medicínské záznamové zařízení
Celkový počet: 1ks
Medicínské záznamové zařízení pro použití na operačních sálech
Separátní umístění v endoskopické věži, nebo jako součást videoprocesoru
Záznam videosekvencí a fotografií z operačních výkonů v obrazovém rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 px)
Kapacita úložiště dat min. 1 TB
Možnost Life-streamu videa do NIS zadavatele pomocí ethernetového nebo wifi připojení
Plná kompatibilita s výše popsaným endoskopickým systémem
2.3) Endoskopy:
Rigidní optiky autoklávovatelné:
- 3ks 10mm, 30°, konstrukce optimalizovaná pro rozlišení obrazu 4K UHD
2.4) Příslušenství:
Světlovodné kabely, elektrické kabely, adaptéry, hadicové sety a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
3. Systém pro artroskopii a chirurgii
3.1) Přístrojové vybavení tvořící univerzální část endoskopického systému ("endoskopické věže"), ke kterému se připojují jednotlivé typy rigidních endoskopů
3.1.1) Videoprocesor
Celkový počet: 1ks
Zpracování obrazu v rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Ovládání pomocí dotykového displeje
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4K UHD rozlišení (min. 3840 x 2160 px) pro hlavní a náhledový monitor + 2 nezávislé výstupy ve Full HD rozlišení (min. 1920 x 1080 px) pro připojení přes 3G-SDI nebo HDMI rozhraní
Aktivní řízení jasu připojeného zdroje studeného světla dle světelných podmínek operačního pole prostřednictvím datového kabelu, v případě LED zdroje světla úprava teploty chromatičnosti do přirozených barev
Možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy nebo z ovládacího panelu přístroje
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
3.1.2) Kamerová hlava
Celkový počet: 1ks
Nativní rozlišení snímacího čipu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Celokovové tělo
ZOOMový objektiv s ovládáním pomocí objektivu nebo s motorickým ovládáním pomocí integrovaného tlačítka
Velká hloubka ostrosti (f = min. 15 - 29 mm) nebo integrovaný auto-focus
Min. 2 integrovaná programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí
Očnicový adaptér
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Umožnění připojení všech endoskopů, uvedených v bodu 3.3
3.1.3) Hlavní operační zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu 4K UHD (min. 3840 x 2160 px)
Úhlopříčka min. 31"
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Umístění na pohyblivém kloubovém rameni endoskopického přístrojového vozíku s možností polohování do všech směrů
3.1.4) Zdroj studeného světla
Celkový počet: 1ks
Zdroj světla s výkonem odpovídajícím 300W Xenon
Životnost lampy min. 30.000 hod nebo dodání min. 5 ks xenonových výbojek
Záložní zdroj světla o výkonu min. 35W
Podpora 4K UHD režimu zobrazení
Automatické řízení výkonu videoprocesorem
Plynulá regulace intenzity světla z kamerové hlavy
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu
Podpora technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazování pro zvýraznění struktury superficiálních venózních struktur, bez nutnosti použití kontrastní látky
Propojení s videoprocesorem - v případě LED zdroje světla posun teploty chromatičnosti do přirozeného barevného spektra xenonového zdroje
Karusel pro světlovodné kabely min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz) nebo dodání min. 10 ks přechodek
Součástí dodávky musí být min. 4 ks světlovodných kabelů délky min. 3 m pro optiky s průměrem do 5 mm, autoklávovatelné do 134°C, s připojením na zdroj světla a optiky min. tří světových výrobců (např. Olympus, Wolf, Storz)
3.1.5) Insuflační jednotka CO2
Celkový počet: 1ks
Insuflační jednotka s podporou automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pomocí integrovaného motoru nebo s využitím desuflačního režimu (propojení insuflační jednotky s elektrochirurgickou jednotkou - v tomto případě musí být součástí dodávky datový kabel pro řízení odsávání)
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním režimu
Zdroj CO2 pro medicinální použití - tlaková lahev
Volitelná rychlost průtoku CO2 s indikací spotřeby plynu
Maximální průtok min. 40 l/min.
Vyhřívání plynu před vstupem do pacienta
Filtrace odpadních plynů přes HEPA filtr pro zajištění bezpečí zdravotnického personálu
Min. 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s vyhříváním jako součást dodávky
Min. 2 ks resterilizovatelných vysokoprůtokových insuflačních hadic jako součást dodávky
Min. 2 ks resterilizovatelných hadic pro odsávání kouře a aerosolu, nebo min. 10 ks jednorázových hadic pro odsávání kouře a aerosolu, jako součást dodávky
Min. 50 ks pacientských jednorázových filtrů jako součást dodávky
Min. 1 ks hadice pro připojení lahve s CO2 (DIN) jako součást dodávky
3.1.6) Multioborová elektrochirurgická jednotka
Celkový počet: 1ks
Elektrokoagulační jednotka nejnovější generace pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu, s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů, s módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI a radiofrekvenční ablace ...)
Požadovaný výstupní vf výkon: bipolární min. 320 W, monopolární min. 300 W
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a funkcí AUTOSTART
Ovládací a informační barevný dotykový displej
Min. 4 porty (monopolární, bipolární) pro současné připojení až 4 nástrojů
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení předdefinovaných parametrů
Automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
Volitelné režimy AUTOSTART a AUTOSTOP u bipolární koagulace
Indikace chybových stavů - akustický i optický alarm se zobrazením chybových hlášení a popisem opatření k nápravě na displeji
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné operační pole
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
Bezpečnostní parametry:
- dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
- zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství:
1 ks dvojitý programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1 ks gumové neutrální elektrody + min. 1 ks pacientského kabelu k neutrální elektrodě
Min. 50 ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientského kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
3.1.7) Irigační a odsávací pumpa
Celkový počet: 1ks
Kombinovaná oplachová rotační pumpa s odsáváním (případně dodání jako dva samostatné přístroje, instalované v endoskopické věži)
Výkon oplachu min. 1,8 l/min.
Výkon sání min. 40 l/min.
Dosažitelný podtlak min. 60 kPa
Plynulá regulace podtlaku s monitorací prostřednictvím integrovaného vakuometru
Integrovaná ochrana proti přetlakování
Sací a antibakteriální filtr v odsávacím okruhu
Možnost používání resterilizovatelných i jednorázových hadicových setů
Resterilizovatelná nádoba s objemem min. 3 l, instalovaná na boku endoskopického vozíku
Min. 5 ks resterilizovatelných hadicovách setů pro oplach a sání bez omezení počtu sterilizačních cyklů, nebo min. 10 ks hadicových setů pro oplach a sání s limitovaným počtem sterilizačních cyklů, jako součást dodávky
3.1.8) Artroskopická irigační a odsávací pumpa
Celkový počet: 1ks
Kombinovaná oplachová peristaltická jednotka s odsáváním pro artroskopickou operativu (samostatná jednotka nebo jako součást artroskopického shaveru, popsaného níže)
Průtok v rozmezí min. 0,1 - 1,5 l/min.
Nastavení průtoku s krokem max. 0,1 l/min.
Automatické přizpůsobení průtoku
Maximální tlak min. 150 mm Hg
Integrovaná ochrana proti přetlakování
Možnost používání resterilizovatelných nebo jednorázových (včetně denních) hadicových setů
Min. 5 ks resterilizovatelných hadicových setů, nebo min. 10 ks jednorázových hadicových setů, jako součást dodávky
3.1.9) Vaporizér - přístroj pro artroskopické odstraňování měkkých tkání
Celkový počet: 1ks
Bipolární generátor pro artroskopické odstraňování měkkých tkání vaporizací z nitrokloubního prostoru
Výkon min. 400 W
Mikroprocesorové řízení
Práce ve fyziologickém roztoku
Monitorace teploty - nastavení maximálního teplotního prahu
Elektrody s automaticky přednastavenou sílou vaporizace i koagulace
Možnost použití elektrod s odsáváním
Integrovaný antikolizní systém pro eliminaci rizika poškození artroskopické optiky
Nastavení síly vaporizace a koagulace manuálně i prostřednictvím nožního pedálu
Akustické i optické alarmy chybových stavů
Pedálový nožní ovladač
Min. 2 ks elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii jako součást dodávky
Min. 2 ks elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii jako součást dodávky
3.1.10) Artroskopický shaver
Celkový počet: 1ks
Přístroj pro všechny artroskopické aplikace (min. rameno, koleno, kotník, loket, klouby ruky, kyčle)
Samostatná jednotka, nebo kombinovaný přístroj s integrovanou artroskopickou irigační a odsávací pumpou
Řídicí jednotka
Celkový počet 1ks (jeden)
Mikroprocesorové řízení
Plynulá regulace rychlosti otáčení
Ovládání pomocí tlačítek nebo dotykového displeje
Automatická registrace fréz a nastavení předdefinovaných parametrů
Možnost uložení uživatelského nastavení parametrů
Akustická i optická signalizace provozních stavů
Pedálový nožní ovladač
Ruční nástroj pro běžné artroskopie vč. příslušenství
Celkový počet 2ks (dva)
Resterilizovatelné provedení
Možnost použití resterilizovatelných i jednorázových fréz
Ovládání pomocí pedálového nožního ovladače
Tužkový typ rukojeti
Obousměrný rotační mód pro kuličkové frézy, min. 7.000 ot/min.
Oscilační mód pro shaverové frézy, min. 2.500 oscilací/min.
Integrované odsávání regulovatelné na nástroji
Odpojitelný přívodní kabel k řídicí jednotce
Vysokorychlostní nástavec dle výběru zadavatele
Možnost připojení fréz velikosti v rozmezí min. 2 - 8 mm
Možnost nastavení startovní pozice frézy pro maximální bezpečí pacienta
Min. 2 ks Shaver fréza přímá, resterilizovatelná jako součást dodávky
Min. 2 ks Shaver fréza zahnutá, resterilizovatelná jako součást dodávky
Ruční nástroj pro artroskopie malých kloubů vč. příslušenství
Celkový počet 1ks (jeden)
Resterilizovatelné provedení
Možnost použití resterilizovatelných nebo jednorázových fréz
Ovládání pomocí pedálového nožního ovladače
Tužkový typ rukojeti
Obousměrný rotační mód pro kuličkové frézy, min. 3.000 ot/min.
Oscilační mód pro shaverové frézy, min. 2.500 oscilací/min.
Integrované odsávání regulovatelné na nástroji
Hmotnost bez přívodního kabelu max. 200 g
Vysokorychlostní nástavec dle výběru zadavatele
Možnost připojení fréz velikosti v rozmezí min. 2 - 5,5 mm
Možnost nastavení startovní pozice frézy pro maximální bezpečí pacienta
Min. 1 ks Shaver fréza přímá, resterilizovatelná, nebo min. 5 ks Shaver fréza přímá, jednorázová, jako součást dodávky
Min. 1 ks Shaver fréza zahnutá, resterilizovatelná, nebo min. 5 ks Shaver fréza zahnutá, jednorázová, jako součást dodávky
Příslušenství
3ks Sterilizační nádoba pro autoklávovatelné části systému
1ks Pojízdný vozík na kompletní systém
3.1.11) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks
Transportní přístrojový vozík s distribucí el. energie
Integrovaný oddělovací transformátor a přepěťová ochrana zásuvek 230V
Min. 4 police s nastavitelnou výškou
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- infuzní stojan
- držák nožního spínače
- upevňovací lišta na odpadní nádobu
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
3.2) Připojení videoendoskopického systému do NIS
3.2.1) Medicínské záznamové zařízení
Celkový počet: 1ks
Medicínské záznamové zařízení pro použití na operačních sálech
Separátní umístění v endoskopické věži, nebo jako součást videoprocesoru
Záznam videosekvencí a fotografií z operačních výkonů v obrazovém rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 px)
Kapacita úložiště dat min. 1 TB
Možnost Life-streamu videa do NIS zadavatele pomocí ethernetového nebo wifi připojení
Plná kompatibilita s výše popsaným endoskopickým systémem
3.3) Endoskopy:
Rigidní optiky autoklávovatelné:
- 2ks 4mm, 30°, konstrukce optimalizovaná pro rozlišení obrazu 4K UHD
- 1ks 2,7mm, 30°, konstrukce optimalizovaná pro rozlišení obrazu min. HD
- 1ks 1,9mm, 30°, konstrukce optimalizovaná pro rozlišení obrazu min. HD
3.4) Příslušenství:
Světlovodné kabely, elektrické kabely, adaptéry, hadicové sety a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ............................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)