## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Stoly operační vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Elektromechanické systémové operační stoly s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Operační stůl systémový - základní požadavky
Celkový počet základen operačních stolů: 3ks
Celkový počet výměnných segmentovaných desek: 6ks
Celkový počet transportních vozíků: 5ks
Elektromechanický operační stůl - systém s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory, sestávající z:
- nohy stolu s mobilní základnou (transportabilní pomocí transportního vozíku)
- výměnných desek segmentovaných s motoricky ovládanými pohyby a s příslušenstvím podle určení jednotlivých chirurgických oborů
- transportního vozíku pro operační desky a nohu stolu
Univerzální použití pro všechny chirurgické obory
Základní („nulová“) pozice zadaná jedním tlačítkem ovladače - pro uvedení všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy a případně i manipulační výšky pro převoz desky. Sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta.
Jednotlačítková předvolba pozice polosed („plážové lehátko“) a „můstek“
Funkce na dálkové ovládání prostřednictvím IR bezkabelového ručního ovladače s displejem a komunikací v českém jazyce: výškové polohování, Trendelenburg, antitrendelenburg, oboustranný laterální náklon, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť
Možnost úpravy ovládání tak, aby umožňovalo uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu
Záložní ovládání na bočním krytu nohy operačního stolu (na jiných místech, špatně přístupných, nebo pomocí přidaného kabelového ovladače není přípustné)
Povolené zatížení min. 360 kg + 20 kg standardního příslušenství
Integrované akumulátory s vysokou kapacitou (až 5 dnů běžného provozu bez dobíjení)
Mobilní nabíječka pro IR bezkabelový ruční ovladač, celkový počet: 3ks
Integrovaná funkce rozpoznávání napojeného příslušenství - možnost užívání integrovaného aktivního antikolizního systému s eliminací kolize s přístroji a podlahou na operačním sále - možnost vyloučení a nápravy nebezpečné situace, příslušenství musí být vybaveno mikročipy nebo jiným identifikačním zařízením
Transportní vozík pro nohu stolu a výměnné desky výškově stavitelný (pro snadné a rychlé překládání pacienta z lůžka a zpět na lůžko), se snadnou manipulací (dvě integrované rukojeti, snadné udržení přímého směru výsuvným pátým kolečkem) a centrální brzdou
Navážení desek na nohu stolu ve směru hlava - nohy i nohy - hlava s automatickým rozpoznáním pozice, bez nutnosti manuálního nastavení reverzního režimu
Vzájemná kompatibilita veškerého příslušenství, všech typů desek, transportních vozíků a noh stolů
Požadavky na základnu operačního stolu
Mobilní provedení
Výškové nastavení v rozsahu min. 625 - 1150 mm bez polsterů
Laterální náklon min. 28° obousměrně
Podélný náklon (Trendelenburg, antitrendelenburg) min. 45° obousměrně
Kombinace Trendelenburg/laterální náklon min. 30°/15°
Podélný posuv min. 320mm (hodnoceným parametrem bude délka podélného posuvu v jednotkách "mm", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede délku podélného posuvu nabízeného zboží, přičemž délka podélného posuvu musí činit min. 320mm). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
Požadavky na základní desku operačního stolu
Základní deska stavebnicová, 4ks min. šestisegmentová (hlavový segment, horní zádový segment, střední zádový segment, sedací segment, dva nožní segmenty nedělené), 2ks osmisegmentová (hlavový segment, horní zádový segment, střední zádový segment, sedací segment, dva nožní segmenty - každý dělený na dva díly); jedna osmisegmentová deska musí být doplněna o jednosegmentovou podložku nohou, dovolující transport pacienta na operační desce včetně extenze
Elektricky ovládané pohyby základní desky:
- základní zádová sekce: vzhůru min. 70°, dolů min. 55° (hodnoceným parametrem je celková velikost úhlu, vyjádřená součtem dílčích úhlů "vzhůru" a "dolů" v absolutní hodnotě a v jednotkách "stupeň", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede celkovou velikost úhlu možného elektricky ovládaného naklopení základní zádové sekce nabízeného zboží, přičemž celková velikost úhlu musí činit min. 125°). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
- nožní sekce: vzhůru min. 90°, dolů min. 90° (hodnoceným parametrem je celková velikost úhlu, vyjádřená součtem dílčích úhlů "vzhůru" a "dolů" v absolutní hodnotě a v jednotkách "stupeň", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede celkovou velikost úhlu možného elektricky ovládaného naklopení nožní sekce nabízeného zboží, přičemž celková velikost úhlu musí činit min. 180°). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
- dělené podložky dolních končetin též samostatně
Manuálně ovládané polohy základní desky :
- horní část zádové sekce: vzhůru min. 90°, dolů min. 60° (hodnoceným parametrem je celková velikost úhlu, vyjádřená součtem dílčích úhlů "vzhůru" a "dolů" v absolutní hodnotě a v jednotkách "stupeň", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede celkovou velikost úhlu možného manuálně ovládaného naklopení horní části zádové sekce nabízeného zboží, přičemž celková velikost úhlu musí činit min. 150°). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV4 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
Podložka hlavy s nastavením dvěma klouby (ne jen sklopné), standardní, v šířce desky stolu, ovladatelná jednou rukou
Podložky dolních končetin u 2ks osmisegmentových základních desek celkem čtyřdílné (dva díly pro každou dolní končetinu), roztažitelné, „lámací“ do polohy pro ortopedické, urologické nebo proktologické výkony, možnost úpravy na "klekačku" bez dalších přidaných dílů, možnost individuálního nastavení délky jednotlivých segmentů jak v pozici "klekačka", tak v jakékoliv jiné pozici
Napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné u všech modulárních segmentů
Možná záměna nožních a zádových segmentů
Polstery snižující riziko vzniku proleženin (bez použití gelových podložek), tloušťka min. 80mm, jednoduše odnímatelné, upevněné na základ desky welcro spoji („suchý zip“)
Příslušenství operačního stolu pro chirurgii
2ks Podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru
1ks Anesteziologický rám polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu
1ks Držák anesteziologických hadic s připevněním k euroliště
6ks Svorka radiální na eurolištu
1ks Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný
1 pár Standardní gynekologický držák dolních končetin (schaut) s připevněním na boční eurolištu
1ks Příslušenství k výkonům v oblasti krku s polohovatelným držákem hlavy
1 pár Loketní podpěra pro operatéra (dosah operatérovy ruky až do úrovně vrchu hlavy), polohovatelná, s připevněním na eurolištu
1ks Vysoká podpěra horní končetiny při poloze na boku
1 pár Zarážka ramen pro vysokou polohu Trendelenburg
1 pár Zarážka na dolní končetiny (pro každou končetinu zvlášť)
Příslušenství operačního stolu pro ortopedii / traumatologii
2ks Podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru
1ks Anesteziologický rám polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu
1ks Držák anesteziologických hadic s připevněním k euroliště
6ks Svorka radiální na eurolištu
1ks Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný
1ks Extenční adaptér pro obě dolní končetiny, sestava:
- 1ks třídílná rozkládací sekce sedací/pánevní vč. polstrů, střední díl karbonový pro lepší RTG zobrazení 360°
- 2ks trakční tyč základní
- 1ks trakční tyč delší
- 1ks trakční tyč střední
- 2ks podpěrná tyč
- 2ks trakční mechanismus
- 1ks trakční zařízení pro výkony na bérci - komplet, včetně fixátorů kondil
- protitahový kolík na krček femuru
- prodlužovací díl postranní lišty se svorkou, délka min. 500mm
- 1ks podložka trakční boty ocelová pod chodidlo, na trakční manžetu (botu)
- 1 pár trakční kožená manžeta (bota) vč. poutacích řemínků a přezek
- 1ks vozík transportní pro extenzi a další příslušenství
1ks Segment pro výkony na horní končetině vč. příslušenství pro výkony na jednotlivých částech paže (předloktí, loket, pažní kost, rameno) s odnímatelnými částmi na ramena a plnohodnotnou fixací hlavy (ideálně helma)
1ks Příslušenství k artroskopii kolene s upevněním na eurolištu
1ks Stolek operační o rozměrech min. 800x350mm, karbonový, pro operace šlach a cév na horní končetině
Příslušenství operačního stolu pro gynekologii
2ks Podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru
1ks Anesteziologický rám polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu
1ks Držák anesteziologických hadic s připevněním k euroliště
3ks Svorka radiální na eurolištu
1ks Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný
1 pár Gynekologický držák dolních končetin s mechanickým předpětím, pneumatický (tzv. americký schaut)
1ks Podložní mísa nerezová s upevněním na eurolištu, zasouvatelná pod operační desku
1ks Pánevní prodloužení k operační desce o celkové délce min. 300mm
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
zajištění demontáže všech součástí stávající obměňované techniky zadavatele, jejího transportu mimo budovu, odvozu a ekologické likvidace s vystavením protokolu o ekologické likvidaci
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)