## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 2
Infúzní technika pro obecné použití - 30 ks dávkovačů, 30 ks pump | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Infuzní pumpa samostatná pro dospělé a děti
Kompaktní rozměry, LCD display,
snadná a rychlá obsluha,
design a způsob obsluhy shodný s infuzní pumpou dokovatelnou,
způsob obsluhy shodný s lineárními dávkovači,
odpojitelný napájecí kabel (případně síťový kabel s adaptérem, je-li vyžadován),
integrovaný, servisním zásahem vyměnitelný, akumulátor s kapacitou zajištující minimálně 4 h provozu při plném nabití,
ukazatel zbývající kapacity akumulátoru,
vizuální a akustické alarmy s automatickým zastavením dávkování pumpy:
minimálně: tlakový alarm, kapkový alarm, vzduchový alarm, standby alarm, „před-alarm“ při slabé baterii, bateriový alarm při vybití, konec dávkování s přiměřeným předstihem (cca 5-10 min.), odpojení sítě, bublina, otevřená dvířka, nenakalibrovaný infuzní set, kapkový senzor, systémová chyba, nečinnost,
možnost individuálního nastavení parametrů pumpy, výpočet rychlosti dávkování a dávky,
funkce KOR (KVO) k udržení průchodnosti katétrů minimálním průtokem,
možnost změny (nastavitelnost, kalibrace) infuzního setu bez servisního zásahu,
možnost běžně a záměně používat minimálně následující infuzní sety s partikulárním filtrem 15 mikronů vhodné pro použití v infúzních pumpách:
Intrafix Primeline výrobce B.Braun Medical
Infudrop výrobce Fresenius
IS 127 výrobce Gama Group
rozsah rychlostí min. 0,1 - 999 ml/h (s krokem 0,1 ml/h do 99,9 ml/h a 1 ml/h nad 100 ml/h) + Funkce bolus,
nastavitelné stupně okluzního tlaku uživatelsky alespoň ve 3 stupních,
voděodolné provedení, min. standard IPX2,
přesnost infuze aspoň ± 5%,
hmotnost do 2 kg včetně baterie,
možnost uchycení na infuzní stojan a ISO lištu, stabilita na podložce bez stojanu nebo uchycení na lištu, snadnost použití pro mobilní pacienty – stabilita při transportu s infuzním stojanem,
čitelnost displeje z úhlu minimálně 40 stupňů,
české jazykové prostředí,
snadné ovládání ve tmě (např. podsvícené ovládací prvky i displej, podsvícený dotykový displej)
Nurse call systém,
součástí dodávky je stojánek pro zavěšení infuze a držák pro přenášení.
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 2
Infúzní technika pro obecné použití - 30 ks dávkovačů, 30 ks pump | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Kompatibilita s dokovací stanicí příslušného výrobce,
napojitelnost na pacientský systém sběru dat a monitorovací systém (PDMS), případně ekvivalent,
Databáze medikací (Dose Error Reduction System).
Dodané infuzní pumpy musí být nastaveny na použití následujících setů:
· Intrafix Primeline Classic 4062957 P
· Intrafix Primeline Comfort 4062981L P
Lineární dávkovače samostatné pro dospělé a děti
Kompaktní rozměry, LCD display,
snadná a rychlá obsluha,
design a způsob obsluhy shodný s dokovatelným dávkovačem,
způsob obsluhy shodný s infuzními pumpami,
odpojitelný napájecí kabel (případně napájecí síťový kabel s adaptérem, je-li vyžadován),
integrovaný, servisním zásahem vyměnitelný, akumulátor s kapacitou zajištující minimálně 4 h provozu při plném nabití,
ukazatel zbývající kapacity akumulátoru,
vizuální a akustické alarmy s automatickým zastavením dávkování pumpy:
minimálně: tlakový alarm, standby alarm, bateriový alarm při vybití, konec dávkování s přiměřeným předstihem (cca 5-10 min.), špatné založení stříkačky,
možnost individuálního nastavení parametrů pumpy, výpočet rychlosti dávkování a dávky,
funkce KOR (KVO) k udržení průchodnosti katétrů minimálním průtokem,
pro injekční stříkačky velikostí 10, 20, 50 ml automatického rozpoznání velikosti stříkačky a uživatelem nastaveného typu stříkačky,
možnost běžně a záměně používat minimálně injekční stříkačky LuerLock do lineárních dávkovačů:
Plastipak od výrobce Becton Dickinson
Omnifix od výrobce B.Braun Medical
Stříkačky Pentaferte
Stříkačky Terumo
rozsah rychlostí min. 0,1 - 999 ml/h (s krokem 0,1 ml/h do 99,9 ml/h a 1 ml/h nad 100 ml/h),
funkce bolus, krokování bolusu po 0,1 ml/h,
nastavitelné stupně vypínacího tlaku uživatelsky,
voděodolné provedení, min. standard IPX2,
přesnost infuze alespoň ± 2%,
hmotnost do 2,2 kg včetně baterie,
možnost uchycení na infuzní stojan a ISO lištu, stabilita na podložce bez stojanu nebo uchycení na lištu, snadnost použití pro mobilní pacienty – stabilita při transportu s infuzním stojanem,
čitelnost displeje z úhlu minimálně 40 stupňů,
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 2
Infúzní technika pro obecné použití - 30 ks dávkovačů, 30 ks pump | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
české jazykové prostředí,
snadné ovládání ve tmě (např. podsvícené ovládací prvky i displej, podsvícený dotykový displej)
Nurse call systém
Kompatibilita s dokovací stanicí příslušného výrobce,
napojitelnost na pacientský systém sběru dat a monitorovací systém (PDMS), případně ekvivalent,
databáze medikací (Dose Error Reduction System).
Dodané lineární dávkovače musí být nastaveny na použití následujících injekčních stříkaček:
Omnifix 4617509F
Plastipak 300865
Perfusor 872884F
Dokovací stanice
Dokovací stanice umožňující připojení minimálně 4 infuzních jednotek (dávkovačů nebo infuzích pump) se společným napájením
počet vložených infuzních jednotek není závislý na jejich typu (tedy nerozhoduje, kolik z nich bude dávkovačů a kolik infuzních pump),
napájení každé vložené infuzní jednotky z centrálního přívodu,
1 držák pro přenášení,
1 stojánek pro zavěšení infuze na 3 infuzní jednotky,
možnost uchycení na infuzní stojan a ISO lištu, stabilita na podložce bez stojanu nebo uchycení na lištu, snadnost použití pro mobilní pacienty – stabilita při transportu s infuzním stojanem,
napojitelnost na pacientský systém sběru dat a monitorovací systém (PDMS), případně ekvivalent.