## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 6
Velkokapacitní chlazená centrifuga pro transfuzní aplikace - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Centrifuga
kapacita 12 setů tří až pětivaků a 12 setů tří až čtyřvaků s filtrem
otáčky nejméně 4 200 ot/min, nejméně 6 000 x g,
příkon maximálně do 5 kW, nízké vyzářené teplo
stojanové provedení
Výkyvný krytovaný rotor s víkem
zcela bezúdržbový indukční motor
bezpečnostní funkce: imbalance, zdvojený zámek víka, alarmy přehřátí centrifugy a pohonu,
výkonné CFC-FREE chlazení s regulací -0°C až +37°C , trvale pod +4°C při maximálním
výkonu odolný displej a klávesnice na předním panelu,
displej přehledně zobrazující aktuální i naprogramované hodnoty,signalizace přehřátí a chybových hlášení
paměť pro alespoň 20 programů, programování centrifugačních parametrů - programování otáček a RCF, programování času, přesný převod otáček na RCF, volitelné centrifugační profily alespoň 10 náběhových a 10 brzdných profilů, programování teploty, teplotní kompenzace podle typu materiálu, autotest program, ochrana programů heslem nebo zámkem
způsob řízení, garantující reprodukovatelnou centrifugaci bez ohledu na zatížení
snadné provozní validace
český software pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy, splňující požadavky SVP
čtečka s držákem
kolečka pro manipulaci, s možnosti aretace a vyvážení
šířka max 90 cm, hloubka max 100 cm, výška max 105 cm, hmotnost do 500 kg, napájení 400V/50 Hz
Nutnost propojení on-line s dárcovským softwarem Hemo.