## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 7
Vysokofrekvenční koagulační přístroj - sestava skládající se ze samostatné elektrokoagulační jednotky, argon-plazmové jednotky na vozíku s vnitřním úložným prostorem pro tlakovou láhev s argonem a doplněná o endoskopickou peristaltickou irigační pumpu - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Koagulační přístroj
elektrochirurgická jednotka
výstupní VF výkon – bipolární min. 370 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz
programování generátoru až 190 programů, rozdělení programů na podprogramy
zobrazení údajů nastavení prostřednictvím barevného TFT displeje rozlišení 640x480
optimalizovaný aktivní vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí
multifunkční zásuvka pro monopolár i bipolár se je systémem Plug & Play (identifikace nástroje čipem)
softwarová kontrola doby aktivace - možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout
dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě
připojení přístroje k argon-plazmové jednotce, odsávače kouře
rozšíření generátoru modulem s dalšími 2 aktivními zdířkami
Požadované typy řezu a koagulace:
monopolární a bipolární řez a koagulace
bipolární mód řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)
bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu ( ověřeno FDA certifikátem)
Požadované základní příslušenství
1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci
1 ks gumové neutrální elektrody, 1 ks kabelu k NE
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou), 1 ks kabelu k NE
resterilozovatelný bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm
Argon – plazmová jednotka
argon – plazmová jednotka, kterou lze rozšířit využitelnost elektrochirurgických generátorů
jednotka nejnovější generace, programovatelná,
zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojeného vysokofrekvenčního generátoru
ovládání spínačem na držáku elektrod, nožním spínačem
2 aktivní výstupní zdířky pro argon-plazmovou koagulaci na argon – plazmové jednotce
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 7
Vysokofrekvenční koagulační přístroj - sestava skládající se ze samostatné elektrokoagulační jednotky, argon-plazmové jednotky na vozíku s vnitřním úložným prostorem pro tlakovou láhev s argonem a doplněná o endoskopickou peristaltickou irigační pumpu - 1 ks | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem)
český jazyk pro ovládání jednotky
autotest po zapnutí přístroje
indikace chybových stavů – optická a akustická, stavová hlášení, hlášení chybné obsluhy, hlášení poruchy systému
Požadované typy řezu a koagulace:
monopolární řez
monopolární koagulace dotyková i bezdotyková
3 unikátní bezdotykové koagulační módy pro gastroenterologii (klasický zesílený, pulzní, precizní)
u řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. 4 stupně) a omezení výkonu plynule po kroku 1Watt
nastavení průtoku pracovního plynu po kroku 0,1 litru
možnost rozšíření funkčnosti o další typy monopolarních řezů a koagulace
Požadované příslušenství
příslušenství pro argonplazmovou koagulaci – připojovací kabel pro argonplazmové aplikátory, ručka pro argon plasmu
Celá sestava na originálním vozíku s vnitřním úložným prostorem pro tlakovou láhev s argonem a doplněná o endoskopickou peristaltickou irigační pumpu.