## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 8
Laparoskopická věž high-end typu 4K - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
4K UHD LCD monitor s úhlopříčkou 55”
úhlopříčka 55“, medicínská certifikace
4K UHD rozlišení obrazu min. 3840 x 2160
antireflexní, odolný proti desinfekci
umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení a okamžité změny výšky monitoru
4K UHD LCD monitor s úhlopříčkou 31”
úhlopříčka 31“, medicínská certifikace
rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů
Poměr stran min. 16:9
Antireflexní, odolný proti desinfekci
umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni
Vstup: 1x DVI –D, Single link, 5x 3G/HD/SD-SDI (BNC)
4K UHD kamerová jednotka
rozlišení FULL 4K min. 3840 x 2160
Ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky
možnost až 10 uživatelských přednastavení
aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole
(řízení pomocí datového kabelu)
elektronický zoom
možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy pomocí min. 2 programovatelných tlačítek kamerové hlavy nebo z předního panelu
Nahrávání a fotodokumentace pomocí zařízení s možností ovládání z kamerové hlavy
kamerová jednotka podporující úzkopásmové zobrazování řízené hardwarově světelným zdrojem (technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy části spektra, tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti) nebo pomocí softwarové filtrace barevných spekter v kamerové jednotce
Výstupy: 2x 3G/HD-SDI, 2x čtyřpólový 3G-SDI nebo 4x HDMI
Zdroj světla
světelný zdroj o výkonu 300W nebo LED technologie
plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou
integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35W (není nutné v případě LED)
možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 8
Laparoskopická věž high-end typu 4K - 1 ks | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
světelný zdroj umožňující úzkopásmové zobrazování řízené hardwarově, kdy osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy části spektra a tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti nebo pomocí softwarové filtrace barevných spekter v kamerové jednotce
4K UHD kamerová hlava
rozlišení FULL 4K 3840 x 2160
ZOOM a ostření na kamerové hlavě nebo pomocí objektivu
možnost automatického ostření „auto-focus“ jedním tlačítkem na kamerové hlavě nebo proměnné ohnisko alespoň 15 – 29 mm
upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru
min. 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě
podpora úzkopásmového selektivního zobrazení
4K UHD Optiky - 3 ks
2xoptiky o průměru 10 mm a 1x5mm
úhel pohledu 30°
autoklávovatelné
pracovní délka min. 320 mm
včetně světlovodného kabelu (3ks) o délce min 3 m a sterilizačního boxu pro každou dodanou optiku
Insuflační jednotka
volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu
volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin
maximální průtok minimálně 45 l/min
Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pomocí integrovaného motoru nebo s využitím desuflačního režimu (propojení insuflační jednotky s elektrochirurgickou jednotkou – v tomto případě musí být součástí dodávky datový kabel pro řízení odsávání)
volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu
součástí bude vysokotlaká hadice pro napojení na centrální rozvod CO2
součástí bude insuflační hadice; vysokotlaká hadice pro centrální rozvod CO2; 10 ks filtr
Odsávací pumpa
maximálním sací výkon min. 20 l/min
podtlak min 60 kPa
umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru
součástí 1 ks resterilizovatelné odpadní láhve o objemu min 2 l
resterilizovatelné příslušenství
Digitální 4K/FullHD záznamové video zařízení
Medicínský nahrávač kompatibilní s endoskopickou sestavou
Nahrávání 4K UHD rozlišení 3840x2160 pixelů ve formátu MPEG-4 AVC/H.264
Nahrávání FullHD videa 1920x1080p
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 8
Laparoskopická věž high-end typu 4K - 1 ks | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Nahrávání 3D videa Line by line či Top and Bottom
Zadávání pacientský dat přes dotykový display o min. uhl. 20“
Možnost nahrávání zvukový poznámek
Pořizování fotografií bez přerušení nahrávání videa v rozlišení až 3840x2160p
Interní HDD 4TB
Možnost souběžného nahrávání na interní HDD a externí USB paměťové médium
Možnost ukládání mahraných dat na síťové úložiště
Min. 2x USB 3.0
Vzdálené ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy či nožním pedálem
Možnost ovládání přes protokol RS-232C D-sub 9-pin
Medicínská certifikace EC 60601-1
Generátor pro koagulaci
Hybridní modulární systém pro současné použití ultrazvukové nebo elektrické energie a bipolární vf energie za účelem bezpečného zatavení a protnutí cév a tkání až do velikosti 7 mm, vč. základního příslušenství a základní sady nástrojů
Součástí systému musí být elektrokoagulační jednotka nejnovější generace pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu, s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů, s módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI a radiofrekvenční ablace ...)
Požadovaný výstupní vf výkon: bipolární min. 320 W, monopolární min. 300 W
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a funkcí AUTOSTART
Ovládací a informační barevný dotykový displej
Min. 4 porty (monopolární, bipolární) pro současné připojení až 4 nástrojů
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení předdefinovaných parametrů
Automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
Volitelné režimy AUTOSTART a AUTOSTOP u bipolární koagulace
Indikace chybových stavů - akustický i optický alarm se zobrazením chybových hlášení a popisem opatření k nápravě na displeji
Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu - komplexní soubor systémů, umožňující bipolární koagulaci velkých cév do 7 mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem
Přerušení cévy pomocí elektrického výboje, mechanicky pomocí nože, nebo pomocí ultrazvukového skalpelu
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 8
Laparoskopická věž high-end typu 4K - 1 ks | str.4
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné operační pole
Podpora bipolární resekce ve fiziologickém roztoku. Možnost připojení bipolárního resektoskopu min. výrobce Olympus.
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení s textovým popisem
Bezpečnostní parametry:
dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství:
Min. 2 ks resterilizovatelného nástroje délky v rozmezí 150 - 200 mm na koagulaci velkých cév do velikosti 7 mm, nebo min. 10 ks jednorázových nástrojů délky v rozmezí 150 - 200 mm na koagulaci velkých cév do velikosti 7 mm
1 ks dvojitý programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1 ks gumové neutrální elektrody + min. 1 ks pacientského kabelu k neutrální elektrodě
Min. 50 ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientského kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
Pojízdný vozík na kompletní systém nebo instalace do endoskopické věže
Základní instrumentarium
5mm bipolární maryland 2x, 10mm bipolarní maryland 1x
5mm Manhes bipolarní
5mm HJohann +Long Johann a
5mm De Bakey
5mm Maryland with Cross tooth Pattern
5mm Right angle dissection forceps
10 mm atraumatic Babcock
10mmMaryland monopolar
Háková elektroda 5mm monopolar
Nůžky 5 mm monopolar
Přístrojový vozík
Izolační transformátor
Kloubové otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor
Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
Držák infuzních vaků
Lišta pro připevnění odpadní nádoby
Manipulační madla
Antistatická povrchová úprava
Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů