## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 9
Lůžko pro standardní péči - 50 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Lůžko
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
stabilní konstrukce lůžka, ložná plocha minimálně 200x85cm
nosnost minimálně 200kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou mobilizaci pacienta
čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů)
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, bezpečná a dobře dostupná aretace
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta
mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR)
kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů
jednodílné nebo dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bezpečná a dobře dostupná aretace v horní části postranic (tj. na nebo nad úrovní ložné plochy)
automatická blokace spuštění postranice při zatížení pacientem zevnitř
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami, minimálně resuscitační poloha KPR, ortopnoické (kardiacké) křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další
konektorem snadno odpojitelný pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm
oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka
ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel, automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 9
Lůžko pro standardní péči - 50 ks | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
matrace:
pasivní antidekubitní matrace, jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě minimálně 40kg/m3, na povrchu jádra antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, potah snímatelný se zipem s okapničkou, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, jádro i potah matrace z materiálů se sníženou hořlavostí (CRIB 5 / CRIB 7), rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška min. 14 cm, nosnost min. 200kg
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný - chrom (nerez)
Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!)
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání
kolečka o průměru minimálně 65mm, minimálně dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole skříňka s dvířky
stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky