## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 12
Myčka pro mytí endoskopů - plně automatická myčka určená pro současné automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu v jedné dezinfekční komoře - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Myčka
soulad s českou a evropskou legislativou (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
materiál: nerezová ocel
uzavřený pracovní cyklus - zkouška těsnosti, předčištění, automatické mytí v detergentu, oplůach, automatická dezinfekce a závěrečný oplach v čištěné vodě
doba trvání jednoho cyklu bez sušení do 45 min
automatické dávkování pracích roztoků
kontrola stavu chemikálií během cyklu a po něm
měření koncentrace chemikálií pro každý cyklus
automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
plně validovaný proces s automatickou kontrolou průchodnosti jednotlivých kanálků endoskopu - pro každý kanál zvlášť
nahlášení alarmu při netěsnosti endoskopu či závadě
automatická identifikace endoskopů a uživatelů
možnost připojení tiskárny pro tisk výstupních validačních parametrů dezinfekčního procesu
provádění auto-dezinfekčního cyklu
Kompatibilita s endoskopy Olympus:
. videogastroskop typ GIF Q 165, GIF Q 180, GIF H 185
. videogastroskop typ CF-Q 165 L, CF H 185
. možnost napojení na identifikační jednotku Endoscan