## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 13
Přístroj na měření bilirubinu - ruční přístroj určený k měření hladiny bilirubinu a pro klinické vyšetření novorozenecké žloutenky - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Přístroj na měření bilirubinu
neinvazivní (transkutánní) způsob měření úrovně bilirubinu
napájení integrovaným akumulátorem
zobrazení naměřených hodnot na displeji přímo v µmol/l
zobrazení výsledných hodnot již po 1 měření nebo možnost průměrování výsledku ze 2-3 měření
rozsah měření 0 – 340 µmol/l
přesnost měření +/- 26 µmol/l
stejná přesnost měření bez ohledu na barvu pokožky novorozence
měření a kalibrace bez potřeby spotřebního materiálu
přehledný/velký displej
nabíjecí (dokovací) stanice s plně automatickým systémem nabíjení z 230 V