## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 17
Elektrická vrtačka pro chirurgii a traumatologii - modulární vrtací a řezací systém v bateriovém provedení - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Elektrická vrtačka pro chirurgii a traumatologii
pohon: bateriový i z elektrické sítě pomocí adaptéru.
Pohonná jednotka:
plynulé ovládání chodu doprava i doleva pomocí 2 spouštěčů
možnost kontinuální a plynulé regulace otáček,
okamžité zastavení,
okamžitý reverzní chod,
snadná výměna a upínání nástavců pomocí rychlospojky
konstrukce a ergonomická vyváženost umožňuje použití pro praváky i leváky
kanylace stroje 3.2 mm (pro vodící drát, K-drát apod.)
Pohonná jednotka umožňuje použití speciálních nástavců:
- vrtání,
- frézování,
- zavádění K-drátů, pinů
- oscilační řezání
- reciproční řezání
- bezpečné zavádění nebo extrakci standardních šroubů
- bezpečné zavádění LCP šroubů při použití přechodky omezující kroutivý moment
- oscilační vrtání – v rozsahu 180º - zabrání omotání tkání, nervů kolem vrtáku
Bezpečnost stroje:
- pojistka na uzávěru zabraňuje nežádoucímu, nekontrolovanému spuštění stroje
- tepelná pojistka termického přetížení vypne stroj při přehřívání
Sterilizace:
Sterilizovány jsou pouze kryt a nástavce
Sterilizace musí být prováděna standardním procesem dle DIN EN ISO 17664, EN 15883 Part 1 a Part 2 a EN 554 (možnost nabídnout rovnocené řešení):
- sterilizací v autoklávu při teplotě 134 C° po dobu 5 minut s frakcionovaným vakuem a následné
sušení cca 20 min.
Kompatibilnost
Zadavatel vlastní systém Synthes – ruční akumulátorová vrtačka Colibri II a požaduje, aby nově dodaný systém včetně příslušenství (nástavce) byl plně kompatibilní s vlastněným systémem, a to minimálně s:
.- rychlospojkou AO/ASIF pro upínání nástrojů (vrták, závitník, šroubovák)
. -3-čelistním sklíčidlem s klíčem
.- nástavecem pilovým oscilačním
.- rychlospojkou pro K-dráty, průměr 0,6 do 3,2 mm
.- dobíjecí stanicí (pro 4 ks akumulátorů)
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 17
Elektrická vrtačka pro chirurgii a traumatologii - modulární vrtací a řezací systém v bateriovém provedení - 1 ks | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Technické požadavky
Váha samotného stroje: 550 až 640 g
Váha včetně baterie a pouzdra: 910 až 950 g
Výkon výstupní max.: 101 Wat
Plynule proměřená rychlost ot/min: 0 až 3500
Počet otáček při vrtání : 1350 až 1450 ot/min
Počet otáček při frézování: 350 až 390 ot/min
Oscilace pilového listu: 19200 osc/min
Rozkmit pilového listu ( Hz ): 5,3
Kroutící moment- (135 RPM ): 0,75 Nm
Material : ocel, hliník, plast
Kanylace těla Ø : 3,2 mm
Akumulátor
netrpí samovybíjením a ztrátou kapacity ani paměťovým efektem
Kapacita akumulátoru: 1,1 – 1,2 Ah
Napětí baterie 13 – 15 V
Životnost akumulátoru: min 18 měsíců
Délka dobíjení:
nový nebo dlouhou dobu nepoužívaný a nedobíjený 60 min.
běžně používaný a pravidelně dobíjený do 30 min.
Příslušenství
Mycí koš
Ocelové víko