## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 16
Plicní ventilátory pro ARO - 3 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
2 ks ventilátoru vyšší třídy pro dlouhodobou umělou ventilaci pacientů všech věkových kategorií (novorozenci, děti, dospělí),
Nabídka řízených, podpůrných a odvykacích ventilačních režimů VCV,PCV,SIMV,P-SIMV,PSV, CPAP, APRV, dvouúrovňová tlaková ventilace, PRVC
Neinvazivní ventilace NIV
Dechový objem 20-2000 ml
Možnost rozšíření o další ventilační režimy
Přehledná barevná ovládací dotyková obrazovka velikost min 12“
Uživatelské rozhraní v českém jazyce
Alarmová hlášení v českém jazyce,
Inteligentní alarmový management s dělením alarmů dle priority na vysoké, střední a nízké , fyziologické a technické
Funkce Standby
volitelně měření EtCO2 – kapnografie integrovaná v přístroji, hodnoty zobrazené na obrazovce a trendové hodnoty etCO2, křivka etCO2
Nastavení FiO2: 21-100%, funkce 100% O2 po dobu 2 minut
Flow trigger, pressure trigger, nastavitelný náběh tlaku, expirační trigger, tvar průtoku
Možnost nastavení sigh nebo obdobné medicínské řešení spočívající v nástrojích pro optimalizaci FRC a statické kompliance a automatizaci best PEEP
Monitorování tlaku a průtoku,objemů (spont. a řízených dechů), Ppeak, Pmean, RR,
Stálé zobrazení minimálně 10 měřených parametrů na obrazovce včetně nastavování alarmových hodnot pro tyto parametry, možnost konfigurace zobrazovaných měřených parametrů
Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky a smyček, současné zobrazení až 4 křivek (smyček) s možností zastavení a proměřování na křivkách a smyčkách
Možnost zobrazení a uložení referenční smyčky
Trendové hodnoty ventilačních parametrů min 70 hodin
Monitorace plicní mechaniky
Automatický alveolární recruitment
Low inflation flow manévr pro měření infekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 60 min) s jasnou indikací stavu baterie, napájení 230V/50Hz
Vozík (mobilní stojan) pro přístroj, rameno/držák pacientského okruhu – součást dodávky
Vestavěná s inspiriem synchronizovaná nebulizace pro podávání léků, nastavování automatického opakování průběhu nebulizace
Jednoduchá obsluha a údržba ventilátoru, kompatibilita s ventilátory již používanými na oddělení (využitelnost dílů) nebo možnost kompatibility s centrálním monitorovacím systémem zadavatele
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 16
Plicní ventilátory pro ARO - 3 ks | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných sensorů pro měření ventilačních parametrů
Jednoduché uživatelské testy, v případě urgentní ventilace spuštění přístroje bez nutnosti uživatelských testů
Možnost volby kompenzace odporu kanyly v rozsahu 0 až 100% s nastavením podle průměru kanyly
Základní sada spotřebního materiálu, nutného pro okamžité zahájení provozu
Zaškolení personálu příslušným technikem
Testovací plíce pro novorozence a dospělé
1 ks ventilátor pro dlouhodobou umělou ventilaci pacientů všech věkových kategorií (novorozenci, děti, dospělí) s možností transportu
Nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu, tj. s vlastní integrovanou turbínou. Vstup pro medicinální kyslík (vysokotlaký i nízkotlaký)
Ventilační režimy - řízené, podpůrné a odvykací: VCV, PCV, SIMV, P-SIMV, PSV, CPAP, PRVC, dvouúrovňová ventilace, ventilační režimy pro invazivní i neinvazivní ventilaci
Urgentní ventilace pouze dle nastavení predikované váhy pacienta
Záložní APNEA/BACKUP ventilace
Ovládání ventilátoru pomocí dotykového barevného displeje (min 8“) a otočného ovladače
Uživatelské rozhraní v českém jazyce
Ventilační parametry – Vt od 20ml, FiO2 21-100% (plynule v celém rozsahu)
Monitorované parametry: Ppeak, PEEP, Vti, VTe, MVi, MVe, RR, Ti/Tot, FiO2, únik
Zobrazování a měření na křivkách, možnost měření pomocí insp. a exsp.pauzy
Trendové hodnoty ventilačních parametrů v paměti přístroje min 70hod
Zobrazení časového údaje o celkové délce ventilace pacienta
Možnost otočení obrazovky o 180˚ nebo celého přístroje
Funkce Standby
Zobrazení instruktážních tabulek na displeji přístroje při nastavování jednotlivých parametrů charakteristických pro daný ventilační režim
Funkce podání 100% FiO2 samostatným tlačítkem
Provoz na baterii min 2 hodiny
Hmotnost přístroje do 10 kg včetně interní baterie
Integrovaná funkce pro použití high flow oxygen terapie
Možnost budoucího upgrade přístroje – přidání funkce kapnometrie (etCO2)
Výrazný optický alarm. Alarmové funkce rozděleny do skupin (pacientské, technické) s prioritním rozlišením pro zajištění bezpečného průběhu ventilace.
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 16
Plicní ventilátory pro ARO - 3 ks | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných sensorů pro měření ventilačních parametrů
Možnost volby kompenzace odporu kanyly v rozsahu 0 až 100% s nastavením podle průměru kanyly
Snadná obsluha přístroje a údržba příslušenství, jednoduché uživatelské testy, možnost spuštění a chodu ventilátoru bez uživatelských testů, kompatibilita s ventilátory již používanými na oddělení (využitelnost dílů) nebo možnost kompatibility s centrálním monitorovacím systémem zadavatele
VGA výstup pro zobrazení na samostatný displej nebo možnost zobrazení ventilačních parametrů na displeji centrálního monitorovacího systému
Vozík (mobilní stojan) pro přístroj, rameno/držák pacientského okruhu – součást dodávky