Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace infuzní techniky pro ON Náchod, a.s.

INFUZNÍ PUMPY

| POPIS PARAMETRU | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje |  |  |
| Infuzní pumpy musí mít přesnost dávkování ± 5% | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít rozsah nastavení dávkovací rychlosti minimálně 1 – 999 ml / hod. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít rozsah nastavení dávkovací rychlosti v režimu mikrodávek minimálně 1 – 99,9 ml / hod. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit změnu rychlosti bez zastavení pumpy. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí zobrazovat množství celé dávky 1 až 9999ml | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí funkci podání bolusu s rychlostí průtoku 1 až 999 ml/hod a limitem množství 1 až 99 ml | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit provoz s kapkovým detektorem i bez něho | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít funkci automatického naplnění setu nebo proplachu linky | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít funkci ochrany proti samovolnému průtoku | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít funkci udržení otevřené linky na konci infuze KVO s rychlostí průtoku Off,1 až 5 ml/hod | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít funkci detekce bublin s nastavením velikosti 50,100,250, 500 µl | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít funkci nastavení oklusního tlaku ve 3 úrovních v rozsahu 250 mm Hg, až 500mmHg | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít funkci zamezení nechtěné dávky při uvolnění okluze | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit použití setů různých výrobců | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít výrazný čitelný a přehledný display | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb. Maximálně každé dva roky | ANO |  |
| Nastavení hlasitosti alarmu a tichý režim | ANO |  |
| Provoz na síť a integrovaný akumulátor. | ANO |  |
| Přímé napájení 230V/ s automatickým dobíjením integrovaného akumulátoru | ANO |  |
| Záložní provoz integrovaného akumulátoru s kapacitou až 10 provozních hodin. | ANO |  |
| Indikace stavu baterie na displeji infuzní pumpy | ANO |  |
| Ochrana proti nechtěnému vypnutí a změny nastavení. | ANO |  |
| Stupeň ochrany IP32 | ANO |  |
| Výstup RS232 | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít hmotnost maximálně 1,5 kg | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít držáky pro upevnění na pojízdný infuzní stojan a napájecí adaptér | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit jejich samostatné použití nebo společné s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává napájení ze sítě, | ANO |  |
| Kompatibilita s dokovací stanicí Mediset Alaris | ANO |  |

LINEÁRNÍ DÁVKOVAČE

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Lineární dávkovače musí umožnit jejich rychlé spuštění do max. 8 sekund se založením injekční stříkačky. | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50 / 60 ml různých výrobců (uveďte seznam) | ANO |  |
| Lineární dávkovač musí mít automatickou detekci typu a velikosti použité injekční stříkačky | ANO |  |
| Lineární dávkovač musí mít ochranu proti nechtěnému vypnutí a změny nastavení dávkovače. | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít nastavitelný rozsah rychlosti dávkování minimálně 0,1 – 1200 ml / hod | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít bolus nastavitelný rozsah rychlosti dávkování 10 – 1200 ml / hod podle použité stříkačky | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí zobrazovat množství celé dávky 1 až 1000ml, 1min až 24 hodin | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít přesnost dávkování ± 2% | ANO |  |
| Zobrazení rozsahu kumulované dávky až 9990 ml | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít celkový limit bolusu nastavitelný 0,1 až 25ml | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít volbu dávky léčiva v jednotkách µg / kg / hod., µg / kg / min., mg /kg/hod., mg / kg / min. | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí možnost nastavení dávek dle použitých léků a koncentrací | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít databázi 100 nejvíce používaných léků a možnost je editovat podle názvu, koncentrace a rychlosti infuze. | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou poskytovatele | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit uživatelské nastavení úrovně okluzního tlaku | ANO |  |
| Měření v 11 úrovních okluzního tlaku | ANO |  |
| Dávkovače musí mít funkci zamezení nechtěné dávky při uvolnění okluze | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít funkci automatického naplnění setu nebo proplachu linky rychlost 100 až 500 ml/hod, objem 0,5 až 5 ml | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít funkci udržení otevřené linky na konci infuze KVO s rychlostí průtoku Off,1 až 5 ml/hod | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít přímé napájení 230 V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou odpovídající provozu po dobu minimálně 6 hodin | ANO |  |
| Stupeň ochrany IPX1 | ANO |  |
| Alarmy : okluze, výpadek sítě, vnitřní porucha, nízká kapacita baterie, blížící se konec dávky, dodané množství (uveďte seznam) | ANO |  |
| Záznam alarmových událostí až 1500 | ANO |  |
| Záznam posledních 200 stisknutí tlačítek nastavení | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít software v českém jazyce | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít velký čitelný a přehledný display velikosti 15 x 2,5 cm | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb. Maximálně každé dva roky | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít hmotnost maximálně do 2,7 kg | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít držáky na upevnění na pojízdný infuzní stojan | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit jejich samostatné použití nebo společné s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává napájení ze sítě, připojení do nemocniční sítě a do centrálního monitoru | ANO |  |
| Kompatibilita s dokovací stanicí Mediset Alaris | ANO |  |