## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 3
Dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a návcik chůze - rehabiltace pacientů po cévní mozkové příhodě a s jinými poruchami chůze - 1 ks | str.1
Přístroj pro funkční elektrickou stimulaci dolní i horní končetiny - 1 ks
Přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci horní a dolní končetiny s vizuální zpětnou vazbou - 1 ks
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Dynamický chodník
● dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory
● Diganostika stoje a chůzového mechanismu, vícezónové (anteriorní, mediální a posteriorní zóna) rozložení tlaku na chodidlech, průběh odvalu chodidla, délka kroku, šířka kroku, rotace chodidel, výchylky COP pomocí tlakové desky umístěné pod pohyblivým pásem
● analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem
● plocha pásu přibližně 150 x 50 cm
● rychlost pohybu chodícího pásu 0 - 22 km/hod
● plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod s inkrementem 0,1 km/h
● sklon pásu nastavitelný v rozsahu 0 - 25%
● kalibrované tlakové senzory zabudované v plošině s rozsahem měření 1 - 120 N/cm2
● vzorkovací frekvence 120 Hz
● plocha se senzory cca 105 x 40 - 115x50cm, cca 3000-3500 senzorů
● výškově i šířkově nastavitelná madla po celé délce pásu
● dynamický pneumatický odlehčovací systém s nosností 250kg, max. výška pacienta 200cm, odlehčení 0,5 kg až 80 kg
● bezpečnostní stop tlačítko na ovládacím panelu chodníku
● řídící PC
● software pro analýzu chůze a stoje
● databáze pacientů
● grafické zobrazení měřených dat v reálném čase
● náhled naměřených hodnot
● tvorba reportů s možností editace
● nájezdová rampa
● zpětná rotace pásu pro nácvik chůze z kopce
● interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí s možností editace
● plochý monitor s uhlopříčkou min. 42“
● stojan na monitor nebo držák na stěnu
● zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC
Systém pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny
● Systém pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu
● Podkolenní manžeta s integrovaným stimulátorem, možno jeho vyjmutí pro oddělené nabíjení
● Bezdrátové nastavení systému přes technologii Wi-Fi, zabezpečující stabilitu spojení a nemožnost jeho rušení vnějšími signály
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 3
Dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a návcik chůze - rehabiltace pacientů po cévní mozkové příhodě a s jinými poruchami chůze - 1 ks | str.2
Přístroj pro funkční elektrickou stimulaci dolní i horní končetiny - 1 ks
Přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci horní a dolní končetiny s vizuální zpětnou vazbou - 1 ks
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
● Bezdrátový ovladač pro nastavení intenzity stimulace a výběr programu, signalizace nabití jednotlivých částí systému
● Velkoplošné bavlněné elektrody pro jednodušší nastavení stimulace
● Možnost použití menších bavlněných elektrod v případě nutnosti většího zacílení
● Bezdrátový patní snímač v botě zajišťující přesné časování jednotlivých cyklů a momentů stimulace
● Stehenní manžeta pro synchronizovanou stimulaci kvadricepsu/hammstringů
● Řídící jednotka umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.), ukládání pacientských dat a dat o terapii
● Výměnné panely vkládané do manžety zajišťující její hygienické použití i pro více pacientů
● Zařízení využitelné jak pro terapii i pro každodenní použití jako kompenzační pomůcka (manuální i automatický režim)
● Úprava parametrů stimulace v reálném čase, v průběhu chůze
● Délka pulzů – mikro sekundy
● Amplituda pulzů – miliampéry
● Kapacita baterií stimulační jednotky 700 mAh, v řídící jednotce 1100 mAh
● Systém pro pravou a levou dolní končetinu
● Manžety jsou doplněny výměnnými elastickými pásky:
o S – obvod nohy 29-36 cm
o M – obvod nohy 36-42 cm
o L – obvod nohy 42–51 cm
Součástí dodávky budou:
● Programovací jednotka se softwarem (PDA)
● Konfigurační kolébka se stylusem
● Nabíječka k programovací jednotce
● Výměnné hygienické vložky jako výstelka manžety
● Výměnné gumové pásky pro různé velikosti manžety
● Testovací sada
● Nastavovací kabely
● Gelové i bavlněné elektrody (velkoplošné i malé)
● Náhradní baterie do Gait-Sensoru
● Šroubovák
Systém pro funkční elektrickou stimulaci horní končetiny
● Lehká plastová dlaha zabezpečující funkční elektrickou stimulaci nervů inervujících svalové skupiny zodpovědné za flexi a extenzi prstů ruky, stabilitu zápěstí
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 3
Dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a návcik chůze - rehabiltace pacientů po cévní mozkové příhodě a s jinými poruchami chůze - 1 ks | str.3
Přístroj pro funkční elektrickou stimulaci dolní i horní končetiny - 1 ks
Přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci horní a dolní končetiny s vizuální zpětnou vazbou - 1 ks
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
● 5 elektrod zajišťujících stimulaci nervů
● Bezdrátové nastavení systému přes technologii Wi-Fi, zabezpečující stabilitu spojení a nemožnost jeho rušení vnějšími signály
● Bezdrátový ovladač pro nastavení intenzity stimulace a výběr programu, signalizace nabití
● Bavlněné elektrody šetrné k pokožce pacienta
● Řídící jednotka umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.), ukládání pacientských dat a dat o terapii
● 3 přednastavené programy – funkce neuroprotéza
o Otevírání prstů ruky
o Úchop a jeho uvolnění
o Klíčový úchop
● Zařízení využitelné jak pro terapii i pro každodenní použití jako kompenzační pomůcka (manuální i automatický režim)
● Snadná aplikace pomocí sofistikovaného systému otevírání a zavírání dlahy
● Úprava parametrů stimulace v reálném čase
● Délka pulzů – 100-650 µs
● Amplituda pulzů – 0-80 mA, symetrické, bifázické
● Součástí setu i sada vyměnitelných bavlněných elektrod
● Systém pro pravou a levou horní končetinu
● Dlahy dvou velikostí – standartní a velká varianta
Součástí dodávky budou:
● Programovací jednotka se softwarem (PDA)
● Konfigurační kolébka se stylusem
● Nabíječka k programovací jednotce
● Výměnné díly pro thenar, zápěstní most
● Náhradní šrouby
● Plastové panely s různým rozložením elektrod
● Bavlněné elektrody
● Šroubovák
● Manuál
Přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci
počítačem řízené vyšetření svalové síly a rozsahu pohybu horních končetin
jeden přístroj pro pravou i levou končetinu bez nutnosti mechanického přenastavování
přístroj na rehabilitaci paže/ruky
měření a terapie izometrické síly
měření a terapie rozsahu pohybu horních končetin
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 3
Dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a návcik chůze - rehabiltace pacientů po cévní mozkové příhodě a s jinými poruchami chůze - 1 ks | str.4
Přístroj pro funkční elektrickou stimulaci dolní i horní končetiny - 1 ks
Přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci horní a dolní končetiny s vizuální zpětnou vazbou - 1 ks
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
integrovaný software obsahující různé terapeutické moduly
software se zpětnou vazbou pro trénink s pohybovými a kognitivními terapeutickými cvičeními
přístroj lze rovněž použít pro trénink s motivační zpětnou vazbou dolní končetiny nebo posturálních svalů trupu pomocí jeho jednoduchého upevnění na DK/hrudník
měřitelné rozsahy pohybu:
rameno – flexe, extenze, abdukce, addukce
loket – flexe, extenze, supinace, pronace
zápěstí – flexe, extenze, radiální a ulnární dukce
měřitelná svalová síla v oblasti prstů:
cylindrický úchop - flexe, extenze
laterální úchop
špetka
laterální úchop jednotlivých prstů
Součástí systému je:
Přístroj pro vyšetření a rehabilitaci horní a dolní končetiny
Adaptér Multiball
Adaptér Multiboard
3x manžeta pro umístění na paži, dolní končetinu, trup pacienta
Software na USB klíči