## List1
| Parametr, limit, specifikace | Optimálně | Hodnocení - váhový koeficient | Hodnota nabídnuta účastníkem
Magnet
Homogenita pole | < 2 ppm v kouli 40 cm | min | 0.03
Hardwarová kompenzace vyšší řádů | počet nelineárních kanálů | max | 0.05
Využitelné FOV s garantovanou homogenitou | min 50 x 50 x 45 cm | max | 0.01
Délka magnetu |  | min | 0.03
Vyšetřovací stůl
Nosnost stolu | min. 200 kg | max | 0.01
Gradientní systém
Maximální amplituda při max. slew-rate | min. 40 mT/m | max | 0.09
Slew rate při dosažení max. amplitudy | min. 150 mT/m/ms | max | 0.09
Součin Gnax a max SR současně v libovolném směru | min. 6000 | max | 0.1
Radiofrekvenční systém
Počet přijímacích Rx Head cívky FOV 25 cm | min. 16 | max | 0.05
Počet přijímacích kanálů Head-Neck cívky FOV 35 cm | min. 16 | max | 0.05
Hmotnost Head-neck cívky - Anterior part |  | min | 0.02
Počet přijímacích kanálů spine cívky na FOV 50 v Z | min. 32 | max | 0.05
Počet přijímacích kanálů body array Ant na FOV 50 | min. 12 | max | 0.05
Hmotnost body-array cívky |  | min | 0.02
Počet přijímacích kanálů kolenní cívky | min. 15 | max | 0.05
Kolenní cívka Tx/Rx | ano=1/ne=0 | ano | 0.04
Hmotnost kolenní cívky |  | min | 0.02
Počet přijímacích kanálů ramenní cívky | min. 8 | max | 0.05
Počet přijímacích kanálů cívky pro periferní MRA | min. 32 | max | 0.05
Počet přijímacích kanálů cívky pro hlezno | min. 8 | max | 0.02
Počet přijímacích kanálů flexibilních cívek | min. 4 | max | 0.01
Software
PAT: rekonstrukce v obrazovém prostoru | ano=1/ne=0 | ano | 0.01
PAT: rekonstrukce v k-prostoru | ano=1/ne=0 | ano | 0.02
PAT: R v obou směrech PC u 3D | ano=1/ne=0 | ano | 0.02
PAT: interleaved undersampling u 3D | ano=1/ne=0 | ano | 0.02
PAT: pseudo-náhodné podvzorkování a iterativní reko | ano=1/ne=0 | ano | 0.02
Simultánní multi-slice excitace | ano=1/ne=0 | ano | 0.02
Váhy celkem |  |  | 1