## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 10
Mycí a dezinfekční automat - 3ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Mycí a dezinfekční automat
2 ks mycí a dezinfekční prokládací automat s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti
1 ks jednodvéřový mycí a dezinfekční automat o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti
V souladu s vyhláškou MZ 306/2012 Sb. a ČSN EN 15883-1,2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu
Připojení do PC monitoringu procesů přes běžně používaný SW
Komunikace na displeji v českém jazyce
Příslušenství (celkem pro 3 myčky)
o víceúrovňový mycí vozík pro OP instrumentarium – 3ks
o Sada mycích vozíků na cca 40 párů operační obuv – 2ks
o Sada pro mytí laparoskopického instrumentaria – 1ks
o Vozík pro mytí anesteziologického příslušenství – 1ks
Demontáž a likvidace původního vybavení
Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými technickými úpravami