Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Analyzátor glukózy a laktátu

| PARAMETR | - Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | - Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vzorkový okruh pro min. 40 vzorků | - ANO |  |
| Výkon min. 180 testů za hodinu | - ANO |  |
| Samostatné pozice pro STATIM, standard 1 a 2 a kontrolu 1 a 2 | - ANO |  |
| Pro stanovení vyžaduje min. 20 μl vzorku (kapilární odběr) | - ANO |  |
| Stanovení lze provést z kapilární krve, plazmy nebo séra | - ANO |  |
| Komunikace v ČJ | - ANO |  |
| Automatická kalibrace | - ANO |  |
| Možnost měřit samostatně glukózu | - ANO |  |
| Rozsah měření pro glukózu min. 0,5 – 50 mmol/l | - ANO |  |
| CV < 1,5 % na hladině 12 mmol/l pro glukózu | - ANO |  |
| Možnost opakovat abnormální výsledky | - ANO |  |
| Možnost definovat hraniční meze pro vzorky i kontroly | - ANO |  |
| Paměť na min. 1000 výsledků | - ANO |  |
| obsluha pomocí dotykové obrazovky | - ANO |  |
| Možnost připojení k LISu | - ANO |  |
| Možnost připojení externí tiskárny a čtečky čárového kódu | - ANO |  |
| Komunikační port pro tiskárnu | - ANO |  |
| Záruka min. 24 měsíců | - ANO |  |

Datum: ……….2018

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |