## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 2
Celotělový MR přístroj pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým magnetem 1,5 T s aktivním stíněním, bezodparovou technologií, včetně zhotovení akusticky odstíněné RF kabiny s průhledem a dveřmi stíněnými vůči průniku magnetických polí do vyšetřovny, a systémem chlazení technologie. | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Magnet a gradientní systém:
supravodivý magnet, intenzita pole 1,5 T
minimální FOV 50x50x45cm
homogenita základního pole lepší než 4ppm Vrms 50x50x45 cm3
bezodparový systém
magnet musí být vybaven aktivní korekcí homogenity
nosnost stolu min. 200kg při plném zachování funkčnosti pohybů
otvor gantry musí být minimálně 70 cm
min 32 -ti kanálový RF přijímač a akviziční systém
gradientní systém s amplitudou gradientu minimálně 44 mT/m v osách x, y, z a současně během jednoho vyšetření slew rate minimálně 200 T/m/s
minimální hodnoty amplitudy a slew rate musí být dosažitelné v každé rovině
možnost provádění paralelních akvizičních technik (PAT) , algoritmus pro obrazový i k-prostor
celotělové pokrytí cívkami pro vyšetření celého těla v rozsahu min. 180 cm
RF povrchové cívky:
hlavokrční, minimálně 20 kanálů
páteřní, minimálně 32 kanálů
dedikovaná ramenní a kolenní cívka obě minimálně 8 kanálů, pevné provedení nikoliv flex
body cívka/cívky (dle požadovaného celotělového pokrytí)
dedikovaná cívka pro angiografii dolních končetin nebo adekvátní řešení dle požadovaného celotělového pokrytí
2 ks flexi cívky (menší a větší)
Cívky musí být vzájemně kombinovatelné a umožnit PAT.
Obecné požadavky PACS, DICOM, NIS/RIS, počítačové vybavení, sítě:
Dodávka přístroje a jeho součástí musí zahrnovat veškeré hardwarové a softwarové komponenty (počítače, software, síťové aktivní a pasivní komponenty) nutné pro zajištění kompletního workflow propojení a datové komunikace mezi NIS/RIS, přístrojem (modalitou) a PACSem, a to včetně komponent software/hardware třetích stran (moduly NIS/RIS, PACS a nutný HW) tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita v době uvedení přístroje do provozu.
Kompletním zajištěním worflow se rozumí zejména:
vznik požadavku na straně NIS/RIS, zpracování žádanky a převod do podoby MWL,
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 2
Celotělový MR přístroj pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým magnetem 1,5 T s aktivním stíněním, bezodparovou technologií, včetně zhotovení akusticky odstíněné RF kabiny s průhledem a dveřmi stíněnými vůči průniku magnetických polí do vyšetřovny, a systémem chlazení technologie. | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
příjem MWL modalitou a jejími součástmi, vč. reakce na změny obsahu nebo zrušení žádanky na straně NIS/RIS, vč. reakce na změny identifikace pacienta na straně NIS/RIS,
po zpracování a vyhodnocení studie v návaznosti na MWL, uložení do PACSu, se zajištěním plné kompatibility vzniknuvších studií s PACSem zákazníka, vč. případných upgrade systému PACS zákazníka a jeho součástí, pokud to bude nutné pro zajištění kompatibility a přenosu dat, datových formátů a videoformátů vzniknuvších v modalitě,
prohlížení vzniknuvších studií pomocí klinických prohlížečů PACS, vč. případných upgrade prohlížečů PACS a HW/SW komponent systému PACS zákazníka nutných k zajištění plné kompatibility při prohlížení klinikým pracovištěm,
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby:
Query/Retrieve/Store,
Modality Worklist,
Print,
Import/Export, Secondary Capture.
Dodávka všech komponent musí být plně kompatibilní s prostředím zákazníka v době uvedení přístroje do provozu. Dále musí být zajištěno:
pokud bude součástí dodávky přístroje počítačové vybavení, musí být jeho součástí antivirový systém plně kompatibilní se systémem používaným zákazníkem, zejm. co se týče administrace a řízení bezpečnosti síťového provozu, včetně servisní podpory a aktualizací minimálně na dobu 3 roky,
součástí dodávky přístroje musí být systém antivirové ochrany přístroje (pokud takovou možnost přístroj umožňuje), a to včetně servisní popory a aktualizací antivirového systému na dobu sjednané servisní podpory přístroje (je-li sjednána), pokud není sjednána servisní podpora přístroje, je za minimální dobou považována poskytnutá záruční lhůta přístroje,
pokud budou součástí dodávky aktivní a pasivní síťové komponenty, musí být plně kompatibilní zejm. po stránce managementu a integrace do síťového prostředí zákazníka.
Akviziční (řídicí) konzole (1 ks):
akviziční a rekonstrukční matrice 64x64 až 1024x1024
paralelní akvizice, rekonstrukce měřených dat a vyhodnocení dle požadovaných vyšetření
možnost archivace na CD i DVD
Dále musí být splněny “Obecné požadavky PACS, NIS/RIS, počítačové vybavení, sítě”.
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 2
Celotělový MR přístroj pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým magnetem 1,5 T s aktivním stíněním, bezodparovou technologií, včetně zhotovení akusticky odstíněné RF kabiny s průhledem a dveřmi stíněnými vůči průniku magnetických polí do vyšetřovny, a systémem chlazení technologie. | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Požadovaná vyšetření:
základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla (základ pro vyšetření: neuro, angio, kardio, tělové zobrazení, onkologické, ortopedické, pediatrické)
kompletní neurodiagnostika včetně difúze a perfúze, spektroskopie, včetně spektroskopického imagingu 2D i 3D
nativní perfúzní vyšetření mozku
susceptibilně vážené zobrazení mozku s výpočtem kombinací magnitudového a fázového obrázku
ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletálního aparátu, techniky potlačení artefaktů od metalických implantátů
vyšetření páteře se zobrazením celé páteře ve vysokém rozlišení
vyšetření břicha a pánve vč. gastrointestinálního traktu
sekvence se supresí tuku včetně chemical shift (typu DIXON – TSE i GRE)
angiografické vyšetření všech oblastí v kvalitě povrchových cívek včetně bezkontrastní angiografie
celotělové difúzní vyšetření (obraz typu PET) v délce min.180 cm, pokrytím povrchovými cívkami, bez repozice cívek a pacienta
vyšetření pediatrická vč. snížení gradientního hluku, technika bezhlučného skenování
MRA mozku včetně technik pro korekci pohybových artefaktů
technika pro difúzní zobrazení s vysokým rozlišením a kvalitou (segmentace k-prostoru v readout směru)
technika pro akvizici kontrastní angiografie s časovým rozlišením, výhodou plynulá volba prostorového vs. časového rozlišení.
Vyhodnocovací konzole (1 ks):
stejné ovládací pracovní prostředí jako na MR přístroji
LCD monitor s vysokým rozlišením
programové vybavení pro zajištění a vyhodnocení požadovaných vyšetření (viz výše)
možnost archivace na CD i DVD
Dále musí být splněny “Obecné požadavky PACS, NIS/RIS, počítačové vybavení, sítě”.
Další požadované MR příslušenství:
Kompletní technologie chlazení s možností nouzového provozu na vodu z řadu.
Akusticky stíněná kabina (Faradayova klec), osvětlení LED.
Kamerový systém (kamera ve vyšetřovně, monitor v ovladovně) pro sledování pacienta během vyšetření
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 2
Celotělový MR přístroj pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým magnetem 1,5 T s aktivním stíněním, bezodparovou technologií, včetně zhotovení akusticky odstíněné RF kabiny s průhledem a dveřmi stíněnými vůči průniku magnetických polí do vyšetřovny, a systémem chlazení technologie. | str.4
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Obousměrný interkom mezi obsluhou a pacientem s uživatelsky vytvořitelnými automaticky aplikovatelnými hlasovými povely během vyšetření, možnost pouštět tlumenou hudbu do sluchátek pacientovi
Synchronizační zařízení pro synchronizaci s ECG/VCG, Pulz a dechový senzor, se zobrazením průběhu signálu na magnetu
MR kompatibilní (1.5 T) dvouhlavý tlakový injektor pro aplikaci kontrastní látky
rychlost dávkování 0,1 – 10 ml/sec. v 0,1 ml krocích
bezdrátový provoz a komunikace s ovládací konzolí
možnost použití kontrastní látky v originálních obalech
uchycení pro zásobníky kontrastní látky min. 10ml – 200ml
dotykový ovládací display na injektoru
MR kompatibilní monitor vitálních funkcí
současné zobrazování až 5 vitálních funkcí současně
bezdrátové senzory EKG, SPO2
neinvazívní měření krevního tlaku
nastavitelné režimy pro dospělé a dětské pacienty
dotykový display min. 15“
možnost exportu dat na USB
bateriové napájení - bezdrátový provoz
Požadavky na stavební připravenost umístění přístroje (bude řešit prováděcí dokumentace stavební části)
systém pro regulaci vlhkosti vzduchu, je-li to požadováno technologií nabízeného přístroje
klimatizace MR a souvisejících prostor (technické místnosti, vyšetřovna, přípravna, čekárna)
rozvod medicinálních plynů ve vyšetřovně a přípravně a elektroinstalace (zásuvky) kompatibilní s anesteziologickými přístroji
napojení na aktuální datovou síť zadavatele (přenos obrazových i dalších pacientských dat)
Další požadavky
zajištění demontáže, vymístění a likvidace stávajícího MR Hitachi Airis Elite 0.3 T v souladu se zákonnými předpisy