#### TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název zakázky:

## „Dodávka přístroje na přípravu kultivačních médií“

Identifikační údaje o zadavateli

| Název zadavatele: | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. |
| --- | --- |
| IČ: | 26000237 |
| Sídlo zadavatele: | Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: | MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva |

Technické podmínky – specifikace dodávky:

| Sestava zařízení pro automatickou přípravu, sterilizaci a rozplňování kultivačních médií |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem ANO/NE |  |
| Složení sestavy: |  |  |
| . přístroj (autopreparátor) na přípravu a sterilizaci média |  |  |
| . rozplňovací zařízení |  |  |
| . trubičkový set |  |  |
| . hadicový set |  |  |
| . příslušenství - druhá peristaltická pumpa pro on-line dávkování krve |  |  |
| hadičkový set pro on-line dávkování krve |  |  |
| tiskárna k potisku Petriho misek |  |  |
| zařízení (kit) k upevnění tiskové hlavy |  |  |
| komorová balička |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Autopreparátor |  |  |
| .umožňuje přípravu a sterilizaci jakéhokoliv typu kultivačního média |  |  |
| .kapacita autopreparátoru 1 až 10 litrů |  |  |
| .nastavení sterilizační teploty od 95°C do 125°C |  |  |
| .sterilizační čas nastavitelný od 1 do 60 minut |  |  |
| .rozplňovací teplota od 25°C do 80°C |  |  |
| .rozměry systému nepřesahující 550 x 440 x 650 mm (š x v x hl.) |  |  |
| .paměť na více než 50 programů |  |  |
| .tvorba programů: jednoduchý cyklus, 2 krokový cyklus, uživatelský |  |  |
| .teplotní sonda Pt100 s přesností ±0,1°C |  |  |
| .přesnost teploty během sterilizačního kroku < +/- 0,5ºC |  |  |
| .odložený start cyklu nastavením data a času zahájení |  |  |
| .ovládání externí peristaltické pumpy vlastní řídící jednotkou |  |  |
| .komunikace v reálném čase s rozplňovací jednotkou o zbývajícím objemu média |  |  |
| .automatické odesílání e-mailu v případě upozornění uživatele na jakoukoliv událost |  |  |
| .světelná indikace o stavu zařízení |  |  |
| .kompatibilita s Ethernet, Wifi nebo LIMS sítí |  |  |
| .komunikační jazyky: csv, http, json |  |  |
| .vestavěná RFID čtečka k trasovatelnosti uživatelů nebo sušených základů média |  |  |
| .nastavitelná rychlost otáčení míchadla pro každý krok cyklu samostatně ( zahřívání, sterilizace, chlazení, rozplňování) |  |  |
| .pracovní režimy (Rychlý, Standard, Eco) pro zkrácení času cyklu nebo snížení spotřeby |  |  |
| .víko s bezpečnostním uzavřením v 6 bodech |  |  |
| .vestavěný kompresor ke kontrole těsnosti uzavření a zároveň zajištění homogenního tlaku během rozplňování |  |  |
| .kryt s asistovaným zdvihem pomocí pístu |  |  |
| .možnost umístění na pojízdný vozík |  |  |
| .vnitřní teplotní sonda měřící teplotu uvnitř média |  |  |
| .míchání média pomocí míchadla v průběhu celého sterilizačního cyklu a rozplňování |  |  |
| .rychlé chlazení média na konci cyklu |  |  |
| .přidávání suplementu za aseptických podmínek s teplotní kompenzací během nebo na konci cyklu |  |  |
| .bezpečný proces s audio alarmy a zobrazení jakéhokoliv problému na displeji |  |  |
| .systém je schopen vygenerovat výrobní report s možností vyplnění certifikátu podle ISO 11133 |  |  |
| .bezpečnostní zámek víka autopreparátoru – uzamčení při překročení teploty 80°C |  |  |
| .kryt transparentní pro kontrolu bezpečnosti a rovný s možností postavit příslušenství |  |  |
| .topné a chladící spirály mimo sterilizační nádobu (přenos tepla přes topné a chladící médium) |  |  |
| .automatické vypouštění vodní lázně |  |  |
| .možnost připojení druhé nezávislé teplotní sondy pro monitoring |  |  |
| .hlavní vypínač na přední straně jednotky |  |  |
| .manometr ukazující aktuální tlak v autopreparátoru |  |  |
| .bezpečnostní ventily |  |  |
| Automatizovaná plnička médií |  |  |
| .jednotka umožňuje rozplňování médií na Petriho misky pr. 90 mm |  |  |
| .paměť na 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem |  |  |
| .kapacita karuselu minimálně 560 misek v základním provedení |  |  |
| .jednoduché uživatelské rozhraní s barevným dotykovým displejem a možností připojit myš |  |  |
| .samostatné rozplnění 10 nebo 14 litrů kultivačního média bez zásahu operátora a nutnosti vyprázdnit/naložit karusel |  |  |
| .výkon zařízení minimálně 650 misek za hodinu při dávce 18ml na misku |  |  |
| .výška zařízení do 90 cm. |  |  |
| .provádění kalibrace pomocí nabídky v menu |  |  |
| .zajištění rovnoměrného rozprostření médiana misce |  |  |
| .čas otevření misky plnění do 5 sekund (minimalizace rizika kontaminace) |  |  |
| .chladící Peltierův nebo srovnatelný systém |  |  |
| .detekce obrácených misek bez naplnění a bez přerušení cyklu |  |  |
| .člunkový systém otevírání a plnění misek (systém plnění otočného talíře není akceptovatelný) |  |  |
| .zcela vodotěsný ovládací panel bez průchodů pro knoflíky nebo přepínače |  |  |
| .konektivita s USB, Ethernet |  |  |
| .export dat do PC nebo tisk na tiskárně |  |  |
| .výměnné příslušenství bez nutnosti použít nářadí |  |  |
| .možnost napojení druhé pumpy pro on-line přídavek krve nebo plnění bi-plate misek |  |  |
| .snadné přestavení z 90mm misek na 55mm misky (max do 10 min) |  |  |
| .dávkování od 1 ml do 30ml na misku |  |  |
| .dávky od 12ml na 90mm misku, 9ml na bi-plate a 5ml na 55mm misku |  |  |
| .manuální mód, možné využít pumpu i pro plnění do zkumavek nebo lahviček |  |  |
| .audio alarmy a upozornění na jakoukoliv událost |  |  |
| Trubičkový set |  |  |
| .materiál nerezová ocel |  |  |
| .požadovaný počet setů celkem: 8 |  |  |
| Hadičkový set |  |  |
| . pro misky průměru 90 mm |  |  |
| .požadovaný počet setů celkem: 8 |  |  |
| Tiskárna k potisku Petriho misek |  |  |
| .zařízení (kit) pro upevnění tiskové hlavy |  |  |
| .tisk data výroby nebo expirace produktu, název produktu, šarže |  |  |
| .min celkový počet tištěných znaků v případě 90mm misek: 60 |  |  |
| .velikost tištěných znaků 1,8 – 7,8 mm (dle nastavení) |  |  |
| .externí Ink-jet tiskárnou pro boční potisk misek |  |  |
| .počet řádků tisku na misku 1-2 dle výběru |  |  |
| Ostatní příslušenství: |  |  |
| Druhá peristaltická pumpa pro on-line dávkování krve |  |  |
| .kompatibilní s plničkou médií |  |  |
| Hadičkový set pro on-line dávkování krve |  |  |
| .kompatibilní s plničkou médií |  |  |
| .kompatibilní s peristaltickou pumpou |  |  |
| Komorová balička |  |  |
| .komorový balicí stroj určený pro ruční obsluhu s velikostí balicí komory cca 450 x 300 x 210 mm |  |  |
| .výrobky lze balit sáčkováním nebo do teplem smrštitelné folie |  |  |
| .stroj řízený elektronickým systémem, který automaticky kontroluje čas sváření a teplotu smršťování |  |  |
| .regulace pracovní plochy: mechanický posun pracovního pultíku a výšky mřížkové desky v balicí komoře |  |  |
| .pracovní pultík nezávislý na držáku folie |  |  |
| .stroj vybaven přidržovacím magnetem víka balicí komory a stojanem s kolečky |  |  |
| .max. šíře použité folie až 450 mm |  |  |
| .elektronická karta s multi-jazykovým displayem s možností naprogramování 6-ti pracovních programů, Možnost nastavit čas sváření, teplotu ve smršťovací komoře a čas smršťování dle typu baleného výrobku a použité folie. |  |  |
| .možnost nastavení prodlevy mezi svařováním a smršťováním |  |  |
| .odnímatelný přední kryt stroje (údržba a opravy) |  |  |
| .autodiagnostika – automatické určování poruch na displayi, provázené akustickým signálem |  |  |
| .svářecí lišty kryté teflonovou páskou |  |  |
| .instalovaný příkon stroje: do 1,75 kW |  |  |
| .příkon stroje reálný: do 1,1 kW |  |  |
| .produktivita: 0 až 300 balení/hod |  |  |
| .připojení: 230 V, 50 Hz |  |  |
| .rozměry stroje: cca 1100 x 700 x 1100 mm (d x š x v) |  |  |
| .hmotnost stroje: do 75 kg bez stojanu |  |  |
| Další společné požadavky: |  |  |
| .kompletní nabízený systém obsahuje veškerá potřebná zařízení, vybavení a software, a je plně funkční |  |  |
| .záruční servis v trvání 24 měsíců |  |  |

Prohlášení účastníka:

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry.

V ………………………… dne …………………………

……………………………………………………

jméno, funkce

podpis oprávněného zástupce účastníka