## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení II
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Ultrazvukový přístroj vysoké výkonnostní kategorie pro interní JIP, kardiologii, endokrinologii, gastroenterologii a angiologii
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Ultrazvukový přístroj
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Mobilní provedení
Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření
Frekvenční rozsah přístroje v rozmezí min. 1 - 18 MHz
Min. čtyři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
Požadavky na diagnostický monitor:
- typ LCD/LED/TFT
- úhlopříčka min. 19“ s poměrem stran 5:4, nebo min. 21" s poměrem stran 16:9
- rozlišovací schopnost min. 1280 x 1024 px
- velikost diagnostické výseče 2D zobrazení min. 200 x 200 mm
- poloha nastavitelná ve všech směrech
- upevnění na pohyblivém rameni
Požadavky na obslužný panel:
- výškově nastavitelná poloha, nezávisle na monitoru
- vysouvatelná textová klávesnice, nebo virtuální klávesnice na dotykovém displeji
- uživatelská programovatelnost funkcí k jednotlivým ovládacím prvkům
- integrovaný pomocný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10" pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací, uživatelsky programovatelný
Požadovaná zobrazení:
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°, high-PRF
- CW - kontinuální doppler
- M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód
- M-mód tkáňový doppler
- color TDI a PW TDI
- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
- trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření obrazu na lichoběžníkový o min. 20° na každé straně
- úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
- simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
- rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
- modul EKG pro monitorování EKG křivky
Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
Komplexní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Hloubka vyšetřitelnosti min. 300 mm pro abdominální aplikace
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 2000 snímků
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)
Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW
Interní HDD s kapacitou min. 1000 GB
Archivace snímků min. ve formátech JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Min. 3 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
B/W printer s digitálním vstupem
Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje
Možnost rozšíření o modul pro kontrastní látky s možností duálního zobrazení, fundamentálního zobrazení a kontrastního zobrazení a nastavitelnou délkou smyčky pro kontrast min. 10 minut
Možnost rozšíření o kardiologické kvantifikační moduly pro hodnocení speckle tracking, strain/strain rate kvantifikaci
Možnost rozšíření o fúzi ultrazvukového obrazu s obrazem pořízeným na CT/MR a současnou navigaci při intervenčních výkonech (Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 30 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 100%
Záložní zdroj napětí (UPS) nebo integrovaný akumulátor s automatickým dobíjením, zajišťující nepřerušené napájení min. po dobu, nutnou pro korektní vypnutí systému v případě výpadku napájení ze sítě 230V / 50Hz, a rovněž pro udržení systému v pohotovostním (Standby) režimu bez nutnosti jeho úplného vypnutí po dobu max. 15 minut při transportu zařízení na jiné pracoviště
2. Ultrazvukové sondy
2.1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 5 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích, hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 - 300 mm
2.2) Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření dospělých pacientů v rozsahu min. 1,5 - 4 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
2.3) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 5 - 12 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
2.4) Jícnová multiplanární matrixová sonda s min. 5 řadami elementů v rozsahu min. 3 - 7 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích Pozn.: V případě, že je nabízený ultrazvukový přístroj kompatibilní se stávající jícnovou sondou PHILIPS X7-2T, kterou již zadavatel provozuje, zadavatel z důvodu úspory finančních prostředků nepožaduje dodávku jícnové multiplanární matrixové sondy s min. 5 řadami elementů v rozsahu min. 3 - 7 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích.
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu el. energie
technická podpora a asistence při připojení zařízení do stávajícího NIS/PACS zadavatele ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
minimálně po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního oddělení na pracovišti dle volby zadavatele.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto 4 listy budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ..........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)