## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Vysokovýkonný laser
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro laserovou terapii na bázi polovodičového infračerveného výkonného laseru se širokým spektrem aplikací a s důrazem na moderní technologie
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Vysokovýkonný laser
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Polovodičový laserový zdroj s min. třemi vlnovými délkami v rozsahu terapeutického okna 650 - 1064nm, které jsou vždy vyzařovány současně (synchronně) pro dosažení vyšší účinnosti terapie
Možnost kontinuální i pulsní emise záření (kontinuální emise pro antiedematózní, protizánětlivou a biostimulační terapii a pulsní emise pro zmírnění bolesti)
Regulovatelný výkon v rozmezí min. 25 - 100%
Ovládací dotykový displej s délkou úhlopříčky min. 5"
Integrovaná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci na základě výsledků klinických studií
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Jednoduché intuitivní ovládání
Aplikátor s průměrným výkonem v kontinuálním režimu min. 1W, maximálním výkonem v jednom pulsu min. 70W a průměrem hlavice min. 20mm
Možnost umístění aplikátoru na fixačním ramenu o délce min. 1m, upevněném k přístrojovému stolku a umožňujícím bezobslužnou aplikaci terapie v oblasti zájmu (automatizovaný pohyb aplikátoru ve všech směrech není nutný), přičemž fixační rameno musí být součástí dodávky
Min. optická signalizace laserové emise
Možnost zabezpečení spuštění přístroje uživatelským heslem, příp. jiným způsobem, zamezujícím spuštění přístroje nepovolanou osobou
Možnost upgrade SW prostřednictvím USB rozhraní nebo externí paměťové karty
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Příslušenství:
1ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami a fixačním ramenem
Min. 2ks Ochranné brýle pro daný typ záření
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)