## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Robotický systém pro rehabilitaci paže
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Zařízení pro robotické asistované cvičení horních končetin dle správných neurorehabilitačních postupů, s možností několika voleb od plně pasivního cvičení přes iniciování pohybu, asistovaného pohybu až k aktivnímu cvičení dle vizualizace - lze plánovat a ukládat tyto postupy. K motivaci pacienta přispívá velmi významná vizuální kontrola na principu biologické zpětné vazby. Vhodné pro pacienty z traumacenter a iktových center, zejména pro pacienty po mozkových příhodách a s traumatologickým neurologickým postižením. Tento způsob rehabilitace přináší vyšší atraktivitu a motivaci pro pacienty, intenzivnější rehabilitaci s možností ukládání programů a kontrol výsledků terapie. Významným přínosem zařízení je urychlení doby léčby a ulehčení fyzické práce fyzioterapeutů.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Robotický systém pro rehabilitaci paže
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Charakter přístroje musí být v souladu s parametry výkonů dle číselníku VZP, kódy 21032 "Kinezioterapie s využitím robotické technologie - terapie horní končetiny" a 21020 "Terapie na přístrojích s využitím principu biologické zpětné vazby": Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních a dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové). Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje.
Počítačový 3-D robotický systém, zajišťující funkční pohyb paže ve třech směrech bez nutnosti fixace v exoskeletu
Aktivní/pasivní/interaktivní robotický systém (motorově poháněný)
Vestavěné terapeutické protokoly, možnost vytvoření osobních protokolů pro pacienty
Knihovna terapeutických protokolů, které nabízejí cvičební plán min. na 4 týdny terapie
Možnost regulace síly/odporu pro všechna cvičení
Min. 3 úrovně rozsahu pohybu v závislosti na úrovních náročnosti
Hlasové instrukce k cvičebním programům
Zapojení zábavních a výkonostních rehabilitačních her pro cvičení paže a ruky
Mód s průvodcem - systém vede aktivně pacienta
Mód se zahájením pohybu pacientem - pacient iniciuje každý směr pohybu sám (mezi dvěmi body), musí překonat předdefinovaný práh odporu sám a dále je pohyb zajištěn robotickým systémem. Ukazatel směru síly, kam pacient působí.
Mód s krokovou iniciací - podobný jako mód se zahájením pohybu pacientem, ale trajektorie pohybu mezi dvěmi body je dále rozdělena do předdefinovaných subsegmentů, pro překonání prahového odporu. Ukazatel směru síly, kam pacient působí.
Mód s následováním asistenta - končetina se pohybuje malou rychlostí. Uživatel vynakládá sílu v požadovaném směru a rychlost pohybu se zvýší. Ukazatel směru síly, kam pacient působí.
Mód volný - pacient sám aktivně vede pohyb v rozsahu 360°bez nutnosti fixace v exoskeletu
Měření pokroku ve výsledném skóre cvičení pro každého pacienta
Měření pokroku pacienta a kvality pohybu s detailní historií pohybu
Možnost exportu dat funkcionality (např. ve formátu XML nebo jiném vhodném formátu)
Možnosti exportu dat o cvičení formou grafů a reportů s historií skóre pacienta
Výkonné PC s integrovaným min. 23" dotykovým displejem se zabudovanými reproduktory
USB rozhraní vč. min. 2 USB portů pro připojení k internetu a pro export dat
Internetové připojení pro vzdálený přístup, umožňující servis a přístup pro technickou podporu
Sedadlo s bezpečnostním pásem, zamezujícím případnému pádu pacienta a sloužící k prevenci patologických souhybů ramenního pletence
Pneumatický válec pro snadné nastavení výšky sedáku
USB tlačítko, které umožňuje pacientům s omezenou funkčností ruky pomáhat si zdravou rukou během cvičení
3D robotický mechanismus, zajišťující hladký pohyb paže spolu s pohybem iniciovaným robotickým systémem, kde terapeut může zamknout libovolný směr pohybu, nastavit pohybové omezení, nebo povolit volný pohyb v rozsahu 360°.
Možnost nastavení pro spastické a nepohyblivé ruce, včetně pásů pro připevnění ruky pacienta na místě
Možnost nastavení podpory předloktí s nastavitelným mechanismem, umožňujícím umístění do ploché a horizontální rukojeti
Tlačítko pro snadný záznam nových bodů cvičení nebo pro přenastavení existujících bodů během terapeutových pohybů v ose
Možnost tréninku zacílení pro pohyb ruky a prstů
Možnost nácviku úchopu předmětu, pohybu s předmětem a tažení tohoto předmětu po obrazovce
Senzory rukojeti propojené s terapeutickými hrami
Práh odporu nastavitelný minimálně ve třech úrovních
Tahací bezpečnostní lanko nebo bezpečnostní STOP tlačítko
Možnost vzdáleného připojení a přístupu přes internet k robotickému systému pro update software, diagnostiku a servis
Napájení ze sítě 230V/50Hz
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)