## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Moderní robotické zařízení pro rehabilitaci ruky a zápěstí, umožňující intenzivní, efektivní a včasnou neuromotorickou rehabilitaci. Napomáhá obnově flexe a extenze metacarpofalangeálních a interfalangeálních kloubů všech prstů, cvičí buď s jednotlivými prsty nebo ve skupinách, existuje možnost přednastavených cvičení. Lehká rukavice umožňuje cvičení aktivní i pasivní, nebo vhodnou kombinaci. Pohyby jsou signalizovány audiovizuálními podněty, stimulujícími neuro-kognitivní schopnosti. Během cvičení, pokud není třeba, není horní končetina fixována a umožňuje volnost pacientova pohybu. Zařízení lze přesouvat na různá místa - využití na více pracovištích. Zařízení je určeno pro pacienty s neurologickým nebo postraumatickým postižením ruky (iktová centa a traumacentra). Přínosem zařízení je urychlení rehabilitačního procesu díky audiovizuální kontrole a 3D animacím na obrazovce, možnost různorodých terapií s pouhým dohledem terapeuta.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Robotický systém pro rehabilitaci horních končetin a ruky
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Charakter přístroje musí být v souladu s parametry výkonů dle číselníku VZP, kódy 21032 "Kinezioterapie s využitím robotické technologie - terapie horní končetiny" a 21020 "Terapie na přístrojích s využitím principu biologické zpětné vazby": Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních a dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové). Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje.
Robotický systém pro rehabilitaci horní končetiny a ruky pacienta s neurologickými nebo post-traumatickými poškozeními - obecně s těžkým postižením hybnosti horní končetiny a ruky
Přístroj pro cvičení ruky a zápěstí, umožňující obnovu funkčních pohybů končetiny za pouhého dohledu terapeuta
Možnost bilaterální terapie
Možnost kombinovat různé variace pohybů prstů do flexe a extenze včetně možnosti špetky, opozice
Možnost asistované terapie - senzory přístroje snímají aktivní pohyby pacienta a ten pomáhá pouze v případě nutnosti
Zařízení musí umožnit efektivní, intenzivní, funkční a stimulující neuro-motorickou terapii
Cílem rehabilitace na tomto zařízení u pacientů s omezenou hybností má být obnovení ztracené nebo omezené funkce ruky (zejména úchopu), zvýšení dotekové aktivity ruky s reálnými předměty a odstranění zvýšeného napětí, znemožňujícího pohyb
Zařízení musí být použitelné v různém prostředí a u pacientů s různým stupněm mobility
Složení systému:
- PC s dotykovým monitorem pro sledování vybraných pohybů pacienta a následným prováděním tréninku s nadlehčením nebo proti odporu a pro ukládání a exportu dat s možností jejich hodnocení
- ovládací jednotka na kolečkách s aretací pro snadnou manipulaci a možný přesun v rámci jedné budovy
- 2ks dynamická podpora horní končetiny s možností nastavení odporu nebo odlehčení končetiny
- pacientské STOP tlačítko
- ergonomicky tvarovaná deska na nohách (stůl) pro umístění PC s monitorem současně s dynamickými podporami horních končetin
- min. 10ks návleků pro horní končetinu (P+L) se senzory, které musí pokrýt horní část předloktí a hřbet ruky ke konečkům prstů
Požadavky na návlek pro horní končetinu:
Vedení pohybu jednotlivých prstů prostřednictvím komfortních úchytů distálních článků prstů, které jsou součástí návleku a jsou roboticky ovládány vodicími táhly pro každý prst zvlášť
Návlek pro pravou a levou končetinu v min. pěti standardních velikostech
Provedení z materiálu snadno udržovatelného a dezinfikovatelného běžnými dezinfekčními prostředky
Výměna návleku a úchytů táhel jednotlivých prstů musí být jednoduchá a musí umožňovat výměnu i jednotlivých částí
Požadavky na software:
SW s diagnostickými programy, které zaznamenají dosaženou míru hybnosti prstů a palce
Pacientovi musí být umožněno sledování virtuálního cvičení na monitoru, kde terapeutické programy umožní simulované pohyby v 3D animaci jednotlivých prstů nebo pouze vybraných prstů - palec + ukazováček a jejich kombinaci, nastavení pauzy mezi flexí a extensí
Možnost procvičování funkčních pohybů reálných denních činností (úchopy a přemísťování předmětů)
Audiovizuální efekty, které doprovázejí terapii a doplňují jednotlivé pohyby
Snadné a rychlé nastavení terapeutických aplikací
Ukládání, export a archivace dosažených výsledků tréninku jednotlivých pacientů
Minimální přehled stimulačních cvičení s různými možnostmi nastavení obtížnosti:
- sledování virtuálního cvičení na obrazovce
- následování simulovaných pohybů z 3D animace
- asociace audiovizuálních efektů (barvy, tóny a zvuky) s jednotlivými pohyby
- přednastavené terapie
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)