## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Antigravitační trenažér chůze
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Zařízení pro nácvik a analýzu chůze s antigravitačním efektem, u kterého lze nastavit zatížení pacienta jeho vlastní váhou (využívá pouze částečnou hmotnost), regulace míry zátěže dolních končetin s regulací rychlosti a sklonu chodníku, zajišťuje možnost individuálního nastavení dle stavu postižení. Odlehčení pacienta spolu s přirozeným pohybem, dle jeho vlastního pohybového stereotypu, umožňuje včasnou rehabilitaci. Zařízení je určeno pro pacienty k rehabilitaci dolních končetin (pánev, kyčle, kolena, kotníky) po úrazech, operacích i při neurologických postiženích (ikty, trauma postižení), lze využít i ke zvýšení fyzické kondice. Absolutním přínosem je umožnění včasné rehabilitace, kdy je nutné odlehčení dolních končetin, kde zátěž limituje bolest. Kromě toho dokáže zařízení zvyšovat kondici posturálního svalstva, napravuje a obnovuje pohybové stereotypy. Pacienti jsou buď schopni dále pohybu s oporou jiné pomůcky, či bez pomůcek, v případě prolongované potřeby rehabilitace je možnost opakování terapie.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Antigravitační trenažér chůze
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Rehabilitační chodník pro nácvik chůze s odlehčením hmotnosti pacienta
Nosnost zařízení 200 kg dynamická (zvedání pacienta), až 400kg statická (zavěšení pacienta)
Volný pohyb zařízení ve všech směrech
Konstrukce přístroje umožňuje jeho snadný pohyb - vertikalizace pacienta přímo z lůžka, lehátka, vozíku, apod.
Kolečka s aretací umožňující zamknutí pro pouze předozadní pohyb systému nebo jeho úplné zabrzdění
Nastavení odlehčení individuálně pro levou a pravou stranu pacienta
Indikátor míry odlehčení pravé a levé poloviny těla zvlášť
Možnost zobrazení míry nadlehčení pacienta - celkové, pravá a levá strana zvlášť, rozdíl mezi pravou a levou stranou
Jednoduché připevnění pacientského postroje k systému pomocí kovových přezek
Nastavováním délky popruhů lze ovlivňovat polohu pacientovy pánve
Zcela rigidní systém zavěšení pacienta, umožňující své postupné uvolnění ve svislé ose pomocí pružinového adaptéru, přinášejícího až 15cm dynamického odlehčení
Nadlehčení pacienta při tréninku na běžeckém pásu i mimo něj
Postroj, umožňující ideální dostupnost pacientových končetin a jejich snadnou manipulaci
Madla pro terapeuta pro lepší manévrovatelnost se systémem
Nastavitelná 3D pacientská madla usnadňující vertikalizaci
Elektronicky ovládaný zvedací sloup s min. 800 mm aktivního zdvihu
Jednoduše vyjímatelný nabíjecí akumulátor s velkou kapacitou
Adaptér umožňující 360° rotaci pacienta kolem svislé osy - nácvik úkroků, otáčení apod.
Pacientské postroje s upínáním v max. 4 bodech s mnoha možnostmi rozšíření - velikost L
Gumové popruhy, umožňující snadnější inicializaci kroku v jeho švihové fázi
Výškově nastavitelné sedátko pro terapeuta s upevněním přímo k rámu systému
Nabíječka akumulátoru
Rehabilitační chodník pro nácvik chůze s měřicími senzory:
Nosnost chodníku min. 160 kg
Rozměry min. 2100 x 900 mm
Velikost běžecké plochy min. 1500 x 550 mm
Náklon pásu v rozsahu min. 0° - 15°
Rychlost pohybu pásu v rozsahu min. 0,2 - 16 km/h
Indikace rychlosti, vzdálenosti, tepové frekvence a času
Nástupní výška na pás max. 160 mm
Kolečka v přední části pro snadný přesun pásu
Min. 5 přednastavených běžeckých módů
Systém měření parametrů chůze:
Min. 4 senzory umístěné v rozích zařízení - tenzometry
Měření délky kroku, šířky kroku, rychlosti, kadence, pohybu těžiště (CoP) - motýlek
Bezdrátové propojení měřících senzorů s řídicí jednotkou
PC řídicí jednotka (tablet) s aplikací pro měření parametrů chůze
SW pro zobrazení měřených hodnot v reálném čase a umožňující jejich nahrávání, ukládání a archivování
Možnost vybírat pouze označené části z naměřených úseků a ty samostatně analyzovat
Možnost ukládání výsledných zpráv ve formátu PDF nebo jejich přímého tisku
SW umožňující i motivaci pacienta - stanovení cíle (délky kroku, symetrie kroku), který se snaží pacient plnit a je o své úspěšnosti vizuálně informován
Systém je nedělitelnou součástí chodníku
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)