## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Videoendoskopické systémy vč. příslušenství pro gastroenterologii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Videoendoskopické systémy pro gastroenterologickou ambulanci v počtu 2ks, určené pro provádění gastroskopií a kolonoskopií, vč. endoskopů, elektronického archivačního systému, zařízení pro sušení a skladování endoskopů a pro dezinfekci instrumentária
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) Přístrojové vybavení, navzájem plně kompatibilní, tvořící univerzální část endoskopického systému č. 1 ("endoskopické věže č. 1"), umístěného na hlavním endoskopickém pracovišti zadavatele, ke kterému se připojují jednotlivé typy flexibilních endoskopů
1.1) Videoprocesor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu min. 1920x1080px (Full HD)
Podpora optických metod úzkopásmového zobrazování a fotodynamické diagnostiky, využívajících optickou technologii selektivního osvětlení tkáně, založenou na hardwarovém principu, kdy je pomocí optického filtru přímo ve zdroji světla dosaženo osvětlení pozorované sliznice světlem, jehož vlnové délky jsou soustředěny v úzkých pásmech okolo specifických hodnot, které jsou využívány pro své vlastnosti silné absorbance hemoglobinem a zároveň rozdílné hloubky průniku tkáněmi v závislosti na vlnové délce. Tím je docíleno precizního reálného obrazu tkáně s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti pro kvalitnější diagnostiku plochých lézí, zánětlivých chorob sliznic, novotvarů v raném stádiu apod. Tato technologie je zároveň podpořena výsledky různých klinických studíí, prováděných na specializovaných pracovištích po celém světe.
Aktivní řízení intenzity světla připojeného zdroje studeného světla dle světelných podmínek ve vyšetřované oblasti
Výstup obrazu s poměrem stran 16:9 nebo 16:10
Elektronické zvětšení obrazu
Elektronické nastavení zvýraznění jemných struktur a hran v endoskopickém obrazu v min. 3 úrovních
Kontinuální ukládání obrazu do interního úložiště, příp. do externího přenosného datového úložiště v případě přečerpání kapacity interního úložiště, a následný transport vybraných obrazových dat do NIS/PACS zadavatele způsobem, popsaným v bodu 1.8
Automatický výběr nejostřejšího snímku při použití funkce "zmrazení obrazu" pro potřeby archivace
Funkce "obraz v obraze" v reálném čase
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice (příp. dotykového displeje) a programovatelných tlačítek endoskopů
Identifikace používaného endoskopu
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení
DICOM rozhraní, příp. připojení k externímu zařízení, které umožňuje komunikaci prostřednictvím DICOM rozhraní
1.2) Zdroj studeného světla
Celkový počet: 1ks
Kompatibilita s videoprocesorem, popsaným v bodu 1.1, a podpora všech jeho funkcí, zejména automatického řízení intenzity světla
Hlavní osvětlení - zdroj světla s výkonem odpovídajícím 300W Xenon
Záložní osvětlení - 1ks halogenová žárovka o výkonu min. 35W nebo odpovídající ekvivalent
Integrovaná vzduchová pumpa s min. 4 úrovněmi nastavení průtoku
1.3) Zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu min. 1920x1080px (Full HD)
Úhlopříčka min. 26" s poměrem stran 16:9 nebo 16:10
Kontrast min. 1000:1
Zobrazovací úhel min. 178° (horizontálně i vertikálně)
Svítivost min. 400 cd/m2
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
1.4) Odsávací vakuová pumpa
Celkový počet: 1ks
Elektrická odsávací jednotka s multioborovým využitím
Sací výkon min. 20 litrů/min.
Plynulá regulace podtlaku
Sací a antibakteriální filtr v odsávacím okruhu
Možnost používání resterilizovatelných i jednorázových hadicových setů
Min. 1ks resterilizovatelná nádoba s víkem o objemu min. 2 litry, nebo min. 1 ks nádoba pro jednorázové odsávací vaky o objemu min. 2 litry + min. 10ks jednorázových odsávacích vaků o objemu min. 2 litry jako součást dodávky
Min. 5ks resterilizovatelných hadicových setů bez omezení sterilizačních cyklů, nebo min. 10ks hadicových setů s limitovaným počtem sterilizačních cyklů (příp. jednorázových) jako součást dodávky
1.5) Oplachová vodní peristaltická pumpa
Celkový počet: 1ks
Možnost připojení k pracovnímu kanálu i ke zvláštnímu oplachovému kanálu endoskopu
Průtok min. 230 ml/min.
Ovládání přímo z endoskopu nebo prostřednictvím nožního pedálu
Pedálový nožní ovladač
Možnost používání resterilizovatelných nebo jednorázových (včetně denních) hadicových setů
Min. 5ks resterilizovatelných hadicových setů, nebo min. 10ks jednorázových hadicových setů jako součást dodávky
1.6) Elektrochirurgická jednotka
Celkový počet: 1ks
Vf výkon min. 120W v monopolárním i bipolárním režimu
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Monopolární a bipolární režimy pro řezání a koagulaci
Uživatelsky programovatelné nastavení
Ovládání pomocí nožních pedálů
Požadované základní příslušenství:
1ks dvojitý nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1ks gumové neutrální elektrody + min. 1ks pacientského kabelu k neutrální elektrodě
Min. 50ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientského kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
1.7) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks
Pojízdný vozík pro umístění všech výše uvedených přístrojů
Integrovaný oddělovací transformátor a přepěťová ochrana zásuvek 230V
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- držák na min. dva flexibilní endoskopy
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
1.8) Připojení endoskopického systému do NIS/PACS
Endoskopický systém č. 1 musí být připojen do NIS/PACS zadavatele prostřednictvím stávajícího systému pro archivaci dat OLYMPUS EndoBase, obsahujícího SW OLYMPUS EndoAlpha, umístěného na hlavním endoskopickém pracovišti zadavatele, příp. musí být dodán nový systém pro archivaci dat z endoskopických vyšetření a z dalších souvisejících technologických zařízení (tj. z dezinfektorů a systému pro sušení a skladování endoskopů), který bude instalován na hlavním endoskopickém pracovišti zadavatele a musí splňovat min. následující požadavky: - celkový počet: 1ks - PC systém (HW + SW) - archivace videosekvencí a fotografií z vyšetření, prováděných na endoskopickém systému č. 1 - archivace dat ze stávajících dezinfektorů OLYMPUS ETD4 Basic GA, OLYMPUS miniETD2 Plus GA, resp. ze stávajícího dataloggeru OLYMPUS Endoscan 3 (pokud účastník nemůže zajistit archivaci dat z uvedených přístrojů, musí být součástí dodávky jiné alternativní řešení, které umožní archivaci dat o endoskopech, procesovaných v dezinfektorech OLYMPUS ETD4 Basic GA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA, v rozsahu min. "typ endoskopu" a "výrobní číslo") - archivace dat ze systému pro sušení a skladování endoskopů, popsaného v bodu 4.1 - obousměrná komunikace s NIS/PACS prostřednictvím protokolu DICOM v min. rozsahu: Storage, Query/Retrieve, Modality Worklist - plná kompatibilita s endoskopickým systémem č. 1 Podmínkou zadavatele je, že všechna data z endoskopického systému č. 1 a z dalších souvisejících technologických zařízení (tj. data o endoskopech, procesovaných v dezinfektorech OLYMPUS ETD4 Basic GA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA a v systému pro sušení a skladování endoskopů) musí být archivována v jednom zařízení. Zadavatel nepřipouští možnost, aby část dat (např. z endoskopického systému č. 1) byla archivována v jednom zařízení (např. ve stávajícím systému OLYMPUS EndoBase) a část dat (např. o endoskopech, procesovaných v dezinfektorech OLYMPUS ETD4 Basic GA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA a v systému pro sušení a skladování endoskopů) byla archivována v jiném zařízení, a to z důvodů přehlednosti, rychlosti práce obsluhy, minimalizace rizika záměny nebo ztráty dat, z forenzních důvodů apod.
2) Přístrojové vybavení, navzájem plně kompatibilní, tvořící univerzální část endoskopického systému č. 2 ("endoskopické věže č. 2"), umístěného na druhém endoskopickém pracovišti zadavatele, ke kterému se připojují jednotlivé typy flexibilních endoskopů
2.1) Videoprocesor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu min. 1920x1080px (Full HD)
Podpora optických metod úzkopásmového zobrazování a fotodynamické diagnostiky, využívajících optickou technologii selektivního osvětlení tkáně, založenou na hardwarovém principu, kdy je pomocí optického filtru přímo ve zdroji světla dosaženo osvětlení pozorované sliznice světlem, jehož vlnové délky jsou soustředěny v úzkých pásmech okolo specifických hodnot, které jsou využívány pro své vlastnosti silné absorbance hemoglobinem a zároveň rozdílné hloubky průniku tkáněmi v závislosti na vlnové délce. Tím je docíleno precizního reálného obrazu tkáně s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti pro kvalitnější diagnostiku plochých lézí, zánětlivých chorob sliznic, novotvarů v raném stádiu apod. Tato technologie je zároveň podpořena výsledky různých klinických studíí, prováděných na specializovaných pracovištích po celém světe.
Výstup obrazu s poměrem stran 16:9 nebo 16:10
Aktivní řízení intenzity světla připojeného zdroje studeného světla dle světelných podmínek ve vyšetřované oblasti
Elektronické zvětšení obrazu
Elektronické nastavení zvýraznění jemných struktur a hran v endoskopickém obrazu v min. 3 úrovních
Kontinuální ukládání obrazu do interního úložiště, příp. do externího přenosného datového úložiště v případě přečerpání kapacity interního úložiště, a následný transport vybraných obrazových dat do NIS/PACS zadavatele způsobem, popsaným v bodu 2.10
Automatický výběr nejostřejšího snímku při použití funkce "zmrazení obrazu" pro potřeby archivace
Funkce "obraz v obraze" v reálném čase
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice (příp. dotykového displeje) a programovatelných tlačítek endoskopů
Identifikace používaného endoskopu
Možnost uživatelského uložení nejčastěji používaných nastavení
DICOM rozhraní, příp. připojení k externímu zařízení, které umožňuje komunikaci prostřednictvím DICOM rozhraní
Kompatibilita se systémem 3D vizualizace zavedení videokolonoskopu během výkonu, popsaným v bodu 2.3
2.2) Zdroj studeného světla
Celkový počet: 1ks
Kompatibilita s videoprocesorem, popsaným v bodu 2.1, a podpora všech jeho funkcí, zejména automatického řízení intenzity světla
Hlavní osvětlení - zdroj světla s výkonem odpovídajícím 300W Xenon
Záložní osvětlení - 1ks halogenová žárovka o výkonu min. 35W nebo odpovídající ekvivalent
Integrovaná vzduchová pumpa s min. 4 úrovněmi nastavení průtoku
2.3) Videosystém pro 3D vizualizaci endoskopu
Celkový počet: 1ks
Jednotka umožňující 3D zobrazení zavedeného endoskopu během kolonoskopie v reálném čase (náhrada RTG kontroly) pro snadnější orientaci, rychlejší a pacientsky komfortnější zavedení přístroje u obtížně vyšetřitelných pacientů se stenózami, strikturami, pooperačními srůsty apod., a rovněž pro edukační účely
Systém složený z následujících komponent:
- snímací anténa
- řídicí jednotka
- kompatibilní videokolonoskop (popsán v bodu 3.3)
- vizualizační sonda pro použití v pracovním kanálu videokolonoskopu, popsaného v bodu 3.4, a rovněž v pracovním kanálu o Ø 3,7mm dalších endoskopů, používaných na pracovišti zadavatele, tj. OLYMPUS CF-Q165L a OLYMPUS CF-H185L, za účelem 3D zobrazení zavedeného endoskopu během kolonoskopie v reálném čase (náhrada RTG kontroly). Technické požadavky: - celkový počet: 1ks - vnější průměr sondy musí umožnit bezpečné a funkční použití v endoskopech s pracovním kanálem o Ø 3,7mm - možnost opakovaného použití - možnost dezinfekce Pokud účastník nemůže zajistit dodávku vizualizační sondy s výše popsanými technickými parametry, pro použití v pracovním kanálu videokolonoskopu, musí být součástí dodávky celkem 3 videokolonoskopy v kvalitě, odpovídající minimálně: - 1ks technickým parametrům videokolonoskopu, popsaného v bodu 3.4, s přidanou funkcí možnosti 3D vizualizace v reálném čase prostřednictvím integrované technologie pro 3D vizualizaci polohy endoskopu během vyšetření (v tomto případě tedy musí mít přístroj, popsaný v bodu 3.4, navíc možnost 3D vizualizace v reálném čase prostřednictvím integrované technologie pro 3D vizualizaci polohy endoskopu během vyšetření) - 1ks technickým parametrům stávajícího videokolonoskopu OLYMPUS CF-Q165L, s přidanou funkcí možnosti 3D vizualizace v reálném čase prostřednictvím integrované technologie pro 3D vizualizaci polohy endoskopu během vyšetření - 1ks technickým parametrům stávajícího videokolonoskopu OLYMPUS CF-H185L, s přidanou funkcí možnosti 3D vizualizace v reálném čase prostřednictvím integrované technologie pro 3D vizualizaci polohy endoskopu během vyšetření
2.4) Zobrazovací monitor
Celkový počet: 1ks
Rozlišení obrazu min. 1920x1080px (Full HD)
Úhlopříčka min. 26" s poměrem stran 16:9 nebo 16:10
Kontrast min. 1000:1
Zobrazovací úhel min. 178° (horizontálně i vertikálně)
Svítivost min. 400 cd/m2
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
2.5) Odsávací vakuová pumpa
Celkový počet: 1ks
Elektrická odsávací jednotka s multioborovým využitím
Sací výkon min. 20 litrů/min.
Plynulá regulace podtlaku
Sací a antibakteriální filtr v odsávacím okruhu
Možnost používání resterilizovatelných i jednorázových hadicových setů
Min. 1ks resterilizovatelná nádoba s víkem o objemu min. 2 litry, nebo min. 1 ks nádoba pro jednorázové odsávací vaky o objemu min. 2 litry + min. 10ks jednorázových odsávacích vaků o objemu min. 2 litry jako součást dodávky
Min. 5ks resterilizovatelných hadicových setů bez omezení sterilizačních cyklů, nebo min. 10ks hadicových setů s limitovaným počtem sterilizačních cyklů (příp. jednorázových) jako součást dodávky
2.6) Oplachová vodní peristaltická pumpa
Celkový počet: 1ks
Možnost připojení k pracovnímu kanálu i ke zvláštnímu oplachovému kanálu endoskopu
Průtok min. 230 ml/min.
Ovládání přímo z endoskopu nebo prostřednictvím nožního pedálu
Pedálový nožní ovladač
Možnost používání resterilizovatelných nebo jednorázových (včetně denních) hadicových setů
Min. 5ks resterilizovatelných hadicových setů, nebo min. 10ks jednorázových hadicových setů jako součást dodávky
2.7) Elektrochirurgická jednotka
Celkový počet: 1ks
Vf výkon min. 120W v monopolárním i bipolárním režimu
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Monopolární a bipolární režimy pro řezání a koagulaci
Uživatelsky programovatelné nastavení
Ovládání pomocí nožních pedálů
Požadované základní příslušenství:
1ks dvojitý nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1ks gumové neutrální elektrody + min. 1ks pacientského kabelu k neutrální elektrodě
Min. 50ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientského kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
2.8) Regulátor pro insuflaci CO2
Celkový počet: 1ks
Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech
Zdrojový tlak nastavitelný min. ve třech krocích
Zdroj CO2 pro medicinální použití - tlaková lahev
Min. 2ks resterilizovatelných vysokoprůtokových insuflačních hadic, nebo min. 10ks denních setů vysokoprůtokových insuflačních hadic jako součást dodávky
Min. 1ks hadice pro připojení lahve s CO2 (DIN) jako součást dodávky
2.9) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks
Pojízdný vozík pro umístění všech výše uvedených přístrojů
Integrovaný oddělovací transformátor a přepěťová ochrana zásuvek 230V
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- držák na min. dva flexibilní endoskopy
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
2.10) Systém pro archivaci dat z endoskopických vyšetření
Endoskopický systém č. 2 musí být připojen do NIS/PACS zadavatele prostřednictvím nového systému pro archivaci dat z endoskopických vyšetření a z dalších souvisejících technologických zařízení (tj. z dezinfektorů a systému pro sušení a skladování endoskopů), který bude instalován na druhém endoskopickém pracovišti zadavatele a musí splňovat min. následující požadavky: - celkový počet: 1ks - PC systém (HW + SW) - archivace videosekvencí a fotografií z vyšetření, prováděných na endoskopickém systému č. 2 - archivace dat ze stávajících dezinfektorů OLYMPUS ETD4 Basic GA, OLYMPUS miniETD2 Plus GA, resp. ze stávajícího dataloggeru OLYMPUS Endoscan 3 (pokud účastník nemůže zajistit archivaci dat z uvedených přístrojů, musí být součástí dodávky jiné alternativní řešení, které umožní archivaci dat o endoskopech, procesovaných v dezinfektorech OLYMPUS ETD4 Basic GA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA, v rozsahu min. "typ endoskopu" a "výrobní číslo") - archivace dat ze systému pro sušení a skladování endoskopů, popsaného v bodu 4.1 - obousměrná komunikace s NIS/PACS prostřednictvím protokolu DICOM v min. rozsahu: Storage, Query/Retrieve, Modality Worklist - plná kompatibilita s endoskopickým systémem č. 2 Podmínkou zadavatele je, že všechna data z endoskopického systému č. 2 a z dalších souvisejících technologických zařízení (tj. data o endoskopech, procesovaných v dezinfektorech OLYMPUS ETD4 Basic GA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA a v systému pro sušení a skladování endoskopů) musí být archivována v jednom zařízení. Zadavatel nepřipouští možnost, aby část dat (např. z endoskopického systému č. 2) byla archivována v jednom zařízení a část dat (např. o endoskopech, procesovaných v dezinfektorech OLYMPUS ETD4 Basic GA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA a v systému pro sušení a skladování endoskopů) byla archivována v jiném zařízení, a to z důvodů přehlednosti, rychlosti práce obsluhy, minimalizace rizika záměny nebo ztráty dat, z forenzních důvodů apod.
3) Videoendoskopy
3.1) Videogastroskop
Celkový počet: 1ks
Přístroj pro diagnostiku a terapii horní části GIT
Nativní rozlišení snímacího čipu min. 1920x1080px (Full HD)
Možnost detailního pozorování povrchu sliznice v rozsahu min. 2 - 100mm prostřednictvím obrazu v min. Full HD rozlišení (min. 1920x1080px), získaného pomocí optických metod úzkopásmového zobrazení a fotodynamické diagnostiky
Průměr pracovního kanálu min. 2,8mm
Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 9,5mm
Zorné pole min. 140°
Plná kompatibilita s endoskopickými systémy č. 1 a 2
Plná kompatibilita se stávajícím systémem čištění, dezinfekce a identifikace endoskopů, sestávajícím z následujících přístrojů: - dezinfektor OLYMPUS ETD4 Basic GA - dezinfektor OLYMPUS miniETD2 Plus GA - datalogger OLYMPUS Endoscan 3 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování endoskopu ve výše uvedených dezinfektorech
3.2) Videogastroskop operační
Celkový počet: 1ks
Přístroj pro terapeutické zásahy v horní části GIT
Nativní rozlišení snímacího čipu min. 1920x1080px (Full HD)
Možnost detailního pozorování povrchu sliznice v rozsahu min. 4 - 100mm prostřednictvím obrazu v min. Full HD rozlišení (min. 1920x1080px), získaného pomocí optických metod úzkopásmového zobrazení a fotodynamické diagnostiky
Široký pracovní kanál o průměru min. 3,2mm pro masivní odsávání při koagulaci u akutních gastroskopií (hodnoceným parametrem bude průměr pracovního kanálu endoskopu v jednotkách "mm", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede průměr pracovního kanálu nabízeného zboží, přičemž průměr pracovního kanálu musí činit min. 3,2mm). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 20%
Přídavný oplachový kanál pro použití s peristaltickou oplachovou pumpou
Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 11,6mm
Zorné pole min. 140°
Plná kompatibilita s endoskopickými systémy č. 1 a 2
Plná kompatibilita se stávajícím systémem čištění, dezinfekce a identifikace endoskopů, sestávajícím z následujících přístrojů: - dezinfektor OLYMPUS ETD4 Basic GA - dezinfektor OLYMPUS miniETD2 Plus GA - datalogger OLYMPUS Endoscan 3 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování endoskopu ve výše uvedených dezinfektorech
3.3) Videokolonoskop
Celkový počet: 1ks
Přístroj pro diagnostiku a terapii dolní části GIT
Nativní rozlišení snímacího čipu min. 1920x1080px (Full HD)
Elektronický systém nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou polohách s volbou jedné ze dvou zaostřovacích poloh endoskopické optiky (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Možnost detailního pozorování povrchu sliznice v rozsahu min. 2 - 100mm prostřednictvím obrazu v min. Full HD rozlišení (min. 1920x1080px), získaného pomocí optických metod úzkopásmového zobrazení a fotodynamické diagnostiky
Průměr pracovního kanálu min. 3,7mm
Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 13,5mm
Zorné pole min. 140° (hodnoceným parametrem bude úhel zorného pole endoskopu v jednotkách "stupeň", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede velikost úhlu zorného pole nabízeného zboží, přičemž úhel zorného pole musí činit min. 140°). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 20%
Kompatibilita se systémem 3D vizualizace zavedeného endoskopu během kolonoskopie v reálném čase, popsaném v bodu 2.3, prostřednictvím integrované technologie pro 3D vizualizaci polohy endoskopu během vyšetření (náhrada RTG kontroly)
Pokročilé technologie zaváděcího tubusu pro snadné zavádění přístroje u obtížně vyšetřitelných pacientů se stenózami, strikturami, pooperačními srůsty apod. (např. vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy, nastavitelná rigidita tubusu v min. třech stupních nebo odstupňovaná rigidita tubusu v konstrukci proximální/distální konec pro výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva)
Plná kompatibilita s endoskopickými systémy č. 1 a 2
Plná kompatibilita se stávajícím systémem čištění, dezinfekce a identifikace endoskopů, sestávajícím z následujících přístrojů: - dezinfektor OLYMPUS ETD4 Basic GA - dezinfektor OLYMPUS miniETD2 Plus GA - datalogger OLYMPUS Endoscan 3 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování endoskopu ve výše uvedených dezinfektorech
3.4) Videokolonoskop
Celkový počet: 1ks
Přístroj pro diagnostiku a terapii dolní části GIT
Nativní rozlišení snímacího čipu min. 1920x1080px (Full HD)
Možnost detailního pozorování povrchu sliznice v rozsahu min. 4 - 100mm prostřednictvím obrazu v min. Full HD rozlišení (min. 1920x1080px), získaného pomocí optických metod úzkopásmového zobrazení a fotodynamické diagnostiky
Průměr pracovního kanálu min. 3,7mm
Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 13,5mm
Zorné pole min. 140° (hodnoceným parametrem bude úhel zorného pole endoskopu v jednotkách "stupeň", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede velikost úhlu zorného pole nabízeného zboží, přičemž úhel zorného pole musí činit min. 140°). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 20%
Pokročilé technologie zaváděcího tubusu pro snadné zavádění přístroje u obtížně vyšetřitelných pacientů se stenózami, strikturami, pooperačními srůsty apod. (např. vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy, nastavitelná rigidita tubusu v min. třech stupních nebo odstupňovaná rigidita tubusu v konstrukci proximální/distální konec pro výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva)
Plná kompatibilita s endoskopickými systémy č. 1 a 2
Plná kompatibilita se stávajícím systémem čištění, dezinfekce a identifikace endoskopů, sestávajícím z následujících přístrojů: - dezinfektor OLYMPUS ETD4 Basic GA - dezinfektor OLYMPUS miniETD2 Plus GA - datalogger OLYMPUS Endoscan 3 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování endoskopu ve výše uvedených dezinfektorech
4) Zařízení pro skladování flexibilních endoskopů a pro dezinfekci instrumentária
4.1) Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů
Celkový počet: 1ks
Zařízení pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po jejich dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti jejich následné redezinfekce
Pevný závěsný systém pro vertikální zavěšení min. 12ks flexibilních endoskopů (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník nenabízí pevný závěsný systém pro vertikální zavěšení min. 12ks flexibilních endoskopů, resp. nabízí systém pro méně něž 12ks flexibilních endoskopů, a uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Vnitřní sušení endoskopů prostřednictvím nepřetržitě vháněného medicinálního vzduchu z externího zdroje o tlaku v rozmezí min. 3 - 5 bar, příp. z integrovaného zdroje tlakového vzduchu medicinální kvality, do interních kanálů endoskopů
Vnější sušení endoskopů prostřednictvím vzduchu pokojové teploty, přiváděného integrovaným ventilátorem, bez nutnosti použití přídavného topného systému
Ovládání prostřednictvím panelu s dotykovým displejem a vlastní IP adresou s možností nastavení doby sušení, s identifikací uživatele (min. 20 uživatelů), s identifikací vloženého endoskopu, se zobrazením zbývající doby sušení a skladování pro každý endoskop samostatně, se zobrazením chybových hlášení a akustickým alarmem chybových stavů (např. otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před vysušením apod.)
Možnost skladování endoskopů po dobu min. 160 hodin
Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na hlavním endoskopickém pracovišti zadavatele, nebo se systémem pro archivaci dat, popsaným v bodu 1.8 , a rovněž se systémem pro archivaci dat, popsaným v bodu 2.10 (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí dodávky)
Maximální vnější rozměry z důvodu prostorového umístění: V= 2500 mm, Š= 2200 mm, H= 550 mm
Plná kompatibilita s endoskopy, popsanými v bodech 3.1 - 3.4, a dále se stávajícími endoskopy zadavatele: OLYMPUS GIF-Q165 OLYMPUS GIF-H185 OLYMPUS CF-Q165L OLYMPUS CF-H185L OLYMPUS BF-TE2 OLYMPUS BF-1T60 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování výše popsaných endoskopů v tomto zařízení
4.2) Ultrazvuková čistička
Celkový počet: 1ks
Zařízení pro ultrazvukové čištění endoskopického, vícenásobně použitelného instrumentária
Pracovní frekvence min. 37 kHz nebo vyšší
Objem čisticího prostoru min. 7 litrů
5) Příslušenství
Elektrické napájecí a propojovací kabely, adaptéry, hadicové sety, filtry a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace pro realizaci dodávky v rozsahu dle čl. D přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její předložení odpovědným zástupcům zadavatele ke schválení nejpozději 30 dnů od podpisu kupní smlouvy (nejpozději 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění) (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva), případně předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
připojení zařízení do stávajícího PACS/NIS zadavatele ("MARIE PACS" - ORCZ spol. s r.o., "mpa" - ICZ a.s.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele (dodávka a instalace potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí předmětu plnění veřejné zakázky)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)