## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroj pro lokální kryoterapii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro lokální chladovou terapii s možností bezobslužné aplikace
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro lokální kryoterapii
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Přístroj musí splňovat parametry výkonu dle číselníku VZP, kód 21116 "Lokální přístrojová kryoterapie": Lokální kryoterapie s využitím přístrojové techniky je založená na využití negativního termálního šoku a následnými pozitivními účinky, které v léčebné terapii pacienta představují snížení svalových spasmů, působí protizánětlivě myorelaxačně, antiedematozně, zmenšují bolest, zlepšují pohyblivost kloubů. Terapeut identifikuje léčenou oblast, provede zacílení aplikační hlavice a její výběr na léčenou oblast, nastaví přesné parametry terapie s ohledem na stav pacienta, provede spuštění procedury, kontroluje průběh a celkovou reakci pacienta na chlad a stav pokožky lokálně ošetřované oblasti. Výkon je ukončen automaticky po vyčerpání časového limitu.
Mobilní provedení s kolečky a brzdami
Zařízení generuje studený vzduch o teplotě min. -30°C
Funkce teplotní zpětné vazby - automatická regulace proudu vzduchu dle nastavené cílové teploty tkáně, která je detekována bezkontaktním snímačem teploty povrchu kůže (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 30 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Regulace průtoku vzduchu v rozmezí min. 400 - 1000 l/min.
Aplikace vzduchu pomocí vzduchové hadice s dostatečnou délkou min. 1,6m
Nastavitelná doba aplikace terapie s automatickým ukončením po jejím uplynutí
Min. 3 druhy aplikátorů s průměry trysek v rozmezí min. 5 - 15mm pro přesnou lokalizaci terapie
Možnost bezobslužné aplikace pomocí fixačního kloubového ramene
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci
Zobrazení léčebných parametrů na displeji
Napájení ze sítě 230V/50Hz
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)