## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Motodlahy pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Programovatelná motodlaha pro rehabilitaci kolene, kyčle a hlezenního kloubu. Motodlaha je určena pacientům zejména po traumatech dolní končetiny.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Motodlaha
Celkový počet kusů: 2 (dva, 1ks Rehabilitace Nový Bydžov, 1ks Rehabilitace Jičín)
Jeden přístroj pro terapii všech 3 kloubů dolní končetiny (kyčel, koleno, hlezno)
Integrovaný modul pro terapii hlezenního kloubu
Možnost terapie i dětských pacientů
Dálkové ovládání s dotykovým displejem, nebo LCD displejem a membránovou klávesnicí
Možnost uložení min. 50 uživatelských terapeutických protokolů v paměti přístroje, nebo na externím přenosném paměťovém médiu
Nastavitelná délka motodlahy dle délky končetiny
Nastavitelné parametry: čas terapie, rychlost pohybu, počáteční a koncový úhel, maximální síla (při jejím dosažení dojde k zastavení pohybu a přepnutí na opačný směr - bezpečnostní funkce)
Extenze/flexe kyčle v rozsahu min. +10° až +75°
Extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až +120°
Extenze/flexe hlezna v rozsahu min. -20° až +40°
Max. rychlost posuvu min. 210°/min
Funkce postupného rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot i zvětšení rozsahu pohybu během cvičení s možností nastavení přestávky samostatně pro extenzi a flexi
Možnost rychlého nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta během terapie
Napájení ze sítě 230V/50Hz
Příslušenství
Transportní vozík pro přesun přístroje
Dálkový ovladač s dotykovým displejem, nebo LCD displejem a membránovou klávesnicí
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov a Nemocnice Jičín
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)