## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro fyzikální terapii se širokou nabídkou všech typů el. proudů pro využítí v rehabilitaci (nízko a středněfrekvenčních) v kombinaci s léčebným ultrazvukem s hands free aplikátorem, který nevyžaduje, na rozdíl od klasických typů, aplikaci terapeutem. Vhodný pro široké spektrum pacientů jak traumatologických, tak neurologických. U onkologických pacientů, kde je elektroléčba kontraindikována, možnost analgetického možného použití TENS proudů (transkutální elektro-neurostimulace). Využití proudů s analgetickým, myorelaxačním, antiedematosním efektem, dále možnost elektrodiagnostiky s možností následné stimulace poškozené nervosvalové tkáně. Ovlivnění jizev ultrazvukem. Možnost elektroléčebné terapie dvou pacientů současně. Vzhledem k účinku výše uvedených možností dochází při použití přístroje ke zkrácení léčebného procesu, urychlení terapie s možností buď časnějšího ukončení terapie, či kontroly traumatologem, s dalším návrhem rehabilitace dle aktuálního stavu.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Elektroléčba + terapeutický ultrazvuk (kombinovaný přístroj)
Celkový počet kusů: 2 (1ks Rehabilitace Nový Bydžov, 1ks Rehabilitace Jičín)
Min. 2 nezávislé kanály elektroterapie
Min. 2 nezávislé kanály ultrazvukové terapie
Ovládání pomocí dotykového displeje s délkou úhlopříčky min. 5"
Integrovaná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace
Přednastavené protokoly pro různé lékařské obory
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Integrovaná databáze pacientů
Možnost upgrade SW
Elektroterapie
Široké spektrum nízko a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací včetně stimulací, min. rozsah proudů: galvanické, iontoforéza, diadynamické (MF, DF, CP, LP), Träbertovy, faradické, ruská stimulace, transkutánní elektrická neurostimulace (TENS), neuromuskulární elektrostimulace (NMES), interferenční (2 a 4-pólová interference, 4-pólová interference s rotací vektoru), VMS, vysokonapěťová terapie
Elektrodiagnostika: měření I/t křivky, reobáze, chronaxie a akomodačního koeficientu (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 20 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Možnost připojení vakuové jednotky
Ultrazvuková terapie
Terapeutický ultravuk s nosnými frekvencemi 1 a 3MHz
Kontinuální i pulzní režim
1ks Malá multifrekvenční ultrazvuková hlavice s plochou min. 0,8cm2, frekvence 1 a 3 MHz, vhodná i pro subakvální aplikaci, s předehřívanou dotykovou plochou, vč. držáku, jako součást dodávky jednoho přístroje (celkem 2ks pro dva přístroje)
1ks Velká multifrekvenční ultrazvuková hlavice s plochou min. 4cm2, frekvence 1 a 3 MHz, vhodná i pro subakvální aplikaci, s předehřívanou dotykovou plochou, vč. držáku, jako součást dodávky jednoho přístroje (celkem 2ks pro dva přístroje)
1ks Bezobslužný aplikátor, frekvence 1 a 3MHz, vč. držáku a fixačního systému, jako součást dodávky jednoho přístroje (celkem 2ks pro dva přístroje)
Možnost připojení min. dvou ultrazvukových hlavic současně k jednomu přístroji
Příslušenství
2x 1ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami pro umístění kombinovaného elektroléčebného a ultrazvukového přístroje a vakuové jednotky, s úložným prostorem pro aplikátory a spotřební materiál
Základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, v minimálním rozsahu: 2x 4ks desková elektroda o rozměrech min. 70x50 mm vč. pacientské kabeláže 2x 4ks návlek na deskovou elektrodu 2x 1ks sada fixačních pásků pro připevnění elektrod 2x 1ks aplikační gel pro ultrazvukovou terapii
Vakuová jednotka
Celkový počet kusů: 2 (1ks Rehabilitace Nový Bydžov, 1ks Rehabilitace Jičín)
Vakuová jednotka pro elektroléčbu
Umístění ve společném pojízdném přístrojovém stolku s kombinovaným elektroléčebným a ultrazvukovým přístrojem
Min. 2 nezávislé kanály
Kontinuální a pulzní režim přisávání
Možnost nastavení intenzity přisátí
Předdefinované programy pulsace
Nádobka na kondenzát
Možnost volby průměrů vakuových elektrod z min. tří velikostí v rozmezí min. 30 - 90 mm
Příslušenství
Základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, v minimálním rozsahu: 2x 4ks vakuová elektroda o průměru min. 60 mm vč. vakuového hadicového setu a propojovací kabeláže k elektroléčbě 2x 4ks polštářek (houbička) pro vakuovou elektrodu
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Jičín a Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2a) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)