## List1
Příloha č. 2 b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro lokální i celotělovou terapii nízkofrekvenčním magnetickým polem, využitelný při léčbě pacientů s širokým spektrem diagnóz, např. při léčbě edémů, nemocí pohybového aparátu, v procesu hojení ran, při pooperační rekonvalescenci atd.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro magnetoterapii
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Ovládání pomocí dotykového displeje s délkou úhlopříčky min. 5", nebo pomocí klávesnice se zobrazením parametrů terapie na displeji
Min. 4 výstupy pro připojení min. 4 aplikátorů současně
Pulsní magnetické pole s rozsahem frekvencí min. 2 - 160 Hz
Dosažitelná hodnota magnetické indukce na aplikátoru min. 60 mT
Nastavitelná intenzita magnetického pole
Nastavitelný čas terapie
Možnost modulace magnetického pole pro léčbu pacientů s implantáty a endoprotézami
Přednastavené protokoly pro různé lékařské obory
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Možnost vytváření vlastních uživatelských protokolů a postupů terapie pro dané indikace
Integrovaná terapeutická encyklopedie
Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství
Možnost aktualizace SW
Příslušenství
1ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami a úložným prostorem pro příslušenství
1ks Magnetoterapeutické lehátko s podhlavníkem, s integrovaným solenoidovým aplikátorem (Ø min. 70cm) a pojezdovým systémem pro snadný posun aplikátoru po celé délce lehátka
1ks Lokální aplikátor plochý min. 13x13cm
1ks Dvoustraný dvoucívkový aplikátor (2x min. 13x13cm)
1ks Lineární aplikátor pro páteřní a další podélné aplikace (min. 60x25cm)
1ks Solenoidový aplikátor pro končetinové terapie (Ø min. 30cm)
1ks Aplikátor pro páteřní a kyčelní terapie (Ø min. 60cm)
Elektrická kabeláž, adaptéry, konektory a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2b) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)