## List1
Příloha č. 2d) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla s regulovatelným termostatem, výpustním ventilem a kapacitou min. 5 nosičů tepla. Vhodné zejména pro pacienty neurologické, ale i posttraumatické, kde není přítomnost zánětlivých projevů, u bolestí svalů a kloubů, kde není kontraindikace termoterapie. Hlavním účinkem je efekt analgetický, myorelaxační a spasmolytický. Výhodou je velmi dobrá tolerance, pozitivní efekt stran bolesti a relaxace svalové. Velmi snadná dostupnost a jednoduchá aplikace. Je součástí komplexní terapie rehabilitační s podpůrným významem, umožňující snadnější cvičení při menší bolesti, urychluje léčebný proces v návazné péči.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Jičín)
Kombinovana vana pro ohřev rašelinových nosičů tepla nebo parafínu
Konstrukce z kvalitní nerezové oceli
Teplota lázně regulovatelná termostatem v rozmezí min. +30°C až +80°C
Výkon min. 1500 W
Výpustní ventil pro vypouštění vody
Minimální kapacita 5 nosičů tepla
Vodní lázeň o objemu min. 24 litrů
Objem nádoby na ohřev parafínu min. 20 litrů
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Příslušenství
Pojízdný stolek se 4 kolečky, z toho min. 2 s aretací
Konstrukce pojízdného stolku z kvalitní nerezové oceli
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2d) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)