|  |
| --- |
| **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA** |

Název zakázky: „**Zajištění servisu, oprav a údržby 1 ks CT přístroje“**

|  |
| --- |
| **PARAMETRY** |

|  |  |
| --- | --- |
| Technická specifikace | |
|  | Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek 1 ks RTG CT přístroje – výrobce GE  **OPTIMA CT660 výr.č.**: 63901YC3  Rok výroby: 2015  Umístění přístroje: Oblastní nemocnice Náchod,a s., RDG pracoviště  Purkyňova 446, 547 01 Náchod  **Příslušenství přístroje:**  Adv. Workstation, výr. č.: CZC44302CG  Adv. Workstation, výr. č.: CZC44302CV  2PH UPS 10kVA, výr. č.: 5169350  Rozsah plnění:   1. preventivní kontroly všech součástí „Zařízení“, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, a to dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění (může být spojena s provedením PBTK, resp. opravy) 2. provedení technických změn, které budou nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné 3. provedení opatření k předcházení škod, skládající se z: - čištění technických zařízení, mazání, seřizování - výměny opotřebených náhradních dílů 4. kontrola ochranných prostředků proti záření 5. opravy poruch a závad „Zařízení“, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti 6. dodávka a montáž a instalace potřebných náhradních dílů včetně vakuových prvků (např. RTG lampa), ....... a dalších součástí nezbytných k opravě a údržbě Zařízení“ 7. provádění aktualizací (Update) „Zařízení“ výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj; 8. pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, interval dle předpisu výrobce, tj. minimálně 1x za 12 měsíců 9. kontrola elektrické bezpečnosti „Zařízení“, dle ČSN EN 62 353 10. provádění elektrické revize 11. doba provádění oprav: pracovní dny od 8:00 do 17:00 12. standardní doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 8 hodin (platí pro pracovní dny) 13. nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady, provedení opravy do 48 hodin od nahlášení závady, v případě potřeby náhradního dílu do 5 pracovních dnů 14. instruktáž obsluhy „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., např. při nástupu nových zaměstnanců (1 ročně) 15. provádění měření dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění 16. pro servisní činnost CT přístrojů má dodavatel k dispozici minimálně 2 výrobcem vyškolené servisní techniky. |