## D.1.4j-R
Číslo | Název + popis | Poznámka | ks | Cena kus bez DPH | Cena celkem bez DPH
T-0301 | přístroj ultrazvukový, mobilní | není součástí PD | 2 | NECENIT
parametry - určí uživatel
T-1102 | laryngoskop - sada |  | 1 | NECENIT
lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4,5. 1 ks rukojeť průměr cca 28 mm,
kufřík na sadu lžic s rukojetí, vláknová optika uvnitř lžíce
T-1105 | vak resuscitační |  | 1 | NECENIT
k manuální resuscitaci dospělých a dětí s tělesnou hmotností více než 15 kg (3roky),
autoklávovatelný při 134°C, bezlatexový, robusní s dvojitým pláštěm zaručujícím tlakovou
limitaci pro bezpečnost pacienta a s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi,
včetně masky č.5 a rezervoáru s pacientským ventilem
T-1302 | fonendoskop |  | 1 | NECENIT
profesionální fonendoskop pro dospělé s výměnnou membránou
T-1305 | tonometr bezrtuťový |  | 1 | NECENIT
přenosný bezrtuťový tonometr, kovové pouzdro
rozsah měření 0 až 300 mmHg, přesnost +/- 3 mm Hg
manžeta pro dospělé a děti, možnost rychlé výměny manžety pro jinou velikost
metrologické ověření
T-6715 | schůdky 1-stupňové |  | 2 | NECENIT
stabilní konstrukce, nerez provedení
povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo
k ulpívání čistícího materiálu, hygienicky udržitelný,
protiskluzná nášlapná deska, antistatické provedení
T-8001 | chladnička na léky, objem cca 130 l, podstavná |  | 1 | NECENIT
chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty
možnost umístění pod pracovní desku, 1-dvéřová s prosklenými dveřmi
bílé provedení, objem cca 130 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé)
teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání
zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť
digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie
vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti
zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla
|  |  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  |  | DPH | 0
|  |  |  | Cena celkem vč. DPH | 0