## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístrojová lymfodrenáž II
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro lymfodrenáž vč. návlekových aplikátorů, určený pro kompresní terapii při léčbě mízních otoků končetin zejména v poúrazových stavech, při nedostatečné žilní činnosti nebo pro rehabilitaci pacientů, vystavených nadměrné zátěži dolních končetin
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro lymfodrenáž
Celkový počet kusů: 2 (dva, 1ks Rehabilitace Nový Bydžov, 1ks Rehabilitace Jičín)
Přístroj pro přerušovanou tlakovou drenáž, spočívající v postupném sekvenčním nafukování jednotlivých komor návlekových aplikátorů dle předem zvoleného programu
Možnost párového připojení návlekových aplikátorů
Minimální rozsah programů: - uvolnění lymfatických uzlin (podporuje vyprázdnění nejprve lymfatických uzlin v proximálních oblastech, aby byly lépe schopny přijmout přebytečnou lymfu z distálních částí končetin) - sekvenční tlaková terapie (postupné tlakování komor směrem od distální k proximální části končetin pro usměrnění toku přebytečné lymfy od periferních částí směrem ke středu těla) - lokální tlaková terapie (umožnění terapie pouze určité části končetiny v nastavitelné délce dle indikace) - programová sekvence (automatické bezobslužné provádění jednotlivých samostatných programů v uživatelsky programovatelných sekvencích s možností ukládání parametrů těchto sekvencí do interní paměti přístroje nebo na přenosné paměťové médium)
Možnost volby a nastavení tlakového gradientu na končetině (od distálních částí směrem ke středu těla je v každé komoře vždy nižší tlak pro zamezení zpětného toku lymfy)
Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru v rozsahu min. 20 - 70mmHg
Nastavitelná rychlost postupu tlakové vlny po končetině
Nastavitelná doba aplikace pro každý program
Možnost uživatelské změny přednastavených parametrů v průběhu terapie
Nastavení individuálních terapií dle potřeb pacienta a ukládání parametrů těchto terapií do interní paměti přístroje nebo na přenosné paměťové médium
Možnost odpojení jednotlivých komor
Konektory na přístroji i aplikátorech, uzpůsobené pro snadnou výměnu aplikátorů
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Aplikátor paže s prsní komorou, určený pro jednu horní končetinu, disponuje min. 12 komorami (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 9 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 30%
Aplikátor, určený pro jednu dolní končetinu, disponuje min. 10 komorami (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 9 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 30%
Příslušenství:
Min. 1ks Aplikátor na dolní končetinu s min. 7 komorami
Min. 1ks Aplikátor kalhoty s min. 2x12 komorami
Min. 1 pár Aplikátor paže s prsní komorou s min. 2x8 komorami
Min. 2ks Přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Přístrojový stolek s úložným prostorem, kolečky a brzdami
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov a Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)