Název veřejné zakázky „Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiagrafický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II“

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

dodávka 2 ks nové (nikoliv repasované) zdravotnické technologie – mobilní akumulátorový skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací, s motorizovaným pojezdem /plná SW a HW vybavenost, integrovaná akviziční stanice v těle zařízení, plochý digitální detektor/. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, instalace včetně projektu a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou, instruktáž obsluhy dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, bezplatné záruční servisní zabezpečení ve specifikaci uvedené v obchodních podmínkách (kupní smlouvě) s dobou trvání 24 měsíců.

Přístroj musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické přístroje.

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků;

- se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon a souvisejícími vyhláškami;

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

Minimální technické požadavky

2 ks - Mobilní akumulátorový skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací, s motorizovaným pojezdem. Plná SW a HW vybavenost, integrovaná akviziční stanice v těle zařízení. Plochý digitální detektor

Dodavatel zde doplní obchodní název a typové označení přístroje a jeho výrobce ……………………………………………………………………………………….

| Zadavatelem stanovené parametry | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota * |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| Motorizovaný pojezd dopředu i dozadu. | ano |  |
| Samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice. Dobíjení v síti 230V/50Hz. | ano |  |
| Hmotnost přístroje | max. 600 kg |  |
| Rychlost pohybu | min. 5 km/h |  |
| Systém brzd funkční i při úplném vybití akumulátoru | ano |  |
| RTG snímkování bez nutnosti připojení k elektrické síti | ano |  |
| RTG snímkování i během nabíjení/napájení z elektrické sítě. | ano |  |
| Délka napájecího kabelu | min 4 m |  |
| Zásobník na detektor a mřížku | Ano |  |
| Plně vyvážené výsuvné rameno RTG zářiče uchycené na sloupu | Ano |  |
| Sloup teleskopický s rotací kolem vlastní osy | Ano |  |
| Maximální vzdálenost ohnisko – sloup | min. 120 cm |  |
| Maximální SID k podlaze min. 210 cm | min. 210 cm |  |
| Dálkové spouštění expozice | ano |  |
| Světelná či akustická indikace probíhající expozice. | ano |  |
| RTG generátor |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor - předmětem hodnocení | nominální výkon min. 30 kW |  |
| Minimální rozsah kV | min. 40 – 130 kV |  |
| Minimální rozsah mAs | min. 0,3 – 350 mAs |  |
| Automatické a ruční řízení parametrů expozice | ano |  |
| RTG zářič |  |  |
| S rotační anodou minimálně s jedním ohniskem | max. 0,8 mm |  |
| Celková tepelná kapacita - předmětem hodnocení | min. 1000 kHU |  |
| Rotace rentgenky | min. ± 180° |  |
| Náklon rentgenky | min. - 30°/+90° |  |
| Manuální kolimátor s integrovanou přídavnou filtrací ve vstupní části kolimátoru | ano |  |
| Otáčení kolimátoru | ±90° |  |
| Světelný či laserový zaměřovač | ano |  |
| Integrovaný DAP metr | ano |  |
| Akviziční stanice |  |  |
| Akviziční stanice plně integrovaná do pojízdného RTG přístroje | ano |  |
| Barevný dotykový LCD displej | Velikost min. 15“ |  |
| Integrovaná mechanika CD/DVD | ano |  |
| Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu | ano |  |
| Orgánová automatika | ano |  |
| Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů | ano |  |
| SW nástroje pro vložení značek, textu, měření | ano |  |
| Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace) | ano |  |
| Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Dose Report | ano |  |
| Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi | ano |  |
| Automatické odesílání snímků do PACS po uzavření vyšetření /připojení k lokální datové síťi | ano |  |
| Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů) | ano |  |
| K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“ | ano |  |
| Plochý bezdrátový (přenosný) detektor pro přímou digitalizaci (1 ks) |  |  |
| Velikost detektoru | min. 35x42 cm nebo větší |  |
| Typ konverzní vrstvy Csl | Csl |  |
| Rozlišení detektoru (velikost pixelu) - předmětem hodnocení | max. 200 µm |  |
| Hloubkové rozlišení při A/D konverzi - předmětem hodnocení | min. 14 bitů |  |
| Rychlý náhled na snímek | max. 3 s |  |
| Plné rozlišení snímku | max. 10 s |  |
| Hmotnost detektoru | max. 4,5 kg |  |
| Mechanické zatížení vahou pacienta plošně/bodově | min. 150kg/100kg |  |
| Náhradní baterie pro detektor a integrovaná dobíjecí stanice | ano |  |
| Externí držák detektoru se zabudovanou mřížkou | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Ochranné pomůcky: ochranné zástěry 2 ks, ochranné límce 2 ks | ano |  |
| Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti (dle ČSN EN 612 23-3-1**) – fantom pro digitální skiagrafii a skiaskopii, zeslabovací vrstva 25mm AL, přídavný filtr 1mm Cu, držák | ano |  |

* Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

** v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné rovnocenné řešení.