## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Skiagrafický RTG - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Skiagrafický stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací ve dvou rovinách pro běžný RTG provoz, s možností snímkování všech tělesných partií i pacien-ta přivezeného na lůžku mimo vlastní přístroj
Základní požadavky:
. využití stávajících prvků na pracovišti (konstrukce pro závěs rentgenky, upevnění stolu) pro instalaci
. žádné nebo minimální stavební a technické úpravy pracoviště
. doba přerušení provozu pracoviště RTG způsobená instalací zařízení max 10 pracovních dní
. doba zapracování obsluhy max do 5 pracovních dní
. vybavení přístroje zařízením pro měření radiační dávky v souladu s Ato-movým zákonem
Přístroj umožňuje:
. motorizaci všech pohybů
. ruční nastavení polohy (docentrování)
. předvolbu min. 100 paměťových autopozic a automatické umístění do zvolené pozice
. uložení pozic s centrací mimo střed detektoru
. využítí vertikálního stativu pro autopozice
. automatickou obousměrnou synchronizaci pohybu detektoru a cen-trálního svazku (centrální svazek - lampa následuje pohyb a sklon detektoru a detektor reaguje na změny pozice lampy)
. automatické udržování a zobrazování stálé ohniskové vzdálenosti vůči detektoru
Součásti systému:
. motorizovaný stropní závěs rentgenky (RTG lampy) s těmito požadovanými parametry:
. intergrovaný barevný dotykový displej (náhled snímku, kontrola
či změna expozičních parametrů), vel. min. 10"
. umožňující automatickou i ruční kolimaci primárního svazku
. rotace rentgenky okolo vertikální osy min. +/- 180 st.
. rotace rentgenky okolo horizontální osy min. + 135 /- 180 st.
. délka podélné dráhy stropního závěsu min. 6 m
. délka příčné dráhy stropního závěsu min. 4 m
. délka vertikálního posuvu rentgenky min. 150 cm
. vysokofrekvenční generátor s těmito požadovanými parametry:
. výkon min 80 kW
. rozsah napětí min. 40 až 150 kV
. rentgenka s těmito požadovanými parametry:
. 2 ohniska odpovídajícího výkonu, cca 0,6 a 1,2 mm
. teplotní kapacita min. 400 kHU
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Skiagrafický RTG - 1 ks | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
. ovládací konzole (pracovní stanice), která umožňuje ovládání kompletního zařízení, prohlížení a základní úpravy obrazu, zadávání pacientských dat a odesílání do PACS systému nemocnice s těmito požadovanými parametry:
. umožňuje připojení mni. 3 detektorů
. náhled exponovaného snímku max. do 5 sec po expozici
. dotykový zobrazovací a ovládací panel velikosti min 19"
. motorizovaný vertikální stativ pro detektor s rozsahem vertikálního pohybu min od 40 cm do 180 cm od úrovně podlahy s těmito požadavky:
. naklápění jednotky detektoru v rozsahu min. - 20 až 90 st
. rotace detektoru min. +/- 45 st. okolo vertikální osy
. min. 3 měříčí pole pro AEC
. vyjímatelná mřížka
. možnost použití různých mřížek s jednoduchou obsluhou
. motorizovaný pevně zabudovaný elevační stůl s plovoucí deskou pro detektor s těmito požadovanými parametry:
. elevace v rozsahu min 30 cm od nejnižší polohy ve výšce max
55 cm od úrovně podlahy
. velikost plovoucí desky stolu min 240 x 80 cm
. nosnost min. 270 kg ve všech polohách bez omezení
. podélný rozsah pohybu plovoucí desky min. 120 cm
. příčný rozsah pohybu plovoucí desky min. 25 cm
. dráha detekroru ve stole longitudinálně min. 45 cm
. plochý panelový pevný detektor integrovaný ve vertikálním stativu, min. velikost obrazové plochy 42x 42 cm
. plochý panelový mobilní detektor pro elevační stůl s těmito požadovanými parametry:
. bezdrátové připojení
. možnost použití spojovacého kabelu
. při vložení ve stole je automaticky dobíjen
. standardní RTG kazeta 43 x 43 cm
. velikost zobrazované plochy min. 42 x 42 cm
. vlastní hmotnost do 4 kg
. konstrukce umožňuje rozložené zatížení do min. 170 kg
. stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny IP x7
. DQE RQA-5 Beam při 0,056 cyc/mm, 0,78 µGY min. 65%
. plochý panelový mobilní bezdrátový detektor pro možnost snímkování mimo vlastní RTG zařízení s těmito požadovanými parametry:
. velikost zobrazované plochy min. 35 x 42 cm
. vlastní hmotnost do 3,5 kg
. konstrukce umožňuje rozložené zatížení do min. 170 kg
. stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny IP x7
. DQE RQA-5 Beam při 0,056 cyc/mm, 0,78 µGY min. 65%
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Skiagrafický RTG - 1 ks | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
. plnohodnotné bezdrátové dálkové ovládání pro nastavení RTG nářadí
. dobíjecí baterie s kapacitou min 300 snímků pro mobilní detektor, 4 ks
. nabíječka baterií mobilního detektoru
. záložní zdroj (UPS) pro možnost dokončení práce v případě přerušení dodávky elektrické energie
. standardní software umožňující digitální zpracování obrazu (zoom, rotace, jas, kontrast, atd.) komunikující s nemocničním PACS systémem
Další technické parametry:
. velikost obrazového bodu detektorů max. 140 x 140 um
. A/D konverze detektorů min 16 bit
. obrazové matrice pro mobilní bezdrátový detektor min. 2500 x 3000 pix
. obrazové matrice pro detektor elevačního stolu min. 3000 x 3000 pix
Součástí nabídky je:
. demontáž současného RTG systému
. dodání přístroje
. instalace přístroje
. uvedení do provozu
. zaškolení obsluhy
. licence pro příslušné programové vybavení