## Kritérium č. 1 - Nabídková cena
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu
Hodnotící kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny - váha 60 %
Předpokládaný roční počet analýz (v závorce z toho STATIM) | [8 empty] | Dvůr Králové nad Labem | Rychnov nad Kněžnou | Trutnov | Celkem | Odhad ceny za 1 vyšetření bez DPH | Poznámky k odhadu ceny za 1 vyšetření bez DPH
KREVNÍ OBRAZ | [8 empty] | 21000 | 35913 | 40000 | 96913
[9 empty] | (3200) | (10000) | (15000)
KREVNÍ OBRAZ S PĚTIPOPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍ POČTEM LEUKOCYTŮ | [8 empty] | 2800 | 11033 | 20000 | 33833
[9 empty] | (160) | (7000) | (5000)
Frekvence kontrolních měření | [8 empty] | 1x denně nízká hladina (pracovní dny); 1x denně normální hladina (365 dní v roce); 1x denně vysoká hladina (pracovní dny) | 1x denně 3 hladiny na dvou analyzátorech | 1x denně 1 hladina ( střídavě N,H,L,) při 2 aspiračních drahách otevřený a uzavřený systém na 2 analyzátorech ( tj.120 měření celkem za měsíc)
Počet kontrolních měření, kdy je spotřebováván certifikovaný kontrolní materiál (vč. opakovaných testů; EHK, opakovatelnost s CRM). Roční spotřeba certifikovaných materiálů je dána jejich krátkou expirací a dobou použitelnosti!!! Ostatní kontrolní měření, kalibrace, pravidelné validace a verifikace metod dle doporučení odborných společností jsou započítány do celkového předpokládaného ročního počtu analýz biologických vzorků. | [8 empty] | 1000 | 2200 | 1440
STANOVENÍ POČTU RETIKULOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU | [9 empty] | 937 | 1000 | 1937
[10 empty] | (500) | (500)
Frekvence kontrolních měření | [9 empty] | 2x týdně 3 hladiny | 4 x měsíčně 1 hladina (střídavě normální a vysoká) , při jedné aspirační dráze,otevřený systém na 2 analyzátorech
Počet kontrolních měření, kdy je spotřebováván certifikovaný kontrolní materiál (vč. opakovaných testů; EHK, opakovatelnost s CRM). Roční spotřeba certifikovaných materiálů je dána jejich krátkou expirací a dobou použitelnosti!!! Ostatní kontrolní měření, kalibrace, pravidelné validace a verifikace metod dle doporučení odborných společností jsou započítány do celkového předpokládaného ročního počtu analýz biologických vzorků. | [10 empty] | 100
PUNKTÁT NA HEMATOLOGICKÉM ANALYZÁTORU | [8 empty] | 10 | 30 | 30 | 70
STANOVENÍ TROMBOCYTŮ JINÝM NEŽ IMPEDANČNÍM PRINCIPEM (vč. stanovení nezralé frakce trombocytů) | [11 empty] | 0
Reagencie, kalibrační a kontrolní materiál, příslušenství, ostatní spotřební a provozní materiál
Nabízený materiál (obchodní název) | Analytický systém | Dodavatel | Velikost balení | Katalogové / objednací číslo | Sazba DPH v % | Nabídková cena za soupravu v Kč bez DPH | Nabídková cena za soupravu v Kč vč. DPH |  | Dvůr Králové nad Labem | Rychnov nad Kněžnou | Trutnov | Celkem | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH (všechna pracoviště) | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH (všechna pracoviště) | Délka smluvního období (počet let) | Nabídková cena za smluvní období bez DPH (všechna pracoviště) | Nabídková cena zasmluvní období vč. DPH (všechna pracoviště)
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21% |  | 0 | Počet souprav za předpokládaný roční počet vyšetření za rok |  |  |  | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nabídková cena za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za jednotlivá pracoviště za předpokládaný roční počet vyšetření bez DPH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | kontrola výpočtu | 0
Celková nabídková cena za jednotlivá pracoviště za předpokládaný roční počet vyšetření vč. DPH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## Kritérium č.2 - Tech. podmínky
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu
Hodnotící kritérium č. 2 - Plnění technických specifikací, funkčních vlastností, servisní a aplikační podpora - váha 40 %
č. | Požadavek / parametr | Hodnota požadavku (počet bodů) |  |  | Plnění požadavku (ANO/NE) - Dvůr Králové nad Labem | Plnění požadavku (ANO/NE) - Rychnov nad Kněžnou | Plnění požadavku (ANO/NE) - Trutnov | Plnění požadavku, specifikace průkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, příbalový leták apod. | Maximální počet bodů dosažený laboratoří | Maximální počet bodů dosažený všemi laboratořemi | Počet bodů získaný uchazečem
Předmět zakázky - obecné požadavky
1 | Po dobu platnosti smlouvy (96 měsíců) zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění specifikovaných vyšetření krevního obrazu a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
2 | Bezplatná výpůjčka a instalace analytických systémů včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů - blíže bod 4 | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
3 | Bezplatný odběr obměňovaných ZP dle požadavků zadavatele, tedy demontáž a odběr stávajících zařízení včetně provedení všech prací s tímto odběrem souvisejících (demontáž, transport, vystavení protokolu o provedeném odběru, případně doklad oprávněné organizace o převzetí požadovaných ZP k likvidaci) | výčet původních (obměňovaných) ZP požadovaných k odběru (tedy ve vlastnictví zadavatele) - název, rok výroby |  |  | není požadováno | Sysmex XT 2000i (2007) | není požadováno
|  | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
4 | Požadované analytické systémy |  |  | Minimální požadovaný počet analyzátorů krevního obrazu, zařízení pro analýzu krevních nátěrů | 1 ks analyzátoru krevních obrazů | 2 ks analyzátoru krevních obrazů | 2 ks analyzátoru krevních obrazů
|  | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
Požadavky na analytické systémy - vyšetření krevního obrazu
5 | Analytický systém umožňuje:
| analýzu krevního obrazu | ANO | → | minimální požadavek VZ
| automatickou korekci počtu leukocytů např. při normoblastech | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
| stanovení pětipopulačního diferenciálního počtu leukocytů | ANO | → | minimální požadavek VZ
| stanovení NRBC – součástí každého krevního obrazu | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| stanovení NRBC – současně s diferenciálním počtem leukocytů | ANO | → | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
| rozlišení nezralých forem granulocytů při diferenciálním počtu leukocytů (tzv. Šestipopulační diferenciál) | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| stanovení retikulocytů | ANO | → | minimální požadavek VZ |  | Min. 1 analyzátor | na obou analyzátorech
| stanovení nezralých frakcí retikulocytů | ANO | → | 5 |  |  | na obou analyzátorech |  | 5 | 10
| analýzu tělních tekutin (punktát, likvor, dialyzát) v rozsahu počet leukocytů, erytrocytů, mononukleárů, polynukleárů | ANO | → | minimální požadavek VZ | Min. 1 analyzátor | Min. 1 analyzátor | na obou analyzátorech
| analýzu trombocytů jiným než impedančním principem | ANO | → | 10 |  | Min. 1 analyzátor | Min. 1 analyzátor |  | 10 | 20
|  | NE | → | 0
6 | Hlášení analyzátoru při podezření na abnormální vzorky/výsledky (flags) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
7 | Automatická/individuální volba módu měření dle požadavku z LIS | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
8 | Možnost provádění analýz otevřeným odběrovým systémem | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
9 | Automatický podavač vzorků pro uzavřené odběrové zkumavky výrobců Vacuette/Vacutainer, Sardstedt, BD | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
10 | Automatický obousměrný podavač vzorků | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
|  | NE | → | 0
11 | Možnost provádění analýzy z mikrozkumavek | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
12 | Shodná aspirační dráha pro otevřený a uzavřený odběrový systém | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | NE | → | 0
13 | Kontinuální míchání obsahu zkumavek dle požadavků SLP (dnem vzhůru) těsně před aspirací | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
14 | Aspirační objem pro panel KO+DIF+RET | méně než 170 ul (dáno odběrovým systémem kapilárních vzorků) | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | 170 ul a více | → | 0
15 | Automatická pozitivní identifikace vzorků | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
16 | Automatický management reflexního testování a opakovaných testů (rerun), možnost uživatelského přizpůsobení | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | NE | → | 0
17 | Kapacita „hlavního“ analytického systému (KO+DIF) - požadavek daný počtem prováděných vyšetření, rozložením vytíženosti v jednotlivých částech pracovního dne, adekvátně navýšený pro možnost zvýšení počtu vyšetřovaných vzorků, pro zajištění optimální doby odezvy laboratorních výsledků. | ANO | → | minimální požadavek VZ | 60 | 60 | 100
|  | NE | → | nepřípustné
18 | Kapacita „záložního“ analytického systému (KO+DIF) - požadavek daný počtem prováděných vyšetření, rozložením vytíženosti v jednotlivých částech pracovního dne, adekvátně navýšený pro možnost zvýšení počtu vyšetřovaných vzorků, pro zajištění optimální doby odezvy laboratorních výsledků | ANO | → | minimální požadavek VZ |  | 60 | 100
|  | NE | → | nepřípustné
19 | Přednostní zpracování vzorků STATIM | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
20 | Reagencie pro stanovení hemoglobinu bez obsahu kyanidu | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
21 | Identifikace vzorku čtečkou čarového kódu (integrovaná i externí), možnost manuálního zadání identifikace vzorku | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
22 | Identifikace reagencií specifickým kódem (čarovým kódem, QR, RFID apod.) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
23 | Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků a spotřebního materiálu, průběh jejich spotřeby (odhad zbývajícího množství), expirace; možnost tisku/exportu přehledových zpráv | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
24 | Garance minimalizace kontaminace vzorků | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
25 | Upozornění na nesprávnou aspiraci vzorku (nedostatečné množství, kvalita vzorku) | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | NE | → | 0
26 | Upozornění na potřebu provedení předepsané údržby | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
27 | Možnost automatického spouštění údržby s možností odkladu uživatelem | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | NE | → | 0
28 | Maximální délka denní údržby analytického systému; nepřetržitý provoz s maximální denní přípustnou odstávkou na údržbu – 30 minut | do 30 minut | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | více než 30 minut | → | 0
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
29 | Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelné v klinické praxi | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
30 | Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (Zákon č. 268/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
31 | součástí dodávky jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovancýh normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL (např. SOPT a SOPV) v platném znění a to v českém jazyce | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
32 | součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
33 | zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační příp. i kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou v systému vigilance produktu zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele - uchazeč musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na jednotlivá pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
34 | v rámci nabídky započteny kalibrační materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz, stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce, expiraci a stabilitě použitých kalibračních materiálů | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
35 | v rámci nabídky započteny kontrolní materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz, stanovené očekávané frekvenci kontrol, expiraci a stabilitě použitých kontrolních materiálů | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
36 | Jednotný kontrolní materiál pro KO, DIF, retikulocyty, NRBC | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
37 | pro minimální zásahy obsluhy (minimalizaci chyb lidského faktoru) jsou nabízené produkty dodávané ve stavu připraveném k přímému použití (ready to use) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
38 | Možnost identifikace kontrolního materiálu analytickým systémem prostřednictvím čarového kódu | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
39 | Automatický management interní kontroly kvality, včetně propojení s LIS | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
40 | Možnost vkládání cílových hodnot kontrolních materiálů do analytického systému elektronicky pomocí datových souborů s cílovými hodnotami | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
41 | Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (včetně přenosu dat do LIS - modulu pro QC) | ANO | → | 2 |  |  |  |  | 2 | 6
|  | NE | → | 0
42 | Možnost hodnocení dat interní kontroly kvality prostřednictvím mezilaboratorního porovnání uživatelů shodných analytických systémů (preferenčně online přenos dat z analyzátoru); příslušné SW vybavení a zajištění přístupových práv je k dispozici po celou bodu platnosti smlouvy | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
43 | výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci EHK | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
Software, analýza dat
44 | Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátorů s licencí platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy včetně bezplatného update/upgrade předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
45 | Součástí dodávky ZP je propojení VŠECH nainstalovaných AUTOMATICKÝCH ANALYTICKÝCH SYSTÉMŮ s plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, na náklady uchazeče. Uchazeč musí jako součást dodávky analyzátorů, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware). | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
46 | součástí dodávky je veškeré příslušenství integrovaných analytických systémů nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě (výsledky, kontrola kvality, kalibrace) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
47 | Možnost exportu grafických výstupů na externí datové médium | ANO | → | 2 |  |  |  |  | 2 | 6
|  | NE | → | 0
48 | tištěné výstupy primárních záznamů z analyzátoru je možné realizovat prostřednictvím síťové tiskárny (pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na provoz tiskáren, včetně barevného tisku v případě potřeby) | ANO | → | 2 |  |  |  |  | 2 | 6
|  | NE | → | 0
49 | Součástí dodávky je nadstavbový SW pro automatizaci a optimalizaci workflow, řízení preanalytických, analytických a postanalytických procesů, automatickou validaci výsledků centrálně nastavenými pravidly pro veškeré připojené analyzátory | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
50 | nadstavbový SW umožňuje propojení všech analyzátorů v rámci jednotlivých nemocnic (centrální + satelitní laboratoř), konkrétně např. Trutnov + Dvůr Králové nad Labem | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
51 | nadstavbový SW zajišťuje unikátní přiřazení a následně sdílení všech parametrů provedených vyšetření včetně příznaků z analyzátorů, rozptylogramů, distribučních křivek v rámci propojených analyzátorů | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
52 | nadstavbový SW umožňuje manuální zadávání výsledků analýzy krevního nátěru včetně slovního popisu | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
53 | nadstavbový SW archivuje všechna zadaná data a prováděné změny včetně data, času a autora | ANO | → | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
|  | NE | → | 0
54 | součástí dodávky je SW multilicence k nadstavbovému SW (dle definovaného minimálního počtu přístupových míst k SW) umožňující tento SW nainstalovat a provozovat na PC v rámci nemocniční sítě (prohlížení a zadávání dat mimo laboratoř) |  |  | požadovaný minimální počet přístupových míst k SW | 3 | 2 | 3 |  | 5 | 15
|  | ANO | → | 5
|  | NE | → | 0
55 | analytické systémy umožňují "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele (kontinuální vzdálená správa analytického systému s proaktivním monitoringem abnormálního chování systému a s možností přístupu servisního technika do konfigurace ovládacího SW systému na dálku přes vzdálenou plochu umožňující rovněž online analýzu dat i logů pro identifikaci závady systému) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
56 | Analytické systémy umožňují "vzdálenou správu" - uživatelská podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru, validace výsledků ze spravující laboratoře | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | NE | → | 0
57 | Identifikace chyb a poruch analytického systému s návrhem postupu jejich řešení, možnost elektronické archivace chybových hlášení | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
58 | Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) | ANO | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | NE | → | 0
Instalační práce a služby, příslušenství
59 | Nabízené ZP je možné instalovat ve stávajících/plánovaných prostorových podmínkách laboratoří bez nutnosti stavebních úprav - specifikace prostoru dle přiložených rozměrových dispozic místností, příp. plánků jednotlivých laboratoří |  |  | specifikace prostoru | rozměr místnosti je dostatečný pro umístění požadovaného analytického systému obvyklých dodavatelů; je požadován laboratorní stůl, pokud není pevnou součástí analytického systému |  | viz specifikované rozměry v kapitole 18 Výzvy
|  | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
60 | Instalace nabízených ZP a jejich uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
61 | Součástí dodávky je i průběžné bezplaté předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBTK, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
62 | Dodání prohlášení o shodě na ZP a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice, zejména v souladu s požadavky ust. § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovitě, min. 2) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
63 | pro všechny vypůjčené ZP (tedy pro každé pracoviště) dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
64 | možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů, kompletní zaškolení obsluhy | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
65 | dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení nabízených zařízení do provozu a pro jejich bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz (za podpůrné vybavení jsou považovány i pracovní stoly vhodné pro umístění analyzátorů) a veškerých reagencií potřebných pro jejich provoz. Obecně lze konstatovat, že uchazeč musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady. Nemůže tedy pro zadavatele ještě vzniknout nutnost, aby pro bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz tohoto analytického kompletu jej dále na své náklady upravoval a doplňoval | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
66 | přesná specifikace podmínek nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP a doložení reálného návrhu na jejich splnění pro každé z pracovišť zadavatele (přípustní teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.) - nelze navrhovat stavební úpravy, přesouvat ZP do prostor mimo stávající místní umístění (nebo požadovat dodatečnou instalaci vzduchotechnické jednotky). Pokud uchazeč v předložené nabídce tyto podmínky nespecifikuje a budou pro zajištění provozu vypůjčených ZP nezbytné, potom naplnění těchto podmínek v konkrétních laboratořích musí uchazeč provést zcela ve své režii a na svůj náklad. | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
67 | definování postupu pro případ nefunkčnosti nebo havárie ZP, tento postup je součástí zaškolování obsluhujícího personálu | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
68 | možnost bezplatné kompletní výměny ZP jedenkrát za dobu plnění smlouvy, nejdříve však po 4 letech od uzavření smlouvy, v případě, že na trh v ČR bude uveden novější model příslušného ZP a zadavatel o dodání tohoto ZP požádá | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
69 | v rámci dodávky ZP bude provedeno bezplatné zaškolení všech stávajících pracovníků obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro některé pracovníky zaškolení v takovém rozsahu, aby měli od školitelů uchazeče dostatek indormací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s ust. §59 odst. 1 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to v následujícím rozsahu: | ANO | → | minimální požadavek VZ
ON Trutnov - 3 pracovníci
ON Náchod - laboratoř Rychnov nad Kněžnou - 2 pracovníci
MěN Dvůr Králové nad Labem - 2 pracovníci
|  | NE | → | nepřípustné
70 | dodávka ZP musí být uskutečněna v těsné spolupráci s pověřujícími zadavateli tak, aby byl provoz laboratoří narušen jen minimálně (přechodně bude na některých pracovištích nutný souběžný provoz stávající a nové techniky). Většina činností spočívajících v dodávce a instalaci nových ZP, zaškolení pracovníků musí být směrována mimo výkonové špičky laboratoří. Za výkonovou špičku zadavatel považuje dobu 8:00 – 11:00 hod v pracovní dny. | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
71 | likvidace veškerých obalů a odpadu vzniklého při dodávce a instalaci ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
72 | na základě požadavku zadavatele bezplatný odběr obměňovaných ZP - tento odběr musí být uskutečněn uchazečem v těsné spolupráci se zadavatelem a jeho jednotlivými zdravotnickými zařízeními tak, aby byl provoz laboratoří narušen jen minimálně. Demontáž stávajícího přístrojového vybavení a jeho odvoz mohou být provedeny pouze po dohodě se zadavatelem (spotřebování stávajícíh zásob diagnostik, zajištění návaznosti prováděných vyšetření, zkušební provoz vypůjčených ZP). Zadavatel nemá námitek proti následnému využití demontovaných ZP, pokud tyto činnosti budou prováděny jménem a na účet uchazeče | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
73 | pokud při činnostech uchazeče směřujících ke splnění zakázky dojde k narušení povrchů (např. podlahy, stěny, výmalby), je povinností uchazeče provést jejich opravy zcela ve své režii a na svůj náklad. Všechny tyto úpravy musí být uchazečem dotaženy do finální podoby, a to minimálně v kvalitě, ve vteré se nalézaly před poškozením | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
74 | Vzhledem ke stávajícím stavebním dispozicím jednotlivých laboratoří musí být součástí dodávky záložní zdroj elektrické energie (UPS) takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení právě probíhajících analýz a to včetně uložení výsledků. | minimální doba zálohy 15 a více minut | → | minimální požadavek VZ
|  | méně než 15minut | → | nepřípustné
Servisní a aplikační podpora
75 | bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s hlavou IX. Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
76 | pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, pravidelných preventivních servisních prohlídek minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů, kalibrátorů, kontrolních materiálů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
77 | minimálně 1x za 24 měsíců provedení SW a HW upgrade na nejnovější komerčně uvolněné verze/technologie výrobce pro daný analyzátor, případně častěji, pokud to vyžaduje provozuschopnost ZP. Uchazeč na své náklady zabezpečí ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů; uchazeč je povinnen informovat uživatele o všech novějších komerčně uvolněných verzích/technologiích výrobce pro daný analyzátor a po souhlasu a požadavku uživatele je nainstalovat | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
78 | stáří nabízených analytických systémů - zadavatel s ohledem na technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů upřednostňuje výpůjčku nových ZP, nicméně nevylučuje ani výpůjčku repasovaných ZP, pokud splňují veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách | dodávka nových analytických systémů | → | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
|  | dodávka již užívaných (repasovaných) analytických systémů | → | 0
79 | 24 hodinový nepřetržitý servis (včetně víkendů a státních svátků), bezplatná 24 hodinová "hot linka" | ANO | → | 5 |  |  |  | specifikujte způsob servisního zajištění | 5 | 15
|  | NE | → | 0
80 | Lhůta pro odstranení vad činí 1 kalendářní den od nahlášení závady. Pokud bude závada nahlášena po 13té hodině a odstaněna do 9té hodiny, potom se den nahlášení závady a den odstranení závady se do této lhůty nezapočítává. | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
81 | dodávky reagencií a veškerého spotřebního materiálu do 5 kalendářních dnů, nejpozději do 13:00 hodin od okamžiku objednání konkrétních reagencií a spotřebního materiálu. V případě požadavku na urgentní dodávku zajistit dodání do 1 pracovního dne od objednání ze strany objednatele | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
Celkem | [8 empty] | 198 | 515 | 0

## Hodnocení
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu
Hodnocení nabídky:
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny - váha 60%
Kritérium č. 2 - Plnění technických, specifikací, funkčních vlastností ZP, servisní a aplikační podpora - váha 40%
Celkový počet uchazečem získaných bodů | = | Nejnižší nabídková cena (Kč bez DPH) | x | Váha kritéria č. 1 | + | Počet bodů získaný uchazečem pro plnění technických specifikací | x | Váha kritéria č. 2
|  | Nabídková cena uchazeče (Kč bez DPH) |  |  |  | Maximální počet bodů plnění technických specifikací
Celkový počet uchazečem získaných bodů | = | Nejnižší nabídková cena (Kč bez DPH) | x | 60 | + | 0 | x | 40
|  | #VALUE! |  |  |  | 515
Celkový počet uchazečem získaných bodů | = | #VALUE!