## Technické podmínky
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Výpůjčka ZP a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaného biochemického a imunochemického analytického systému
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Hodnotící kritérium č. 2 - Plnění technických podmínek, funkčních vlastností, servisní a aplikační podpora - váha 40%
č. | Požadavek / parametr | Hodnota požadavku (počet bodů) za 1 laboratoř |  |  | Plnění požadavku (ANO/NE) - Jičín | Plnění požadavku (ANO/NE) - Nový Bydžov | Průkaz plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, příbalový leták apod. | Maximální počet bodů dosažený oběma laboratořemi | Počet bodů stanovený uchazečem | Počet bodů získaný uchazečem - hodnocení zadavatele
Předmět zakázky - obecné požadavky
1 | Po dobu platnosti smlouvy (96 měsíců) zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu, který je potřebný k provádění specifikovaných biochemických a imunochemických vyšetření a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | uchazeč doloží řádně vyplněnými listy této přílohy a podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
2 | Bezplatná výpůjčka a instalace analytických systémů včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění specifikovaných biochemických a imunochemických vyšetření; dodávka a instalace dále specifikovaných nadstavbových SW (vzdálená správa, skladové hospodářství). Zajištění provádění specifikovaných biochemických a imunochemických vyšetření prostřednictvím integrovaných modulárních biochemických a imunochemických analytických systémů | ANO | → | minimální požadavek VZ | uvedení nabízených systémů Upřesnění. Preferovaná je varianta integrovaného systému s jedním vstupem pro vzorky biologického materiálu (blíže viz požadavek č. 118). Je možné (dle prostorových dispozic a možnosti plnohodnotné zálohy) nabídnout řešení prostřednictvím 2 integrovaných systémů (2 vstupy pro vzorky), vždy v kombinaci biochemický a imunochemický systém. | uvedení nabízených systémů Upřesnění. Požadován 1 integrovaný systém (1 vstup pro vzorky) v kombinaci 1 biochemický a 1 imunochemický analytický systém | uchazeč uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené analytické systémy
|  | NE | → | nepřípustné
Požadavky na analytické systémy
3 | Minimální počet analytických modulů biochemických |  |  | požadováno | 2 | 1 | vychází z plnění požadavku č. 2
|  | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
4 | Minimální počet analytických modulů imunochemických |  |  | požadováno | 2 | 1 | vychází z plnění požadavku č. 2
|  | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
5 | výkon biochemické části integrovaného analytického systému je nezávislý na výkonu imunochemické části systému a naopak | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
6 | porucha biochemické části integrovaného systému neovlivní chod imunochemické části a naopak | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
7 | požadavek na výkon analytického systému - daný počtem prováděných vyšetření a rozložením vytíženosti v jednotlivých částech pracovního dne (30% požadavků v období 7:00 - 9:30; 50% požadavků v období 9:30 - 13:00; 10% požadavků v období 13:00 - 15:00; 10% požadavků ve zbývajících částech dne; z toho cca 15% požadavků je charakteru STATIM), adekvátně navýšený pro možnost zvýšení kapacity, zastupitelnost analytických systémů při údržbě či poruše, pro zajištění optimální doby odezvy laboratorních výsledků | požadavek hlavní/záložní analytický systém |  | biochemický systém vč. ISE | 1400/1400 | 800 | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 20
|  |  |  | imunochemický systém | 200/200 | 100
|  | výkon pro nabízené analytické systémy |  | biochemický systém vč. ISE | uveďte konkrétní údaje | uveďte konkrétní údaje
|  |  |  | imunochemický systém | uveďte konkrétní údaje | uveďte konkrétní údaje
|  | ANO | → | 10
|  | splněno částečně | → | 2
|  | NE | → | nepřípustné
8 | požadavek na počet metod na palubě (počet reagenčních pozic pro dvoureagenční metody) - daný počtem prováděných vyšetření navýšený o volné pozice pro možnou kontinuální obměnu reagencií (1/4 prováděných vyšetření) | požadavek hlavní/záložní analytický systém |  | biochemický systém vč. ISE | 60+3 ISE/55+3 ISE | 50+3 ISE | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 20
|  |  |  | imunochemický systém | 25/25 | 15
|  | plnění hlavní/záložní analytický systém |  | biochemický systém vč. ISE | uveďte konkrétní údaje | uveďte konkrétní údaje
|  |  |  | imunochemický systém | uveďte konkrétní údaje | uveďte konkrétní údaje
|  | ANO | → | 10
|  | splněno částečně | → | 2
|  | NE | → | nepřípustné
9 | Dostupnost dalších reagenčních pozic na imunochemickém analyzátoru v počtu minimálně 12 nad rámec požadavku č.8 této VZ (pro možnost zajištění dalších vyšetření, které nejsou předmětem této VZ) | ANO | → | 5 |  |  | uveďte počet volných reagenčních pozic pro vyšetření metod nad rámec této VZ, přiložte přehled aktuálně dostupných vyšetření pro nabízené analytické systémy | 5
|  | NE | → | 0
10 | kapacita podavače vzorků pro integrovaný systém - daný počtem zpracovávaných vzorků a rozložením v jednotlivých částech pracovního dne (30% v období 7:00 - 9:30; 50% v období 9:30 - 13:00; 10% v období 13:00 - 15:00; 10% ve zbývajících částech dne; z toho cca 15% je charakteru STATIM) |  |  | požadováno | 300 | 100 |  | 20
|  | ANO | → | 10 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | 0
11 | kontinuální přidávání vzorků a přístup ke zpracovávaným vzorkům za plného chodu přístroje (bez nutnosti vyčkání na dokončení všech analýz) | ANO | → | 10 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 20
|  | NE | → | 0
12 | možnost managementu vzorků (info o aktuálním umístění vzorku v analytickém systému a fázi jeho rozpracovanosti) | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
13 | možnost přímé analýzy biochemických i imunochemických parametrů z jednoho vzorku z primární zkumavky bez nutnosti alikvotace | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
14 | primárně identifikace biologických vzorků čárovým kódem | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
15 | možnost manuálního zadávání vzorků bez čarového kódu (např. při výpadku LIS) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
16 | možnost zpracování vzorků séra, plazmy, moče, mozkomíšního moku, případně jiných biologických materiálů, kontrolních a kalibračních materiálů, vodných roztoků | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
17 | současné zpracování různých druhů primárních a sekundárních zkumavek (např. BD Vacutauner, Greiner Vacuette), Sardstedt - 3,5 - 10 ml; 13x75, 13x100, 16x100, 15x75 mm, kepy, mikrokepy | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce); specifikujte doporučené druhy mikrozkumavek
|  | NE | → | nepřípustné
18 | vkládání vzorků, kalibrátorů, kontrol; použití stojánků | libovolně zaměnitelný typ stojánků bez ohledu na velikost zkumavky a typ vzorku, identifikace materiálu probíhá obvykle dle čarového kódu | → | 5 | specifikujte | specifikujte | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | v případě, že pro vzorky, kalibrátory, kontroly jsou využívány různé druhy stojánků, jsou výrazně vizuálně odlišné, např. barevně | → | 2
| popis manipulace s různymi typy vzorků - důraz kladen na prevenci chybného zpracování vzorku po jeho vložení na nesprávné místo (sérum, moč, CSF, kalibrátory, QC) - např. identifikace prostřednictvím čarového kódu | zamezení chybného zpracování vzorku po jeho vložení na nesprávné místo (v případě, že systém nevyužívá stojánky) | → | max. 5
|  | nesplnění žádného z výše uvedených | → | 0
19 | detekce hladiny kapaliny, sraženin a bublin ve vzorcích | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
20 | chlazený prostor (monitorovaná teplota 4 - 8 °C) pro uchovávání kalibrátorů, kontrol po dobu minimálně 48 hodin (s ohledem na obvyklou frekvenci použití) | ANO | → | 10 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 20
|  | NE | → | 0
21 | automatické opakované testování (rerun), ředění, reflexní testování s možností uživatelského přizpůsobění | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
22 | hardwarové i softwarové upřednostňování vyšetření urgentních (STATIM) vzorků; STATIM vyšetřením se rozumí přednostní vyšetření vzorku s časem odezvy do 1 hodiny (vzorek je zpracován a jeho výsledek vydán do 60 minut po přijetí laboratoří) | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
23 | reakční čas - musí splňovat doporučení odborných společností na dobu odezvy požadovaných vyšetření (TAT - turn-around-time) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | doložení délky trvání jednotlivých vyšetření - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy
|  | NE | → | nepřípustné
| odhad doby získání výsledku vyšetření Glukózy od vložení vzorku do analyzátoru za následující modelové situace - 90 rutinních vzorků "ve frontě" do analyzátoru, STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (v pořadí třetí), u kterého je požadavek na glukózu; vyšetření sérových indexů součástí analýzy každého vzorku - u pracoviště, které disponuje více analytickými systémy lze tyto kombinovat (co nejkratší TAT minimálně u STATIM požadavků) | do 45 minut (celkový TAT do 60 minut - 15 minut na příjem, zpracování a centrifugaci materiálu, kontrolu výsledku po provedení analýzy) | → | 2 |  |  | stručný popis, jak v této modelové situaci postupovat (opakované zastavování rutinní "fronty", kombinace analytických systému, systém vzorky předřazuje automaticky apod.) | 20
|  | nad 45 minut | → | 0
| odhad doby získání výsledku vyšetření Draslík od vložení vzorku do analyzátoru za následující modelové situace - 90 rutinních vzorků "ve frontě" do analyzátoru, STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (v pořadí třetí), u kterého je požadavek na draslík; vyšetření sérových indexů součástí analýzy každého vzorku - u pracoviště, které disponuje více analytickými systémy lze tyto kombinovat (co nejkratší TAT minimálně u STATIM požadavků) | do 45 minut (celkový TAT do 60 minut - 15 minut na příjem, zpracování a centrifugaci materiálu, kontrolu výsledku po provedení analýzy) | → | 2 |  |  | stručný popis, jak v této modelové situaci postupovat (opakované zastavování rutinní "fronty", kombinace analytických systému, systém vzorky předřazuje automaticky apod.)
|  | nad 45 minut | → | 0
| odhad doby získání číselného výsledku vyšetření ALT (neočekávaná hladina 40ukat/l) od vložení vzorku do analyzátoru za následující modelové situace - 90 rutinních vzorků "ve frontě" do analyzátoru, STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (v pořadí třetí), u kterého je požadavek na ALT; vyšetření sérových indexů součástí analýzy každého vzorku - u pracoviště, které disponuje více analytickými systémy lze tyto kombinovat (co nejkratší TAT minimálně u STATIM požadavků) | do 45 minut (celkový TAT do 60 minut - 15 minut na příjem, zpracování a centrifugaci materiálu, kontrolu výsledku po provedení analýzy) | → | 2 |  |  | stručný popis, jak v této modelové situaci postupovat (opakované zastavování rutinní "fronty", kombinace analytických systému, systém vzorky předřazuje automaticky apod.); uvedení rozsahu měření metody bez nutnosti ředění
|  | nad 45 minut | → | 0
| odhad doby získání výsledku vyšetření Troponinu od vložení vzorku do analyzátoru za následující modelové situace - 90 rutinních vzorků "ve frontě" do analyzátoru, STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (v pořadí třetí), u kterého je požadavek na troponin; vyšetření sérových indexů součástí analýzy každého vzorku - u pracoviště, které disponuje více analytickými systémy lze tyto kombinovat (co nejkratší TAT minimálně u STATIM požadavků) | do 45 minut (celkový TAT do 60 minut - 15 minut na příjem, zpracování a centrifugaci materiálu, kontrolu výsledku po provedení analýzy) | → | 2 |  |  | stručný popis, jak v této modelové situaci postupovat (opakované zastavování rutinní "fronty", kombinace analytických systému, systém vzorky předřazuje automaticky apod.)
|  | nad 45 minut | → | 0
| odhad doby získání výsledku vyšetření TSH od vložení vzorku do analyzátoru za následující modelové situace - 90 rutinních vzorků "ve frontě" do analyzátoru, STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (v pořadí třetí), u kterého je požadavek na TSH; vyšetření sérových indexů součástí analýzy každého vzorku - u pracoviště, které disponuje více analytickými systémy lze tyto kombinovat (co nejkratší TAT minimálně u STATIM požadavků) | do 45 minut (celkový TAT do 60 minut - 15 minut na příjem, zpracování a centrifugaci materiálu, kontrolu výsledku po provedení analýzy) | → | 2 |  |  | stručný popis, jak v této modelové situaci postupovat (opakované zastavování rutinní "fronty", kombinace analytických systému, systém vzorky předřazuje automaticky apod.)
|  | nad 45 minut | → | 0
| odhad doby získání číselného výsledku vyšetření HCG (neočekávaná hladina 6000 IU/l) od vložení vzorku do analyzátoru za následující modelové situace - 90 rutinních vzorků "ve frontě" do analyzátoru, STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (5 biochemických metod + ISE), za 5 minut další STATIM vzorek (v pořadí třetí), u kterého je požadavek na HCG; vyšetření sérových indexů součástí analýzy každého vzorku - u pracoviště, které disponuje více analytickými systémy lze tyto kombinovat (co nejkratší TAT minimálně u STATIM požadavků) | do 45 minut (celkový TAT do 60 minut - 15 minut na příjem, zpracování a centrifugaci materiálu, kontrolu výsledku po provedení analýzy) | → | 2 |  |  | stručný popis, jak v této modelové situaci postupovat (opakované zastavování rutinní "fronty", kombinace analytických systému, systém vzorky předřazuje automaticky apod.); uvedení rozsahu měření metody bez nutnosti ředění
|  | nad 45 minut | → | 0
24 | celková doba nejdelšího požadovaného vyšetření v minutách | do 60 minut | → | 2 |  |  | o jakou metodu se jedná | 4
|  | nad 60 minut | → | 0
25 | identifikace reagencií specifickým kódem (čarovým kódem, QR, RFID apod.) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, vyobrazení vzhledu dodávaných reagencií (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
26 | evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů, odhad času do jejich výměny), expirace | dostupnost údajů o reagenciích |  | šarže a expirace | minimální požadavek VZ | minimální požadavek VZ | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 12
|  |  |  | doba na palubě | minimální požadavek VZ | minimální požadavek VZ
|  |  |  | množství zbývajících testů | minimální požadavek VZ | minimální požadavek VZ
odhad doby jejich výměny (časový interval) či informace o postačujícím množství testů pro obvyklý pracovní den
|  | dostupnost údajů o použitém kontrolním a kalibračním materiálu |  | šarže a expirace | minimální požadavek VZ | minimální požadavek VZ
odhad minimálního množství pro požadovaná vyšetření (objem)
|  | dostupnost údajů o provozních roztocích |  | šarže a expirace
|  |  |  | zbývající množství | minimální požadavek VZ | minimální požadavek VZ
|  | ANO | → | 2, pokud se nejedná o minimální požadavek VZ
|  | NE | → | 0
27 | teplotní monitoring klíčových částí (reagencie, měřící část) s hlášením a archivací překročení mezních hodnot | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
28 | možnost provádění základních uživatelských činností integrovaného analytického systému (správa pohybu vzorků, základní činnosti obsluhy) prostřednictvím jednoho software, jednotného ovládacího místa s dotykovou obrazovkou | ANO | → | 10 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 20
|  | NE | → | 0
29 | vyloučení manuálních operací obsluhy bez možnosti následné automatické kontroly systému (prevence pochybení či možnost odhalení případného pochybení obsluhy před zahájením provádění analýz, např. výměna provozních roztoků) | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
30 | dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
Další požadavky na biochemické analytické systémy
31 | měřící principy - fotometrie, turbidimetrie, nepřímá potenciometrie (ISE modul/elektrody - Na, K, Cl) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
32 | možnost bezplatné konfigurace biochemických vyšetření využívajících reagencie jiných dodavatelů (tzv. otevřený systém) - možnost rozšíření spektra metod mimo rozsah této VZ - minimálně 5 "otevřených pozic" | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
33 | analyzátor umožňuje měření parametrů séra ("sérové indexy - hemolýza, chylóza, ikterita") s vazbou až na jednotlivé metody | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis způsobu měření parametrů séra (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
34 | měření parametrů séra nemá vliv na dobu analýzy | ANO | → | 2 |  |  | vychází z plnění požadavku č. 35 | 4
|  | NE | → | 0
35 | uložení kyvet ve vodní temperované lázni | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
36 | garance minimalizace kontaminace vzorků, reakční směsi | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
37 | ekologicky šetrný systém bez použití nadbytečného spotřebního materiálu (např. jednorázové kyvety) pro úsporu finančních nákladů i snížení manipulace (skladování, vkládání do analytického systému, likvidace infekčního odpadu) | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
38 | současné měření několika vlnových délek v průběhu reakce pro citlivější a přesnější detekci výsledných produktů reakce, eliminaci interferentů | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
39 | systém rozpoznání vzorku s extrémně vysokou koncentrací (kinetické měření, spotřeba substrátu, nízký počet měřících bodů aj.) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
40 | kinetické metody jsou korigovány automaticky v závislosti na stanovených parametrech v různých vlnových délkách bodu odečtu a využití kratších expozic reakcí než standardně nastavené úseky měření | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
41 | detekce hladiny kapaliny, bublin v reagenciích | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
42 | chlazený prostor pro reagencie | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
43 | možnost načtení nové šarže reagencie, její vložení a kalibrace během provozu, bez nutnosti úplného zastavení systému | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
44 | vkládání většího množství reagencií jedné metody (stejné i různé šarže) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
45 | analyzátor umí sám automaticky vytvořit kalibrační řadu (provádění kalibrací z multikalibrátoru, z jedné pozice), případně užívá kalibrátory již naředěné | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
46 | současné provádění více kalibrací z multikalibrátoru z jedné pozice | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
47 | upozornění na potřebu kalibrace | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
48 | možnost automatického spouštění kalibrace fotometrických metod | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
49 | možnost automatického spouštění kalibrace ISE | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
50 | upozornění na potřebu provedení předepsané údržby | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
51 | možnost automatického spouštění údržby | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
52 | minimální délka denní údržby analytického systému - období, kdy probíhá automatické promývání systému a není možné provádět vyšetření pacientských vzorků | 30 minut a méně | → | 2 |  | Upřesnění. Pracoviště nezajišťuje nepřetržitý provoz. Pokud je možné promývání systému provádět automaticky, bez obsluhy, mimo obvyklou pracovní dobu, bude bodově hodnocen i delší časový interval. Nutno specifikovat. | souhrn prováděných činností v rámci denní údržby, odhad časové náročnosti (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | více než 30 minut | → | 0
53 | součástí nabídky je veškerý spotřební materiál potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle potřeby - s očekávaným intervatelm kratším než 1 rok), tedy např. lampa, reakční kyvety, pipetovací jehly, pokud je jejich garantovaná životnost kratší než 1 rok | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | přehled a specifikace předepsané preventivní údržby (odkaz na konkrétní stránkv dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
54 | maximální spotřeba deionizované vody jednoho biochemického modulu | 35 litrů/hodinu a méně | → | 2 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | více než 35 litrů/hodinu | → | 0
Další požadavky na imunochemické analytické systémy
55 | měřící princip - heterogenní imunoanalýza (např. chemiluminiscence, elektrochemiluniscence) pro stanovení mokrou cestou bez radioizotopové detekce | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
56 | plně automatizovaný softwarově řízený systém pracující po pacientech | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
57 | různé velikosti dodávaných souprav (náplně reagenčních nádob) dle frekvence vyšetření, možnost volby velikosti balení zadavatelem - metody s četností > 5000 vyšetření /rok reagencie minimálně na 100 testů; metody s četností > 10000 vyšetření /rok reagencie minimálně na 200 testů | ANO | → | 5 |  |  | uveďte možné velikosti reagencií u jednotlivých metod | 10
|  | splněno částečne | → | 2
|  | NE | → | 0
58 | relativní počet metod z požadovaného spektra (%), které vyžadují pro provedení objem vzorku větší než 50 ul (sérum, plazma, moč) | méně než 10% metod | → | 2 |  |  | uveďte pipetovaný objem vzorku u jednotlivých metod - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy | 4
|  | 10% metod a více | → | 0
59 | pipetovaný objem vzorku - metoda / počet ul | do 100 ul u metod standardně vyšetřovaných u novorozenců a dětí do 1 roku (tedy biochemické metody, parametry štítné žlázy, prokalcitonin) | → | 2 | výčet metod s pipetovaným objemem 100 ul a více |  | plnení požadavku viz č. 60 | 2
|  | 100 ul a více u metod standardně vyšetřovaných u novorozenců a dětí do 1 roku (tedy biochemické metody, parametry štítné žlázy, prokalcitonin) | → | 0
60 | garance minimalizace kontaminace vzorků, reakční směsi | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
61 | detekce hladiny kapaliny, sraženin a bublin ve vzorcích | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
62 | detekce hladiny kapaliny, bublin v reagenciích | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
63 | chlazený prostor pro reagencie | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
64 | možnost načtení nové šarže reagencie, její vložení a kalibrace během provozu, bez nutnosti úplného zastavení systému | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
65 | vkládání většího množství reagencií jedné metody (stejné i různé šarže) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
66 | upozornění na potřebu kalibrace | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
67 | upozornění na potřebu provedení předepsané údržby | ANO | → | 5 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 10
|  | NE | → | 0
68 | možnost automatického spouštění údržby | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
69 | minimální délka denní údržby analytického systému - období, kdy probíhá automatické promývání systému a není možné provádět vyšetření pacientských vzorků | 30 minut a méně | → | 2 |  | Upřesnění. Pracoviště nezajišťuje nepřetržitý provoz. Pokud je možné promývání systému provádět automaticky, bez obsluhy, mimo obvyklou pracovní dobu, bude bodově hodnocen i delší časový interval. Nutno specifikovat. | souhrn prováděných činností v rámci denní údržby, odhad časové náročnosti (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | více než 30 minut | → | 0
70 | součástí nabídky je veškerý spotřební materiál potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle potřeby - s očekávaným intervatelm kratším než 1 rok) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | přehled a specifikace předepsané preventivní údržby (odkaz na konkrétní stránkv dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
71 | maximální spotřeba deionizované vody jednoho imunochemického modulu | 35 litrů/hodinu a méně | → | 2 |  |  | odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | více než 35 litrů/hodinu | → | 0
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
72 | Všechna nabízená diagnostika jsou validována pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelná v klinické praxi | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
73 | Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (Zákon č. 268/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
74 | součástí dodávky jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovancýh normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL (např. SOPT a SOPV) v platném znění a to v českém jazyce | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
75 | součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
76 | elektronická dostupnost příbalových informací, podrobného manuálu k analyzátoru, technické podpory přímo ze software analyzátoru | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
77 | zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační a kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou v systému vigilance produktu zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele - uchazeč musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na jednotlivá pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | průkaz plnění (především v případě, kdy se jednoznačně nejedená o výrobce, ale dodavatele)
|  | NE | → | nepřípustné
78 | Nabízená in vitro diagnostika požadovaného spektra metod jsou shodná, aplikovatelná a zaměnitelná mezi vysokokapacitními i nízkokapacitními analyzátory použitými k realizaci zakázky v obou laboratořích zadavatele - nepodkročitelná je shodná interpretace výsledků laboratorních vyšetření (princip měření, návaznost, intervaly pro hodnocení) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
79 | Uchování informace o počtu spotřebovaných testů pro zaměnitelnost užívaných reagencií mezi analytickými systémy | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na průkaz plnění | 4
|  | NE | → | 0
80 | relativní počet metod z požadovaného spektra (%), jejichž stabilita na palubě analyzátoru je menší než 14 dní | do 10% | → | 2 |  |  | uveďte stabilitu reagencií na palubě analyzátoru u jednotlivých metod - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy | 4
|  | více než 10% | → | 0
81 | relativní počet metod z požadovaného spektra (%), které mají stabilitu kalibrace menší než 7 dní | do 10% | → | 5 |  |  | uveďte doporučený interval kalibrací u jednotlivých metod - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy | 10
|  | více než 10% | → | 0
82 | plnění požadavků na výkonnostní charakteristiky, rozsah měření, principy měření metod dle doporučení odborných společností, včetně navazujících klinických trendů | Troponiny - metoda typu "high sensitive", splňuje požadavky definice infakrtu myokardu - nepřesnost metody do 10% na 99. percentilu zdravé populace a je schopna rozpoznat rozvíjející se infarkt myokardu do 1 hodiny dle doporučení Evropské kardiologické společnosti z roku 2015 (2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST segment elevation). | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce) | 45
|  | Troponiny - hodnoty 99. percentilu zdravé popupace jsou stanoveny zvlášť pro muže a ženy | → | 5
|  | Glukóza (sérum, plazma) - celková mezilehlá preciznost do 2,5% | → | minimální požadavek VZ
|  | Glukóza - metoda s hexokinázou | → | 5
|  | Kreatinin (sérum) - enzymatická metoda, celková mezilehlá preciznost ≤ 2,2% | → | minimální požadavek VZ
|  | Bilirubin celkový - rozsah měření k použití u novorozenců, interference hemolýzou do 10% (hemoglobin do 5 g/l) | → | 5
|  | ALT, AST - metoda s pyridoxal-5-fosfátem | → | minimální požadavek VZ
|  | Albumin v moči - celková mezilehlá preciznost <15%, mez detekce ≤10mg/l | → | minimální požadavek VZ
|  | TSH - citlivost od 0,02 mU/l | → | minimální požadavek VZ
|  | TSH - citlivost od 0,01 mU/l | → | 5
|  | Nádorové markery - mezilehlá preciznost v sérii <5%, celková mezilehlá preciznost <10% | → | minimální požadavek VZ
|  | Parathormon - stanovení fragmentu 1-84 | → | 5
|  | Vitamin D - udělená certifikace CDC Vitamin D Standardization-Certification Program (CDC VDSCP) | → | 5
|  | NE | → | 0
83 | Pro nabízená diagnostika jsou k dispozici údaje o návaznosti. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
84 | Údaje o návaznosti jsou dohledatelné ke každé šarži reagencie, kalibrátoru - především v případě předpokládané změny těchto údajů | ANO | → | 2 |  |  | popis způsobu informování o případných změnách v návaznosti při změně šarží reagencií | 4
|  | NE | → | 0
85 | pro všechny nabízené metody jsou v rámci nabídky započteny kalibrační a kontrolní materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol (tedy byly v souladu s platnými doporučeními odborných společností pro provádění vnitřní kontroly kvality vyšetření); preferovány (ne však jediné možné) jsou nezávislé kontrolní materiály | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | uchazeč doloží řádně vyplněnými listy této přílohy a podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
86 | pro minimální zásahy obsluhy do automatizovaného průběhu analýzy (minimalizaci chyb lidského faktoru) jsou nabízené produkty dodávané ve stavu připraveném k přímému použití (ready to use): | [6 empty] | 40
| podíl počtu reagencií dodávaných ve stavu připraveném k přímému použití (ready to use) k celkovému počtu metod požadovaného spektra v % | více než 90% metod | → | minimální požadavek VZ |  |  | výčet metod, které je nutné před použiím manuálně připravovat (včetně ředění lyofilizovaného materiálu); příprava reagencie automaticky analyzátorem je akceptována - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy
|  | méně než 90% metod | → | nepřípustné
| podíl počtu metod, ke kterým je dodáván kalibrační materiál ve stavu připraveném k přímému použití (ready to use), k celkovému počtu metod požadovaného spektra v % | více než 50% metod | → | 10 |  |  | výčet kalibračních materiálů, které je nutné před použiím manuálně připravovat (včetně ředění lyofilizovaného materiálu) - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy
|  | méně než 50% metod | → | 0
| podíl počtu metod, ke kterým je dodáván kontrolní materiál ve stavu připraveném k přímému použití (ready to use), k celkovému počtu metod požadovaného spektra v % | více než 90% metod | → | 10 |  |  | výčet kontrolních materiálů, které je nutné před použiím manuálně připravovat (včetně ředění lyofilizovaného materiálu) - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy
|  | méně než 90% metod | → | 0
87 | Atestované hodnoty primárně nabízených kontrolních a kalibračních materiálů nejsou zajištěny zcela shodným řetězcem návaznosti (tzv. nezávislý kontrolní materiál) | ANO | → | 2 |  |  | uchazeč doloží řádně vyplněnými listy této přílohy a podepsanou smlouvou | 4
|  | NE | → | 0
88 | Nabízené kontrolní materiály mají shodnou matrici jako vyšetřované biologické vzorky (sérum, plazma, moč, event. CSF) | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
89 | Možnost vkládání atestovaných hodnot kontrolních materiálů do analytického systému elektronicky | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
90 | Možnost identifikace kontrolního materiálu analytickým systémem prostřednictvím čarového kódu | ANO | → | 2 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 4
|  | NE | → | 0
91 | Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (včetně přenosu dat do LIS - modulu pro QC) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
92 | možnost automatického spouštění kontrolních vzorků | ANO | → | 10 |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) | 20
|  | NE | → | 0
93 | Možnost hodnocení dat interní kontroly kvality prostřednictvím mezilaboratorního porovnání uživatelů shodných analytických systémů; příslušné SW vybavení a zajištění přístupových práv je k dispozici po celou bodu platnosti smlouvy | ANO | → | 5 |  |  | popis příslušného SW vybavení, které je přemětem nabídky | 10
|  | NE | → | 0
94 | dostupnost SW nástroje pro zajištění mezipřístrojové kontroly v rámci obou laboratoří (více analytických systémů pro vyšetření jedné metody) | ANO | → | 2 |  |  | popis příslušného SW vybavení, které je přemětem nabídky | 4
|  | NE | → | 0
95 | výrobci nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) jsou pro všechny metody požadovaného spektra standardně hodnoceny v rámci EHK - minimálně 5 hodnocených uživatelů pro každou metodu | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace doporučeného poskytovatele EHK
|  | NE | → | nepřípustné
Software, analýza dat
96 | Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátorů s licencí platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy včetně bezplatného update/upgrade předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | vychází z plnění výše uvedených požadavků
|  | NE | → | nepřípustné
97 | Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaných analyzátorů s plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, na náklady uchazeče. Uchazeč musí jako součást dodávky analyzátorů, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo (jednotlivé analytické systémy), prostřednictvím nadstavbového SW (middleware). Plnění požadavku zajistí uchazeč ve spolupráci se zřizovatelem LIS a s oddělením výpočetních systémů zadavatele. Požadavky na připojení specifickuje uchazeč jakok součást nabídky | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace doporučeného způsobu připojení analytických systémů do LIS
|  | NE | → | nepřípustné
98 | součástí dodávky je veškeré příslušenství integrovaných analytických systémů nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
99 | tištěné výstupy primárních záznamů z analyzátoru je možné realizovat prostřednictvím síťové tiskárny (pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na provoz tiskáren) | ANO | → | 2 |  |  | specifikace nezbytných opatření ze strany zadavatele pro naplnění uvedeného požadavku | 4
|  | NE | → | 0
100 | analyzátory umožňují "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele (kontinuální vzdálená správa analytického systému s proaktivním monitoringem abnormálního chování systému a s možností přístupu servisního technika do konfigurace ovládacího SW systému na dálku přes vzdálenou plochu umožňující rovněž online analýzu dat i logů pro identifikaci závady systému a nahrávání nových metod na dálku) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace nezbytných opatření ze strany zadavatele pro naplnění uvedeného požadavku
|  | NE | → | nepřípustné
101 | analyzátory umožňují "vzdálenou správu" - uživatelská podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru, kontrola průběhu reakcí, chybových hlášek, validace výsledků ze spravující laboratoře | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace nezbytných opatření ze strany zadavatele pro naplnění uvedeného požadavku
|  | NE | → | nepřípustné
102 | zařízení umožňuje elektronickou zálohu primárních dat z analyzátoru s možností jejich zpracování a tisku i mimo základní software zařízení | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
103 | řídící software v českém jazyce včetně chybových a varovných hlášení | ANO | → | 5 |  |  | specifikace SW částí, které jsou (nebo naopak nejsou) dostupné v českém jazyce | 10
|  | NE | → | 0
104 | identifikace chyb a poruch analytického procesu s návrhem postupu jejich řešení, možnost elektronické archivace chybových hlášení | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | odkaz na popis činností analytických systémů, náhled v SW (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)
|  | NE | → | nepřípustné
105 | SW vybavení, které je součástí nabídky, umožňuje dohledání dat typu počet vyšetřených vzorků, počet testů spotřebovaných na kalibrace, na kontrolní měření, počet opakovaných vzorků, počet nedokončených měření (např. s chybovou hláškou) apod.; uvedená data lze dále elektronicky zpracovávat (export mimo základní SW) | ANO | → | 2 |  |  | popis příslušného SW vybavení, které je přemětem nabídky | 4
|  | NE | → | 0
106 | součástí nabídky je i SW skladového hospodářství aplikovatelný na veškerý SZM materiál užívaný v laboratořích zadavatele, nikoliv pouze na diagnostika a spotřební materiál, který je předmětem této veřejné zakázky | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | popis příslušného SW vybavení, které je přemětem nabídky
|  | NE | → | nepřípustné
107 | SW skladového hospodářství využívá technologii RFID, případně obdobnou technologii, která nevyžaduje příjem, výdej zboží a fyzickou inventuru položek manuálním načítáním jednotlivých položek zboží; modul skladového hospodářství dostupný zadavateli v rámci laboratorního informačního systému OpenLIMS je uživatelsky velmi náročný a pro potřebné účely nedostatečný | ANO | → | 20 |  |  | popis příslušného SW vybavení, které je přemětem nabídky | 40
|  | NE | → | 0
108 | relativní počet diagnostik - reagencie, kalibrátory, kontroly pro konktérní metody (%), které jsou od výrobce označeny RFID | více než 65% | → | 2 |  |  | uveďte položky, které nejsou k dispozici od výrobce s RFID - k vyplnění lze využít list "Specifikace SZM" této přílohy | 4
|  | do 65% | → | 0
109 | SW skladového hospodářství umožňuje uživatelské přizpůsobení příjmu a výdeje jednotlivých položek - dle balení, dle jednotlivých reagenčních nádob uvnitř balení | ANO | → | 2 |  |  | specifikace SW | 4
|  | NE | → | 0
110 | SW skladového hospodářství umožňuje uživatelské nastavení tzv. karantény u vybraných položek - dočasné zablokování výdeje zboží | ANO | → | 2 |  |  | specifikace SW | 4
|  | NE | → | 0
111 | součástí nabídky jsou licence k SW skladového hospodářství nezbytné pro aplikaci SW minimálně na obou pracovištích v rámci této veřejné zakázky | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace SW vybavení a licencí pro jednotlivá pracoviště
|  | NE | → | nepřípustné
112 | součástí nabídky je nezbytné HW vybavení nutné k provozu SW pro skladové hospodářství na obou pracovištích a jeho podrobná specifikace; preferováno je využití stávajících PC v laboratoři - předpokládá se jedno příjmové místo v každé z laboratoří, v případě výhradního použití čteček RFID alespoň 1 ks záložní čtečky pro případ poruchy | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace nezbytného HW a spotřebního materiálu dle požadavku
|  | NE | → | nepřípustné
113 | součástí nabídky jsou licence k SW skladového hospodářství umožňující rozšíření aplikace SW na další dvě laboratoře zadavatele (OKM, OTH) nad rámec této veřejné zakázky | ANO | → | 10 |  |  | specifikace SW vybavení a licencí pro další dvě pracoviště nad rámec této vařejné zakázky | 10
|  | NE | → | 0
114 | součástí nabídky je nezbytné HW vybavení nutné k provozu SW pro skladové hospodářství při rozšíření aplikace SW na další dvě laboratoře zadavatele (OKM, OTH) a jeho podrobná specifikace; preferováno je využití stávajících PC v laboratoři - předpokládá se jedno příjmové místo v každé z laboratoří | ANO | → | 10 |  |  | specifikace nezbytného HW a spotřebního materiálu dle požadavku | 10
|  | NE | → | 0
Instalační práce a služby, příslušenství
115 | nabízené ZP je možné instalovat ve stávajících prostorových podmínkách laboratoří bez nutnosti stavebních úprav - specifikace prostoru dle rozměrových dispozic místností uvedených v zadávácí dokumentaci | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | plnění je prokázáno doložením kompletního praktického návrhu řešení realizace dodávky ZP ve stávajících prostorových podmínkách laboratoří, včetně způsobu dodávky deionizované vody, řešení přístupu nezbytných zdrojů energií a odpadů; zároveň též návrh řešení souběžného provozu původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů, kompletní zaškolení obsluhy
|  | NE | → | nepřípustné
116 | nabízené ZP je možné sestavit do jednoho integrovaného analytického systému (1 vstup pro vzorky) - v průběhu smluvního plnění bude Laboratoř Jičín přestěhována do nových, dostatečně velkých a technicky vybavených, prostor, kde se předpokládá propojení obou analytických systémů do jednoho celku | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | plnění je prokázáno doložením návrhu řešení
|  | NE | → | nepřípustné
117 | Instalace nabízených ZP a jejich uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
118 | součástí dodávky je i průběžné bezplaté předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBTK, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
119 | dodání prohlášení o shodě na ZP a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice, zejména v souladu s požadavky ust. § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovitě, min. 2) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
120 | pro všechny vypůjčené ZP (tedy pro každé pracoviště) dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
121 | možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů, kompletní zaškolení obsluhy | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
122 | dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení nabízených zařízení do provozu a pro jejich bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz (za podpůrné vybavení jsou považovány i pracovní stoly vhodné pro umístění analyzátorů a veškerých reagencií potřebných pro jejich provoz. obecně lze konstatovat, že uchazeč musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady. Nemůže tedy pro zadavatele ještě vzniknout nutnost, aby pro bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz tohoto analytického kompletu jej dále na své náklady upravoval a doplňoval) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
123 | přesná specifikace podmínek nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP a doložení reálného návrhu na jejich splnění pro každé z pracovišť zadavatele (přípustní teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.) - nelze, bez souhlasu zadavatele, navrhovat stavební úpravy, přesouvat ZP do prostor mimo stávající místní umístění (nebo požadovat dodatečnou instalaci vzduchotechnické jednotky). Pokud uchazeč v předložené nabídce tyto podmínky nespecifikuje a budou pro zajištění provozu vypůjčených ZP nezbytné, potom naplnění těchto podmínek v konkrétních laboratořích musí uchazeč provést zcela ve své režii a na svůj náklad. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace podmínek provozu nabízených analytických systémů (odkaz na konkrétní stranu nabídky)
|  | NE | → | nepřípustné
124 | definování postupu pro případ nefunkčnosti nebo havárie ZP, tento postup je součástí zaškolování obsluhujícího personálu | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
125 | možnost bezplatné kompletní výměny ZP jedenkrát za dobu plnění smlouvy, nejdříve však po 4 letech od uzavření smlouvy, v případě, že na trh v ČR bude uveden novější model příslušného ZP a zadavatel o dodání tohoto ZP požádá | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
126 | v rámci dodávky ZP bude provedeno bezplatné zaškolení všech stávajících pracovníků obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro některé pracovníky zaškolení v takovém rozsahu, aby měli od školitelů uchazeče dostatek informací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s ust. §59 odst. 1 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to v následujícím rozsahu: | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
laboratoř Jičín - 3 pracovníci
laboratoř Nový Bydžov - 2 pracovníci
|  | NE | → | nepřípustné
127 | dodávka ZP musí být uskutečněna v těsné spolupráci se zadavatelem tak, aby byl provoz laboratoří narušen jen minimálně (přechodně bude na některých pracovištích nutný souběžný provoz stávající a nové techniky). Většina činností spočívajících v dodávce a instalaci nových ZP, zaškolení pracovníků musí být směrována mimo výkonové špičky laboratoří. Za výkonovou špičku zadavatel považuje dobu 8:00 - 11:00 hod v pracovní dny. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
128 | likvidace veškerých obalů a odpadu vzniklého při dodávce a instalaci ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
129 | pokud při činnostech uchazeče směřujících ke splnění zakázky dojde k narušení povrchů (např. podlahy, stěny, výmalby), je povinností uchazeče provést jejich opravy zcela ve své režii a na svůj náklad. Všechny tyto úpravy musí být uchazečem dotaženy do finální podoby, a to minimálně v kvalitě, ve které se nalézaly před poškozením | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
130 | vzhledem ke stávajícím stavebním dispozicím jednotlivých laboratoří musí být součástí dodávky pro každý ZP (event. pro sestavu ZP) záložní zdroj elektrické energie (UPS) takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení právě probíhajících analýz a to včetně uložení výsledků. Zadavatel nevylučuje použití 1 ks společného UPS záložního zdroje pro všechny instalované systémy | minimální doba zálohy 15 a více minut | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou; návrh řešení (jednotlivé UPS, společná UPS)
|  | méně než 15 minut | → | nepřípustné
Servisní a aplikační podpora
131 | bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s hlavou IX. Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
132 | pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, pravidelných preventivních servisních prohlídek minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů, kalibrátorů, kontrolních materiálů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikace přehledu minimálních preventivních a bezpečnostních prohlídek ZP zajišťovaných dodavatelem; dále specifikace rozsahu pravidelných preventivních opatření (rozpis previdelné údržby) prováděných uživatelem; odkaz na stránku nabídky, kapitolu v manuálu, specifikace v SW apod.; závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
133 | minimálně 1x za 24 měsíců provedení SW a HW upgrade na nejnovější komerčně uvolněné verze/technologie výrobce pro daný analyzátor, případně častěji, pokud to vyžaduje provozuschopnost ZP. Uchazeč na své náklady zabezpečí ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů; uchazeč je povinnen informovat uživatele o všech novějších komerčně uvolněných verzích/technologiích výrobce pro daný analyzátor a po souhlasu a požadavku uživatele je nainstalovat | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
134 | stáří nabízených analytických systémů - zadavatel s ohledem na technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů požaduje výpůjčku nových ZP | dodávka analytických systémů s rokem výroby 2018 a mladší | → | 20 |  |  | uveďte rok výroby nabízených analytických systémů s označením "nový" nebo "již užívaný" | 40
|  | dodávka analytických systémů s rokem výroby 2017 a starší | → | 0
135 | 24 hodinový nepřetržitý servis (včetně víkendů a státních svátků), bezplatná 24 hodinová "hot linka" s česky komunikujícím operátorem | ANO | → | 10 |  |  | konkrétní časová specifikace dostupnosti servisu (časová dostupnost technika, operátora, záznamníku pro hlášení poruch), odkaz na část nabídky, uvedení kontaktních informací pro servis | 20
|  | NE | → | 0
136 | Lhůta pro odstranení vad činí 1 kalendářní den od nahlášení závady. Pokud bude závada nahlášena po 13té hodině a odstaněna do 9té hodiny, potom se den nahlášení závady a den odstranení závady se do této lhůty nezapočítává. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
137 | dodávky reagencií a veškerého spotřebního materiálu do 3 pracovních dnů, nejpozději do 13:00 hodin od okamžiku objednání konkrétních reagencií a spotřebního materiálu. V případě požadavku na urgentní dodávku zajistit dodání do 1 pracovního dne od objednání ze strany objednatele | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | doporučený systém objednávek, aby bylo možné naplnit tento požadavek
|  | NE | → | nepřípustné
Celkem | [7 empty] | 650 | 0 | 0
Poznámka: Tento dokument bude přílohou č. 2 Smlouvy o výpůjčce a přílohou č. 2 Rámcové kupní smlouvy
[6 empty] | V …………………………...dne: |  | …………………………………………
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení (vč. razítka)

## Specifikace SZM
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Specifikace SZM - pomocné tabulky k vyplnění Technických podmínek
Zakázka: Výpůjčka ZP a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaného biochemického a imunochemického analytického systému
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Označení metody | Pracoviště Jičín | Pracoviště Nový Bydžov | délka trvání vyšetření | možné velikosti balení/počet testů | pipetovaný objem vzorku (ul) | stabilita reagencie na palubě analyzátoru (dny) | doporučený interval kalibrace, stabilita kalibrace (dny) | reagencie připravené k použití (ANO/NE) | kalibrační materál připravený k použití (ANO/NE) | kontrolní materiál připravený k použití (ANO/NE) | reagencie označené RFID (ANO/NE) | kalibrační materál označený RFID (ANO/NE) | kontrolní materiál označený RFID (ANO/NE)
Glukóza | ANO | ANO
Laktát (kyselina mléčná) | ANO | NE
Urea | ANO | ANO
Kreatinin | ANO | ANO
Kyselina močová | ANO | ANO
Bilirubin celkový, včetně novorozeneckého | ANO | ANO
Bilirubin konjugovaný | ANO | ANO
Etanol | ANO | ANO
Sodík | ANO | ANO
Draslík | ANO | ANO
Chloridy | ANO | ANO
Vápník celkový | ANO | ANO
Hořčík | ANO | ANO
Fosfor anorganický | ANO | ANO
Železo celkové | ANO | ANO
ALT | ANO | ANO
AST | ANO | ANO
Gamaglutamyltransferáza (GGT) | ANO | ANO
Laktátdehydrogenáza (LD) | ANO | ANO
Kreatinkináza (CK) | ANO | ANO
Amyláza | ANO | ANO
Fosfatáza alkalická (ALP) | ANO | ANO
Lipáza | ANO | NE
Cholesterol celkový | ANO | ANO
Cholesterol HDL | ANO | ANO
Cholesterol LDL | ANO | ANO
Triacylglyceroly | ANO | ANO
Apolipoprotein A1 | ANO | NE
Apolipoprotein B | ANO | NE
Lipoprotein (a) | ANO | NE
Digoxin | ANO | ANO
Teofylin | ANO | NE
Kyselina valproová | ANO | NE
Bílkovina celková | ANO | ANO
Bílkovina celková - moč, CSF | ANO | ANO
Albumin | ANO | ANO
Albumin - moč, CSF | ANO | ANO
Prealbumin | ANO | NE
C-reaktivní protein | ANO | ANO
Transferin | ANO | ANO
Feritin | ANO | NE
IgG | ANO | NE
IgA | ANO | NE
IgM | ANO | NE
IgE | ANO | NE
Revmatoidní faktor | ANO | NE
C3 složka komplementu | ANO | NE
C4 složka komplementu | ANO | NE
Tyreotropin (TSH) | ANO | ANO
Trijodtyronin celkový (TT3) | ANO | NE
Tyroxin celkový (TT4) | ANO | NE
Trijodtyronin volný (FT3) | ANO | NE
Tyroxin volný (FT4) | ANO | ANO
Autoprotilátky proti mikrosomálnímu antigenu (Anti-TPO) | ANO | NE
Autoprotilátky proti tyreoglobulinu (Anti-TG) | ANO | NE
Estradiol | ANO | NE
Progesteron | ANO | NE
Testosteron | ANO | NE
Folitropin (FSH) | ANO | NE
Lutropin (LH) | ANO | NE
Prolaktin | ANO | NE
Choriogonadotropin (HCG) | ANO | NE
Alfa-1-fetoprotein (AFP) | ANO | NE
CEA | ANO | NE
CA 19-9 | ANO | NE
CA 15-3 | ANO | NE
Prostatický specifický antigen (PSA) | ANO | ANO
Prostatický specifický antigen (PSA) - volný | ANO | ANO
Troponin T nebo I | ANO | NE
Myoglobin | ANO | ANO
Natriuretické peptidy (BNP, NT-proBNP) | ANO | ANO
Parathormon | ANO | NE
25-hydroxyvitamin D | ANO | NE
Kyselina listová (foláty) | ANO | NE
| Počet požadovaných metod - Pracoviště Jičín | Počet požadovaných metod - Pracoviště Nový Bydžov | Délka trvání nejdelšího požadovaného vyšetření |  | Počet metod s pipetovaným objemem větším než 50 ul | Počet metod se stabilitou na palubě analyzátoru kratší než 14 dní | Počet metod se stabilitou kalibrace kratší než 7 dní | Počet metod, které vyžadují manuální přípravu (vč. ředění lyofilizovaného materiálu) | Počet metod, pro které je potřeba manuální příprava kalibračního materiálu (vč. ředění lyofilizovaného materiálu) | Počet metod, pro které je potřeba manuální příprava kontrolního materiálu (vč. ředění lyofilizovaného materiálu) | Počet diagnostik, které jsou označeny RFID
Jičín | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nový Bydžov |  | 38
Relativní počet pro pracoviště Jičín |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Relativní počet pro pracoviště Nový Bydžov |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%