## Techniská specifikace trhačka
Název veřejné zakázky: "Vybavení strojírenské laboratoře - SPŠ Trutnov" - Statický zkušební trhací stroj s příslušenstvím Zadavatel: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101; 541 01 Trutnov Místo plnění: SPŠ Trutnov, odloučené pracoviště Horská 618, pavilon B, učebna B9
Technické parametry statického zkušebního trhacího stroje s příslušenstvím
Dodavatel doplní typ a výrobce nabízeného plnění
Typové označení zařízení | statický zkušební trhací stroj
Název parametru |  | Jednotky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota
jmenovité zatížení stroje | minimálně | kN | 20 | doplní dodavatel
| maximálně | kN | 50 | doplní dodavatel
výška zkušebního prostoru | minimálně | mm | 1100 | doplní dodavatel
rozsah rychlosti příčníku | minimálně | mm/min | 0,001-1500 | doplní dodavatel
přesnost polohy příčníku z aktuální naměřené hodnoty | maximálně | ±% | 0.1 | doplní dodavatel
provedení 2 sloupové - elektromechanické, stolní provedení |  |  | ano | doplní dodavatel
horizontální pracovní prostor | minimálně | mm | 410 | doplní dodavatel
stůl pod zkušební trhací stroj (celková výška se strojem max 280 cm) včetně umístění PC, monitoru, klávesnice, tiskárny; stůl s úložným prostorem pro příslušenství stroje a zkušební vzorky |  |  | ano | doplní dodavatel
silový snímač v ceně dodávky |  |  | ano | doplní dodavatel
přesnost snímače v celém rozsahu dle EN ISO 7500-1 nebo lepší |  | ±% | 1 | doplní dodavatel
použití pro zkoušku oceli v tahu |  |  | ano | doplní dodavatel
použití pro zkoušku oceli v ohybu |  |  | ano | doplní dodavatel
použití pro zkoušku oceli ve střihu |  |  | ano | doplní dodavatel
vyměnitelné upínací čelisti pro zkoušku v tahu pro válcové (hlavice do 14 mm) zkušební vzorky |  |  | ano | doplní dodavatel
vyměnitelné upínací čelisti pro zkoušku v tahu pro ploché zkušební vzorky (do tloušťky 5 mm) |  |  | ano | doplní dodavatel
tlakové desky pro zkoušku v tlaku min.Ø 90 |  |  | ano | doplní dodavatel
vyměnitelné upínací čelisti pro zkoušku v ohybu (3 bodový ohyb), vzdálenost podpěr min. 320 mm |  |  | ano | doplní dodavatel
vyměnitelné upínací čelisti pro zkoušku ve střihu |  |  | ano | doplní dodavatel
Pro trhací stroj jmenovitého zatížení 20 kN – manuální šroubové upínače s vyměnitelnými čelistmi dimenzované pro zkoušku 20 kN. Po trhací stroj jmenovitého zatížení 50 kN – manuální klínové upínače s vyměnitelnými čelistmi dimenzované pro zkoušku 50 kN. |  |  | ano | doplní dodavatel
SW pro zpracování výsledků zkoužky na ext. PC (lokalizovaný do češtiny), tisk protokolu |  |  | ano | doplní dodavatel
součást dodávky: PC (OS Windows), LCD monitor 24", klávesnice, myš, tiskárna |  |  | ano | doplní dodavatel
ovládací panel umístěný na stroji s možností přímého manuálního ovládání zařízení (bez PC) |  |  | ano | doplní dodavatel
doprava trhacího stroje až do laboratoře (dveře 90 cm), přízemí budovy Horská 618, Trutnov, učebna B9 |  |  | ano | doplní dodavatel
montáž, seřízení, instalace SW; zprovoznění stroje |  |  | ano | doplní dodavatel
zaškolení obsluhy v češtině |  |  | ano | doplní dodavatel
manuál k obsluze v češtině (2 kusy) a v elektronickém formátu (PDF) |  |  | ano | doplní dodavatel
záruční doba min. 2 roky |  |  | ano | doplní dodavatel
pozáruční servis |  |  | ano | doplní dodavatel