- Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

| Zadavatel: | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Purkyňova 446, 547 69 Náchod |
| zastoupený: | Ing. Ivanou Urešovou, MBA, statutární ředitelkou |
| IČO: | 26000202 |
| název VZ: | Operační stůl pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2019-018809 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 004/MK/2018/OŘ |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických prostředků – 1 ks operačního stolu včetně příslušenství pro ortopedickou operativu.

Předmět veřejné zakázky bude používán na pracovišti centrální operační sály zadavatele.

Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu dle platné legislativy. Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců a provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a v souladu s doporučením výrobce po celou dobu trvání záruky.

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované technologie.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

  - Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min./max. hodnota, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaného účelu použití předmětu veřejné zakázky.

  - Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Splnění požadavku | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 6 dílů - hlavový díl s dvojitou artikulací - zádový díl - prodlužující pánevní díl - nožní díl, dělený, dvoudílný | požadováno | ano - ne |  |
| 2. | pracovní deska min. 6ti – dílná: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | požadováno | ano - ne |  |
| 3. | základna včetně podvozku z nerezu; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | požadováno | ano - ne |  |
| 4. | akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | požadováno | ano - ne |  |
| 5. | spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) | požadováno | ano - ne |  |
| 6. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | požadováno | ano - ne |  |
| 7. | maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg | požadováno | ano – ne |  |
| 8. | 4 dvojitá kola integrovaná v základně chráněná proti znečištění | požadováno | ano - ne |  |
| 9. | dosednutí základny na podlahu z důvodu zvýšení stability stolu | požadováno | ano – ne |  |
| 10. | mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) | požadováno | ano – ne |  |
| 11. | možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu | požadováno | ano – ne |  |
| 12. | elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | požadováno | ano - ne |  |
| 13. | bezdrátový dálkový ovladač | požadováno | ano - ne |  |
| 14. | Minimální rozsah zdvihu 620 – 1100 mm - Zadavatel připouští i rozsah zdvihu 575-1100 mm, výška zdvihu 1100 mm je nepodkročitelná. | požadováno | ano - ne |  |
| 15. | záložní (nouzové) ovládání na základně stolu – bok nohy stolu pro bezpečný přístup během operace (ne u hlavy a nohou) s indikací stavu baterie | požadováno | ano - ne |  |
| 16. | deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | požadováno | ano - ne |  |
| 17. | hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost | požadováno | ano – ne |  |
| 18. | minimální rozsah laterálního náklonu ±20° | požadováno | ano – ne |  |
| 19. | elektrické nastavení - pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-40° | požadováno | ano – ne |  |
| 20. | elektrické nastavení - rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ± 30°. Zadavatel připouští řešení Trendelenburg/Antitrendelenburg 25°/ 35°, při zachování stejné absolutní hodnoty náklonů 60° | požadováno | ano – ne |  |
| 21. | minimální rozsah flex pozice – minimálně ±40° | požadováno | ano – ne |  |
| 22. | minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou +80°/-90° | požadováno | ano – ne |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |
| 23. | helma – držák hlavy | požadováno 1 ks | ano – ne | …….. |
| 24. | podložka ruky anesteziologická | požadováno 1 ks | ano – ne | …….. |
| 25. | fixace ruky | požadováno 2 ks | ano - ne | …….. |
| 26. | stolek pod ruku operační - radiolucentní | požadováno 1 ks | ano – ne | …….. |
| 27. | nastavitelný fixační pás na tělo pacienta | požadováno 2 ks | ano - ne | …….. |
| 28. | anesteziologický rám | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 29. | upínací svorka | požadováno 4 ks | ano – ne | …….. |
| 30. | kloubové rameno pro boční zarážku | požadováno 1 ks | ano – ne | …….. |
| 31. | boční zarážka stavitelná | požadováno 2 ks | ano - ne | …….. |
| 32. | mechanický shaut vč. upínacích svorek a pásů na nohy | požadováno 2 ks | ano - ne | …….. |
| 33. | dělený zádový díl pro operaci ramene | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 34. | vozík pro zádový díl | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 35. | držák pro artroskopie kolene | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 36. | polohovací zařízení pro paži | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 37. | kontrakční sloupek pro humerus | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 38. | Weinberger – trakční zařízení ruky | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 39. | nožní deska k extenzi, piece | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 40. | trakční bota – kožená, pair | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |
| 41. | kompletní trakční zařízení pro dolní končetiny včetně vozíku | požadováno 1 ks | ano - ne | …….. |

  - OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží:

- popis, případně i fotografie nabízeného zboží

- produktový list s technickou specifikací nabízeného zboží

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve smyslu ust. § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb. (v případě, že dodavatel není registrován, předloží kopii žádosti o registraci event. jiné adekvátní doklady)

- CE certifikát

- doložení/certifikát oprávnění školit v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Podrobnosti k předložení viz zadávací dokumentace.

__________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení