Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Název přístroje |  |
| Hmotnostní spektrometr pro identifikaci mikroorganismů na bázi technologie MALDI-TOF. |  |
| Základní parametry |  |
| Systém umožňující rychlou identifikaci mikroorganismů pomocí Matrix Assisted Laser Desorption/ Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF). |  |
| Identifikace mikroorganismů z bakteriální kultury i přímo z klinického primárního vzorku, jako je pozitivní hemokultura, pozitivní vzorek moče atd. |  |
| Identifikace v oblasti bakteriologie, mykologie, mykobakteriologie. Samostatná knihovna/databáze pro mykologickou laboratoř. |  |
| Identifikace vysoce patogenních mikroorganizmů zahrnutých legislativou ČR do skupiny "Biosafety level 3". |  |
| Detekce mechanizmů rezistence k antibiotikům. |  |
| Statistické analýzy, např. typizace kmenů, epidemiologické studie s využitím zabudovaných statistických nástrojů. |  |
| Ionizační zdroj MALDI se zabudovaným laserem. |  |
| Zabudovaný laser s volitelnou frekvencí a rozsahem min. 1 - 60 Hz a garantovanou životností laseru min. 60 000 000 nástřelů. |  |
| Možnost regulace počtu laserových střel pro efektivní využití laseru a zvýšení jeho reálné životnosti. |  |
| Destičky s možností opakovaného použití. |  |
| Systém generování vakua ve spektrometru pomocí vývěvy s nízkou hlučností a bez produkce zplodin, které by mohly kontaminovat prostředí laboratoře |  |
| Výpočetní a programové vybavení |  |
| Kompletní ovládací PC stanice pro správu systému a analýzu dat, min. konfigurace 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD RW. Operační systém min. Win 7 Pro. |  |
| Displej LCD min. 22". |  |
| Laserová tiskárna se síťovým portem, používající v ČR běžně dostupný spotřební materiál. Optický válec musí být součástí tonerové kazety. |  |
| Čtečka čárových kódů. |  |
| Napájecí záložní zdroj UPS umožňující bezpečně dokončit právě probíhající identifikaci včetně uložení výsledků. |  |
| Kompletní software pro uživatelskou správu systému: - získání dat a jejich následná analýza v databázi referenčních spekter, hodnocení měření, integrace a validace výsledků daného pacienta, - dohledatelnost použitých postupů a metod, - sledování vzorku a zobrazení dat v reálném čase. |  |
| Databáze obsahující dostatečné množství referenčních kmenů mikroorganizmů získaných při použití stejné přípravy vzorků (stejné MALDI matrice použitá pro všechna spektra, stejný postup přípravy) a externě validovaných (např. genotypově) min. 5000 referenčních kmenů odpovídající minimálně 2200 referenčním druhům a minimálně 350 rodům |  |
| Databáze s IVD certifikací. |  |
| Databáze s možností vkládat vlastní neměřená spektra. |  |
| Statistické hodnocení míry shody měřených spekter se spektry referenční databáze. |  |
| Pravidelná bezplatná aktualizace všech databází, které jsou součástí systému, po dobu platnosti záruky a servisní smlouvy. |  |
| Kompletní startovací sada aplikačních terčíků, spotřebního materiálu a chemikálií, potřebná pro otestování funkčnosti systému a bezvadné nastartování rutinní diagnostiky ihned po instalaci. |  |
| Příslušenství nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení. |  |
| Instalační práce a služby |  |
| Záruka na všechny komponenty dodávky (mimo reagencií a spotřebního materiálu) min. 24 měsíců. |  |
| Správa systému a diagnostika systému při výskytu problému přes internet servisním technikem formou vzdáleného přístupu. (Způsob vzdálené správy podléhá schválení útvarem ICT zadavatele, který preferuje ověření veřejnou IP dodavatele a přístup mapováním portů.) |  |
| Útvar ICT zadavatele v případě dodávky obdrží informace o veřejné IP adrese dodavatele a komunikačních portech z důvodu zabezpečeného vzdáleného přístupu servisní organizací. V případě, že zařízení uvnitř sítě zadavatele bude vysílat diagnostická data k dodavateli, obdrží ICT zadavatele cílovou adresu a komunikační porty. |  |
| Technická podpora a asistence při propojení do stávajícího LIS (FONS Openlims firmy Stapro s.r.o.), přenos výsledků analyzovaných mikrobiálních kmenů do LIS. V případě nutnosti speciálního SW pro přenos dat z a do laboratorního systému bude tento SW součástí dodávky. |  |

Součástí nabídky bude:

- prohlášení o shodě

- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení

- návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě (CD)

- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.

- požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií

Při předání zdravotnického prostředku požadujeme (obsaženo v ceně):

- doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště

- instalace, uvedení do provozu

- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky a vstupní validace dodaného zařízení

- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy

- dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

- podepsaná Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Pravidelné prohlídky, validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky (24 měsíců) bezplatně:

- pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

- pravidelné prohlídky a validace přístroje 1x ročně