Technické podmínky

VZ: Vybavení ONN pro návaznou péči – lůžka JIP vč. matrace

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých zařízení a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných zařízení nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Název přístroje |  |
| Elektricky polohovatelná lůžka s laterálním náklonem určené pro potřeby intenzivní péče na chirurgickém oddělení, včetně základního příslušenství a vybavené aktivní a pasivní antidekubitní matrací. |  |
| Lůžko elektricky polohovatelné, 2ks |  |
| Vnější rozměry lůžka max. 212 x 100 cm s tolerancí 5 % (vázáno na stavební prvky v prostoru). |  |
| Stabilní konstrukce se čtyřdílnou ložnou plochou. |  |
| Polohování všech funkcí lůžka nezávisle pomocí elektromotorů. |  |
| Konstrukce lůžka musí umožnit polohovat ložnou plochu a její jednotlivé části i při zatížení pacientem s maximální možnou váhou. |  |
| Ložná plocha RTG transparentní minimálně od hlavy až po pánevní oblast s držákem pro RTG kazetu 43 x 35 cm. |  |
| Ložná plocha a konstrukce lůžka umožňující vyšetření C-ramenem. |  |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy min. v rozsahu 45 až 75 cm. |  |
| Ložná plocha z plastového materiálu min. o velikosti 200 x 90 cm. |  |
| Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 250 kg. |  |
| Integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy o min. 15 cm, elektricky ovládané. |  |
| Dvojnásobná autoregrese ložné plochy pro omezení střižných sil a snížení rizika vzniku dekubitů. |  |
| Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. v rozsahu +/- 14°. |  |
| Oboustranný laterální náklon min. v rozsahu +/- 15°. |  |
| Mechanické i elektrické rychlospuštění zádového dílu (KPR). |  |
| Ochrana všech motorů proti mechanickému přetížení. |  |
| Sesterský ovládací panel oboustranně integrovaný v postranicích, s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností deaktivace funkcí na pacientském ovladači a přednastavenými důležitými polohami (minimálně kardiacké křeslo, resuscitační poloha KPR, TR/ATR) |  |
| Ruční pacientský ovladač s podsvícenými tlačítky, snadno odnímatelný, připojený na krouceném kabelu. |  |
| Plastové ¾-ní dělené sklopné postranice s blokací sklápění při zatížení postranice pacientem zevnitř. |  |
| Výška postranice min. 40 cm nad ložní plochu bez matrace. |  |
| Dvojitá kolečka, nejlépe s krytem, o průměru min. 150 mm, antistatické kolečko. |  |
| Centrální ovládání brzd koleček, 4 brzdové páky, ovládání od nožní i hlavové části, s možností aretace kolečka pro přímý směr. |  |
| Přídavné/výsuvné 5. kolečko, určené pro lepší manévrovatelnost s lůžkem. |  |
| 4 horizontální nárazová kolečka pro ochranu rohů lůžka. |  |
| Odnímatelná plastová čela s madly a s fixačními zámky proti samovolnému vytažení při transportu, mechanicky odolná, kovová pouzdra. |  |
| Pouzdra na hrazdu a infuzní stojan, min. 2 ks u hlavy pacienta. |  |
| Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači. |  |
| Nožní ovladače pro zdvih a laterální náklon po obou stranách spodního rámu lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění. |  |
| Lůžko musí být z hygienického hlediska snadno čistitelné, nejlépe s bezespárovou konstrukcí jednotlivých dílů a ploch pro minimalizaci prostor k usazení infekce. |  |
| Možnost automatického zablokování pohybu lůžka nebo signalizace nezabrzděného lůžka. |  |
| Bezpečnost lůžka dle standardu IEC 60601-2-52:2010 v platném znění, bez výhrad. |  |
| V rámci dodávky je: - infuzní stojan teleskopický s kovovými háčky, materiál chrom - hrazda a rukojeť - min. 4 háčky na příslušenství |  |
| Pasivní antidekubitní matrace, 2ks |  |
| Pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty až čtvrtého stupně rizika vzniku dekubitů. |  |
| Rozměr matrace dle ložné plochy výše dodaného lůžka, výška min. 14 cm. |  |
| Matrace vyrobená z vícevrstvé studené polyuretanové a visco pěny se sníženou hořlavostí nebo více zónová matrace z jedné pěny, pro zajištění zónové tuhosti a dobré ventilace |  |
| Jádro matrace po obvodu vyztuženo tužší PUR pěnou, pro zajištění stability a bezpečí ležícího pacienta a oporu při sezení pacienta na okraji lůžka. |  |
| Potah matrace vyrobený z pružného paropropustného, voděodolného a bakteriostatického materiálu. |  |
| Potah matrace snadno dezinfikovatelný a snímatelný, vybavený transportními madly pro jednoduchou manipulaci, zip po celém obvodu matrace zakrytý ochrannou chlopní proti znečištění. |  |
| Potah pratelný do min. 75°C. |  |
| Nosnost matrace při plném zachování antidekubitních vlastností min. 230 kg. |  |
| Aktivní antidekubitní matrace, 2ks |  |
| Aktivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty do čtvrtého stupně rizika vzniku a léčby dekubitů |  |
| Rozměr matrace dle ložné plochy výše dodaného lůžka, výška min. 20 cm. |  |
| Matrace s různou konstrukcí cel a použitím různých materiálů v jednotlivých zónách (hlava, hýždě, paty, spodní bezpečnostní vrstva, vyztužený obvod apod.). Cely v nožní části samostatně ovladatelné. |  |
| Potah matrace vyrobený z pružného paropropustného, voděodolného a bakteriostatického materiálu. |  |
| Potah matrace snadno dezinfikovatelný a snímatelný, vybavený transportními madly pro jednoduchou manipulaci, zip po celém obvodu matrace zakrytý ochrannou chlopní proti znečištění. |  |
| Možnost nastavení optimální funkce při transportu pacienta nebo ošetřovatelské proceduře. |  |
| Možnost jednoduchého a rychlého vypuštění vzduchu (KPR). |  |
| Nosnost matrace při plném zachování antidekubitních vlastností min. 250 kg. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení přístroje/zařízení 230V/50Hz. |  |
| Záruka na přístroj/zařízení min. 24 měsíců. |  |
| Pravidelné prohlídky (bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb.), validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky bezplatně. |  |
| Součástí nabídky bude: - prohlášení o shodě - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení - návod k obsluze v českém jazyce - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb. |  |
| Při předání zdravotnického prostředku požadujeme (obsaženo v ceně): - doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště - instalace, uvedení do provozu - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky a vstupní validace dodaného zařízení - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy - dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření) |  |