## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
| Obecné požadavky: |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Uživatelské rozhraní v českém jazyce.
Součástí dodávky a instalace bude veškeré příslušenství potřebné k provozu (např. napájecí a datové kabely – jednotně barevně označené, klávesnice + myš apod.).
Součástí instalace bude provedení základního „cable managementu“ (a to v rozumném rozsahu – sponky, suché zipy, plastové organizéry kabelů).
Součástí instalace budou držáky a další příslušenství potřebné k bezpečnému uchycení monitorů k lůžku.
Součástí instalace bude propojení veškerých komponentů do sítě tak, aby přístroje dohromady tvořili ucelený a jednotných monitorovací systém.
Součástí instruktáže pro personál bude asistence s individualizací nastavení všech monitorů pro jednotlivá oddělení (alarmové meze, akustické parametry alarmů, uživatelské sestavy zobrazení apod.).
Součástí dodávky bude opakované provedení instruktáže pro personál (dle specifikace zadavatele; v rozsahu do 5 schůzek).
Aktualizace systémového SW po dobu životnosti přístrojů zdarma.
Kompatibilita parametrických modulů v rámci celého monitorovacího systému.
Kompatibilita spotřebního materiálu v rámci celého monitorovacího systému.
Vzdálená správa monitorů – přístup k event logu, možnost síťové distribuce nastavení apod.
Přímý tisk na laserovou tiskárnu umístěnou u monitorovací centrály.
Připojení (datové) všech potencionálních přípojných/monitorovaných míst (lůžek) na dotčených odděleních tak, aby bylo možné, v případě potřeby, připojit transportní monitor do monitorovacího systému (po zvolení příslušného oddělení a čísla pokoje či lůžka).
Součástí systému bude i možnost vzdáleného nahlížení (zobrazení živých křivek, procházení trendové historie apod.) na centrální monitorovací stanice z libovolného PC v rámci nemocnice (například pracovna lékařů či seminární místnost); toto nahlížení nesmí ovlivňovat či omezovat funkčnost samotného centrální stanice.
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0901 | Centrála monitorovací | 11
Uživatelské rozhraní v českém jazyce.
Ovládání pomocí kombinace klávesnice a myš.
Sledování a ovládání alespoň 16 lůžkových monitorů životních funkcí (dále jen monitory) či telemetrických jednotek.
Obousměrná komunikace s připojenými monitory (např. přihlašování/odhlašování pacientů; řízení alarmů, změna demografický dat pacientů apod.).
Sledování alespoň 4 „live“ křivek a 2 numerických hodnot od 16 pacientů současně.
Zobrazení, vyhodnocení, ukládání a tisk alarmových či uživatelských událostí.
Zobrazení, vyhodnocení, ukládání a tisk grafických + numerických trendů za minimálně 24 hodin (s časovým rozlišením minimálně 1 minutu).
Kontinuální záznam alespoň 4 křivek u všech monitorovaných pacientů alespoň za posledních 72 hodin.
Funkční zobrazení na 2 LCD displejích o velikosti alespoň 19“ (1 až 2 pro kontinuální zobrazení živých křivek všech monitorovaných pacientů; jeden pro detailní zobrazení vybraného monitoru).
Tisk na černobílé laserové tiskárně.
Konektivita pomocí standardního konektoru RJ-45.
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0902 | Monitor vitálních funkcí - "specifikace JIP" | 55
Modulární monitor vitálních funkcí skládající se z: - integrovaného zobrazovacího displeje o velikosti alespoň 12“ - integrovaného modulového boxu - vlastního multi-parametrického modulu (specifikace níže) - výstup pro připojení externího zobrazovacího displeje
Nezávislý barevný LCD displej specifikace Medical Grade (s ohledem na provoz na JIP v pacientském prostředí: povrchově dezinfikovatelný, s ohledem na normu ČSN EN 60601-1 ed.2)
Současné zobrazení alespoň 6 libovolně zvolených křivek
Grafické i numerické trendy za alespoň 72 hodin s časovým rozlišením minimálně 1 minuta
Ukládání snímků obrazovky (alarmové události, uživatelsky uložená obrazovka)
Alespoň 3 uživatelsky konfigurovatelné režimy monitoru dle aktuálního stavu pacienta, každý s minimálně 3 uživatelsky nastavitelnými rozloženími obrazovky včetně možnosti rychlé změny režimu či obrazovek.
Nastavení hodnot alarmů pro každý sledovaný parametr + nastavení akustických a světelných hlášení minimálně ve 3 úrovních.
Intuitivní ovládání monitoru (v českém jazyce) na dotykovém displeji
Integrované alespoň 2 USB porty pro připojení dálkového ovladače, myši, klávesnice či čtečky čárových kódů (např. pro identifikaci pacienta).
Softwarové vybavení pro sledování životních funkcí od novorozenců po dospělé.
Softwarové vybavení zahrnující hemodynamické kalkulace, lékové kalkulace (výpočet dávek s knihovnou běžně užívaných léků s možností dalšího rozšíření, pro výpočty ventilačních parametrů.
Detekce stimulačních impulsů.
Odolnost proti defibrilačním výbojům.
Multisvodová analýza arytmií z minimálně 4 svodů současně s ukládáním do paměti (požadavek minimálně: asystolie, fibrilace síní, komorová fibrilace, komorová tachykardie, tachykardie, bradykardie); analýza musí být prováděna a zobrazena na monitoru.
Možnost softwarového rozšíření monitoru o automatickou analýzu 12kanálového EKG (10 svodů) včetně interpretace křivky.
Možnost softwarového rozšíření monitoru o multisvodovou QT/QTc analýzu.
Možnost připojení externích modulů pro monitoraci PICCO, SvO2 či BIS.
Funkce „zobrazení dalšího pacienta“ pro možnost dálkového sledování alarmů a křivek od jiného monitoru v rámci monitorovacího systému.
Multisvodová analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně s grafický zobrazením trendu a aktuální elevace/deprese ST na průměrné QRS komplexu.
Konektivita pomocí standardního konektoru RJ-45.
Multiparametrický modul JIP:
přenositelný modul EKG s 3, 5 a 10 svodů, tepová frekvence z EKG
respirace impedanční metodou
NIBP měřena dvouhadicovým připojením
2 invazivní tlaky současně
SpO2 technologií Masimo či Nellcor oximax
2 teploty současně (připojitelné různé sondy – SG katétr, povrchová sonda, rektální/jícnová).
vlastní bateriový/transportní provoz po dobu minimálně 1 hodiny s nepřetržitým monitorováním/ukládáním životních funkcí (bez nutnosti připojení k dalšímu přístroji)
hmotnost modulu včetně baterie maximálně 1,5kg
kompatibilita multiparametrického modulu s transportním monitorem
Paměť pro monitorované parametry po dobu alespoň 24 hodin (s rozlišením 1 minuty); následná možnost (o připojení) přenosu dat do bedside monitoru životních funkcí
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-0903 | Monitor vitálních funkcí - "specifikace ARO" | 6
Modulární monitor vitálních funkcí skládající se z: - řídící jednotky - oddělený zobrazovací displej - oddělený modulový box - vlastní multiparametrický modul
Řídící jednotka musí disponovat alespoň 2 video výstupy pro připojení 2 zobrazovacích jednotek.
LCD barevný displej o velikost alespoň 19“ specifikací Medical Grade (s ohledem na provoz na JIP v pacientském prostředí: povrchově dezinfikovatelný, s ohledem na normu ČSN EN 60601-1 ed.2).
Současné zobrazení minimálně 8 libovolně zvolených křivek a 16 číselných hodnot parametrů na jednom displeji.
Grafické i numerické trendy za alespoň 72 hodin s časovým rozlišením minimálně 1 minuta.
Alespoň 3 uživatelsky konfigurovatelné režimy monitoru dle aktuálního stavu pacienta, každý s minimálně 3 uživatelsky nastavitelnými rozloženími obrazovky včetně možnosti rychlé změny režimu či obrazovek.
Nastavení hodnot alarmů pro každý sledovaný parametr + nastavení akustických a světelných hlášení minimálně ve 3 úrovních.
Intuitivní ovládání monitoru (v českém jazyce) na dotykovém displeji
Integrované alespoň 4 USB porty pro připojení dálkového ovladače, myši, klávesnice či čtečky čárových kódů (např. pro identifikaci pacienta).
Softwarové vybavení pro sledování životních funkcí od novorozenců po dospělé.
Softwarové vybavení zahrnující hemodynamické kalkulace, lékové kalkulace (výpočet dávek s knihovnou běžně užívaných léků s možností dalšího rozšíření, pro výpočty ventilačních parametrů.
Detekce stimulačních impulsů.
Odolnost proti defibrilačním výbojům.
Multisvodová analýza arytmií z minimálně 4 svodů současně s ukládáním do paměti (požadavek minimálně: asystolie, fibrilace síní, komorová fibrilace, komorová tachykardie, tachykardie, bradykardie); analýza musí být prováděna a zobrazena na monitoru.
Možnost softwarového rozšíření monitoru o automatickou analýzu 12kanálového EKG (10 svodů) včetně interpretace křivky.
Možnost softwarového rozšíření monitoru o multisvodovou QT/QTc analýzu.
Možnost připojení externích modulů pro monitoraci PICCO, SvO2 či BIS (celkem minimálně 5 modulů)
Funkce „zobrazení dalšího pacienta“ pro možnost dálkového sledování alarmů a křivek od jiného monitoru v rámci monitorovacího systému.
Multisvodová analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně s grafický zobrazením trendu a aktuální elevace/deprese ST na průměrné QRS komplexu.
Konektivita pomocí standardního konektoru RJ-45
Možnost monitorace IPC
Multiparametrický modul ARO:
přenositelný modul EKG s 3, 5 a 10 svodů, tepová frekvence z EKG
respirace impedanční metodou
NIBP měřena dvouhadicovým připojením
alespoň 3 invazivní tlaky současně (včetně SPV a PPV)
SpO2 technologií Masimo či Nellcor oximax
2 teploty současně (připojitelné různé sondy – SG katétr, povrchová sonda, rektální/jícnová).
vlastní bateriový/transportní provoz po dobu minimálně 1 hodiny s nepřetržitým monitorováním/ukládáním životních funkcí (bez nutnosti připojení k dalšímu přístroji)
hmotnost modulu včetně baterie maximálně 1,5kg
kompatibilita multiparametrického modulu s transportním monitorem
paměť pro monitorované parametry po dobu alespoň 24 hodin (s rozlišením 1 minuty); následná možnost (o připojení) přenosu dat do bedside monitoru životních funkcí
měření srdečního výdeje termodiluční metodou s grafickým zobrazením termodiluční křivky a numerické hodnoty s možností průměrování výsledků z opakovaných měření
interface pro synchronizaci defibrilátoru a intraaortální balonkové kontrapulzace
Parametrické moduly:
1x EEG modul pro 4 kanálové EEG s měřením auditivních evokovaných potenciálu AEP se zobrazením křivek a numerických hodnot na displeji monitoru
6x kapnometrický modul etCO2 metodou sidestream se zobrazením křivek a numerických hodnot na displeji monitoru
2x modul BIS/Entropy
4x modul pro měření hloubky svalové relaxace NMT
2x modul pro meření srdečního výdeje systémem PiCCO (včetně veškerého příslušenství pro monitoraci jednoho pacienta)
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-0904 | Monitor vitálních funkcí - transportní | 18
Modulární monitor vitálních funkcí skládající se z: - integrovaného zobrazovacího displeje o velikosti alespoň 12“ - integrovaného modulového boxu (pro připojení alespoň 1 modulu) - vlastního multi-parametrického modulu (specifikace níže) - výstup pro připojení externího zobrazovacího displeje
Současné zobrazení alespoň 6 libovolně zvolených křivek
Grafické i numerické trendy za alespoň 24 hodin s časovým rozlišením minimálně 1 minuta
Ukládání snímků obrazovky (alarmové události, uživatelsky uložená obrazovka)
Alespoň 3 uživatelsky konfigurovatelné režimy monitoru dle aktuálního stavu pacienta, každý s minimálně 3 uživatelsky nastavitelnými rozloženími obrazovky včetně možnosti rychlé změny režimu či obrazovek.
Nastavení hodnot alarmů pro každý sledovaný parametr + nastavení akustických a světelných hlášení minimálně ve 3 úrovních.
Intuitivní ovládání monitoru (v českém jazyce) na dotykovém displeji
Integrované alespoň 2 USB porty pro připojení dálkového ovladače, myši, klávesnice či čtečky čárových kódů (např. pro identifikaci pacienta).
Softwarové vybavení pro sledování životních funkcí od novorozenců po dospělé.
Softwarové vybavení zahrnující hemodynamické kalkulace, lékové kalkulace (výpočet dávek s knihovnou běžně užívaných léků s možností dalšího rozšíření, pro výpočty ventilačních parametrů.
Detekce stimulačních impulsů.
Odolnost proti defibrilačním výbojům.
Možnost rozšíření o sledování hloubky pacientova vědomí z EEG a FEMG signálu se zobrazením v křivkové podobě.
Možnost rozšíření o sledování míry pacientovy relaxace (NMT)
Dobíjitelný akumulátor pro alespoň 1 hodinový transportní provoz.
Funkce „zobrazení dalšího pacienta“ pro možnost dálkového sledování alarmů a křivek od jiného monitoru v rámci monitorovacího systému.
Konektivita pomocí standardního konektoru RJ-45.
Multisvodová analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně s grafický zobrazením trendu a aktuální elevace/deprese ST na průměrné QRS komplexu.
Multisvodová analýza arytmií z minimálně 4 svodů současně s ukládáním do paměti (požadavek minimálně: asystolie, fibrilace síní, komorová fibrilace, komorová tachykardie, tachykardie, bradykardie); analýza musí být prováděna a zobrazena na monitoru.
Multiparametrický modul transportní:
přenositelný modul EKG s 3 a 5 svodů, tepová frekvence z EKG
respirace impedanční metodou
NIBP měřena dvouhadicovým připojením
2 invazivní tlaky současně
SpO2 technologií Masimo či Nellcor oximax
2 teploty současně (připojitelné různé sondy – SG katétr, povrchová sonda, rektální/jícnová).
vlastní bateriový/transportní provoz po dobu minimálně 1 hodiny s nepřetržitým monitorováním/ukládáním životních funkcí (bez nutnosti připojení k dalšímu přístroji)
hmotnost modulu včetně baterie maximálně 1,5kg
Paměť pro monitorované parametry po dobu alespoň 24 hodin (s rozlišením 1 minuty); následná možnost (o připojení) přenosu dat do bedside monitoru životních funkcí
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 |  | Telemetrický systém s 8 ks telemetrických jednotek | 1
Systém pro vzdálenou bezdrátovou monitoraci vitálních funkcí pacientů v určených prostorách
Monitorace 3svodového EKG.
Tlačítko pro ruční zaznamenání události (tisk na centrálním monitoru, uložení události do paměti).
Tlačítko pro tlumení alarmů (například při manipulaci s pacientem na alespoň 5 minut).
Doba provozu akumulátoru (včetně nabíjecí stanice) či baterie alespoň 24 hodin.
Počet monitorovacích jednotek – 8.
Kompatibilní spotřební materiál (EKG kabely, SpO2 senzory) v rámci monitorovacího systému
Zajištění kompletní instalace včetně kabeláže / antén (s kontrolou dokonalého pokrytí celého prostoru)
Možnost zobrazení telemetrovaného pacienta na libovolné centrále v rámci celého monitorovacího systému.
Součástí dodávky bude (pro každou pacientskou jednotku) kompletní příslušenství (včetně případného akumulátoru)
V rámci instalace bude provedeno důkladné ověření pokrytí signálu všech prostor oddělení (dle plánku; toalety, sprchy, chodby...).
Odolnost proti vodě dle normy alespoň IP X3