## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | TP-0995 | Úpravna vody pro provoz centrální sterilizace | 1
Úpravna vody bude zajišťovat napájení 3 ks mycích dezinfekčních automatů (kapacita každého z nich je 10 DIN mycích sít), 3 ks parních sterilizátorů (2 ks kapacitou 8 sterilizačních jednotek, 1 ks s kapacitou 4 sterilizační jednotky) a 2 ks automatů na dezinfekci operační obuvi + bude pokrývat drobné nároky na DEMI vodu pro oddělení a operační sály. Zařízení pro úpravu vody musí plně pokrývat spotřebu uvedené techniky a disponovat dostatečnou rezervou.
Splnění normy ČSN EN 285+A2, specifická vodivost do 5 uS/ cm.
Základní filtrace s minimálním poklesem tlaku
Instalační sada, přípojky, odpady a připojení na připravené rozvody
Hodinová spotřeba DEMI vody min 400 l/hod – produkce DEMI vody min 600 l/h
Změkčovací zařízení odpovídající kapacity s minimální ztrátou tlaku a objemovým řízení
Změkčovač pro nepřetržitý provoz
Spotřeba změkčené vody min. 1000 l/ hod - produkce změkčené vody uvažovat 2,5 m3/hod), - Změkčená voda pro chlazení sterilizátorů
Zásobní nádrž DEMI vody 1 m3 s bezpečnostním přepadem
Posilovací čerpadlo nerez
Nerezové dopravní čerpadlo s automatikou a ochranou
Odběrní ventil DEMI vody
Min. 2-3 moduly pro zajištění požadovaného výkonu
Přepad prvního permeátu při každém startu
Úprava pro chemické čištění
Proplach modulů při každém startu
Regulace tlaku
Výstupní tlak min. 6 bar
Ochrana proti nedostatku vody na vstupu
Předfiltrace na hrubé nečistoty
Vestavená jemná filtrace 1 um
Systém pro dechloraci
Propojení náhradního provozu, náhradní provoz, obchvat pro případ výpadku RO
Recyklace, konverze min. 65 % (v závislosti na kvalitu vody v ONN)
Centrální elektroskříň
Digitální automatika
Digitální displej: zobrazení online dat z měřiče specifické vodivosti
Dočištění iontoměničem
Připojení 400V a max 3 kW
Výbava zásobníku, automatika, bezpečnostní přepad, ochrana AT čerpadla. Transportní komplet nerez s automatikou a akumulačním tankem pro DEMI
Instalace, uvedení do provozu a dodání náležitých dokumentů, napojení rozvodu DEMI vody na zhotovené potrubí, pomocné konstrukce.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | TP-3904 | Sterilizátor parní pro 4 STJ prokládací vč.zavážecího vozíku | 1
Parní sterilizátor bude používán ke sterilizaci zdravotnických prostředků, nástrojů a materiálů z kovu, textilu, gumy, plastu, které jsou určeny pro sterilizaci párou ve zdravotnictví
parní sterilizátor 2-dveřový, prokládací
s integrovaným vyvíječem nasycené páry a bezpečnostními tlakovými ventily
splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle platných legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb.
plně validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením
využitelný objem pro sterilizaci 4 STJ (jedna sterilizační jednotka - 300 x 300 x 600 mm)
pravoúhelníková celonerezová tlaková komora s duplikátem
rám do komory pro zavážecí vozík
ergonomická výška sterilizační komory (spodní hrana) 700 - 900 mm nad podlahou
motorem ovládané posuvné dveře sterilizační komory na obou stranách s pojistkou proti uskřinutí předmětu, navážecího vozíku apod.
zařízení pro úsporu vody pro vývěvu
termické odplynění napájecí DEMI-vody
zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr
Integrovaný chladič odpadních vod za přístrojem
plně automatické řízení pracovních cyklů
řízení cyklů snímači absolutního tlaku
dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
ovládání přes barevný, plně dotykový displej v ČJ • zobrazení aktuální fáze procesu, zbývajícího času do konce cyklu a základních parametrů, jako jsou aktuální tlaky v plášti, komoře a aktuální teploty v komoře
signalizace poruchových stavů (vývěvy, tlaků, vyvíječe, bezpečnostní lišty) a jednotlivých fází sterilizačního cyklu na ovládacím displeji
na vyvážecí (sterilní) straně dotykový displej s možností sledování aktuální pracovní fáze a možností ovládání dveří
základní testovací programy - Vacuum test a Bowie&Dick test
vestavěná autodiagnostika
soubor servisních programů
kontinuální monitoring přítomnosti vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů sterilizačních cyklů, s podrobným záznamem tlaků a teplot v průběhu celého sterilizačního cyklu
historie protokolů
rozhraní RS 232
dodávka vč. HW a SW pro monitoring a archivaci procesu v externím PC • zobrazení průběhu online • automatická tvorba a ukládání protokolů o provedených cyklech • statistika využití přístroje a chybových stavů • možnost vzdáleného připojení servisu přes internet • garance provozu a funkčnosti přístroje při výpadku počítačové sítě (uchování dat v přístroji)
monitorovací balíček indikátorů parní sterilizace
provedení validační zkoušky akreditovanou labolatoří podle ČSN EN 665-1
provedení výchozí revize tlakových nádob parního sterilizátoru
Instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu jako součást dodávky.
Veškeré předepsané kontroly, revize a validace po dobu záruky zdarma
Kompletní kapotáž do stěny v místnosti „K.02.061 - Balení a setování“ od podlahy do podhledu • Kvalitní nerez provedení • Dostatečná tloušťka materiálu pro záruku vysoké pevnosti • Provedení vč. nerezových dveří do servisního prostoru pro každý sterilizátor, případně dalších nutných snadno vyjmutelných částí pro bezproblémový servis přístrojů • Dodavatel provede prohlídku místa plnění a zajistí potřebné výměry pro kapotáž ve spolupráci s pracovištěm a s ohledem na jeho požadavky
Ověření montážních rozměrů stavby v místě plnění
Požadavky na příslušenství:
transportní nerezový vozík - 3 ks • výškově stavitelný • mechanicky ovládaná aretace sterilizačního vozíku • systém zarážek pro přesné přistavení ke sterilizační komoře a bezproblémové přesunutí sterilizačního vozíku do/z přístroje
zavážecí nerezový vozík - 2 ks • pro 4 STJ
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | TP-3908 | Sterilizátor parní pro 8 STJ prokládací vč.zavážecího vozíku | 2
Parní sterilizátor bude používán ke sterilizaci zdravotnických prostředků, nástrojů a materiálů z kovu, textilu, gumy, plastu, které jsou určeny pro sterilizaci párou ve zdravotnictví
parní sterilizátor 2-dveřový, prokládací
s integrovaným vyvíječem nasycené páry a bezpečnostními tlakovými ventily
splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle platných legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb.
plně validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením
využitelný objem pro sterilizaci 8 STJ (jedna sterilizační jednotka - 300 x 300 x 600 mm)
pravoúhelníková celonerezová tlaková komora s duplikátem
rám do komory pro zavážecí vozík
ergonomická výška sterilizační komory (spodní hrana) 700 - 900 mm nad podlahou
motorem ovládané posuvné dveře sterilizační komory na obou stranách s pojistkou proti uskřinutí předmětu, navážecího vozíku apod.
zařízení pro úsporu vody pro vývěvu
termické odplynění napájecí DEMI-vody
zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr
Integrovaný chladič odpadních vod za přístrojem
plně automatické řízení pracovních cyklů
řízení cyklů snímači absolutního tlaku
dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
ovládání přes barevný, plně dotykový displej v ČJ • zobrazení aktuální fáze o procesu, zbývajícího času do konce cyklu a základních parametrů, jako jsou aktuální tlaky v plášti, komoře a aktuální teploty v komoře
signalizace poruchových stavů (vývěvy, tlaků, vyvíječe, bezpečnostní lišty) a jednotlivých fází sterilizačního cyklu na ovládacím displeji
na vyvážecí (sterilní) straně dotykový displej s možností sledování aktuální pracovní fáze a možností ovládání dveří
základní testovací programy - Vacuum test a Bowie&Dick test
vestavěná autodiagnostika
soubor servisních programů
kontinuální monitoring přítomnosti vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů sterilizačních cyklů, s podrobným záznamem tlaků a teplot v průběhu celého sterilizačního cyklu
historie protokolů
rozhraní RS 232
dodávka vč. HW a SW pro monitoring a archivaci procesu v externím PC • zobrazení průběhu online • automatická tvorba a ukládání protokolů o provedených cyklech • statistika využití přístroje a chybových stavů • možnost vzdáleného připojení servisu přes internet • garance provozu a funkčnosti přístroje při výpadku počítačové sítě (uchování dat v přístroji)
monitorovací balíček indikátorů parní sterilizace
provedení validační zkoušky akreditovanou laboratoří podle ČSN EN 665-1
provedení výchozí revize tlakových nádob parního sterilizátoru
Instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu jako součást dodávky.
Veškeré předepsané kontroly, revize a validace po dobu záruky zdarma
Kompletní kapotáž do stěny v místnosti „K.02.061 - Balení a setování“ od podlahy do podhledu • Kvalitní nerez provedení • Dostatečná tloušťka materiálu pro záruku vysoké pevnosti • Provedení vč. nerezových dveří do servisního prostoru pro každý sterilizátor, případně dalších nutných snadno vyjmutelných částí pro bezproblémový servis přístrojů • Dodavatel provede prohlídku místa plnění a zajistí potřebné výměry pro kapotáž ve spolupráci s pracovištěm a s ohledem na jeho požadavky
Ověření montážních rozměrů stavby v místě plnění
Požadavky na příslušenství:
Plná kompatibilita veškerého příslušenství s oběma parními sterilizátory pro bezproblémové a neomezené používání
transportní nerezový vozík - 6 ks (celkem pro oba dva sterilizátory pro 8 STJ) • výškově stavitelný • mechanicky ovládaná aretace sterilizačního vozíku (systém zarážek pro přesné přistavení ke sterilizační komoře a bezproblémové přesunutí sterilizačního vozíku do/z přístroje)
zavážecí nerezový vozík - 4 ks (celkem pro oba dva sterilizátory pro 8 STJ) • pro 8 STJ
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | TP-3909 | Mycí a dezinfekční automat pro operační obuv | 2
Mycí a dezinfekční automat bude sloužit jako vybavení operačních sálů pro mytí a dezinfekci operační obuvi (galoší).
jednodveřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro, 400 V, max. příkon 9,7 kW
dopředu výklopné celonerezové dveře, nerezové víko
vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přístrojů umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci podle Vyhl. MZ č.306/2012 Sb.
mycí prostor vybavený vždy dvěma nerezovými mycími rameny
konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
vnější rozměr přístroje vzhledem ke stavební připravenosti je max (v/š/h): 820 bez víka (850 mm včetně nerezového víka) x 900 x 700 mm
automat bude umístěn pod pracovním stolem (deskou) o výšce 850 mm
mycí prostor o kapacitě min. 14 párů operační obuvi do velikosti 45 v jedné šarži
napojení na teplou/studenou vodu, DEMI vodu + odpad
vestavěný změkčovač vody
vestavěné vysoce výkonné oběžné čerpadlo
vestavěné vysoce výkonné horkovzdušné sušící agregáty
vestavěný kondenzátor par
dávkovací čerpadla pro tekutou případně práškovou chemii
vestavěný prostor pro potřebnou chemii
funkce
přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou
přednastavené mycí a dezinfekční programy volitelné pro použití neutrální, enzymatické nebo alkalické chemie
systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
během mycího cyklu elektricky blokované dveře
elektronická, programovatelná řídící jednotka (s možností vytvoření uživatelského programu)
výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (výstup RS 232)
Hlídání množství chemie/ indikátor prázdných zásobníků
Displej pro zobrazení aktuálního cyklu a případných poruchových stavů
možnost instalace dalšího externího dávkovacího čerpadla pro tekutou chemii
Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu a předání veškeré dokumentace dle aktuálně platné legislativy
Požadavky na příslušenství:
1 ks mycího koše pro každou myčku s kapacitou min 14 párů operační obuvi až do velikosti 45
1 ks navážecího vozíku pro každou myčku (pouze v případě, že je nutný nebo by nebylo možné bezproblémově vysunout koš po sklopených dveřích a plnit a vykládat mycí koš obuví)
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | TP-3910 | Myčka prokládací vč. zavážecího vozíku | 3
Automatický mycí a dezinfekční automat prokládací pro oddělení centrální sterilizace bude sloužit k mytí, dezinfekci a sušení zdravotnických prostředků z centrálních operačních sálů, vč, laparoskopického instrumentária, kontejnerů a obuvi
prokládací (dvoudvéřový) mycí a dezinfekční automat se sušením
maximální šíře – 900 mm, hloubka 750 mm, výška 2404 mm vč. kondenzátoru páry
mycí prostor o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti (480 x 250 x 50 mm)
certifikace dle normy (ČSN) EN ISO 15883-1, 2 (shoda doložena certifikátem)
umožňující termickou a chemotermickou dezinfekci podle Vyhl. MZ č.306/2012Sb.
elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu
příkon max 15 kV (400 V)
vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přístroje z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
kompletni zakrytování nerezem do stěny
ergonomická výška mycí komory (spodní hrana) 700 - 900 mm nad podlahou
celonerezová dvířka nebo celoskleněná dvířka s osvětlením vnitřního prostoru mycí komory, elektronicky blokované v průběhu cyklu
osvětlená mycí komora v případě, že se bude jednat o dvířka celoskleněná
připojení na studenou a teplou vodu a DEMI vodu
funkčnost všech procesů i pří výpadku dodávky teplé vody
přídavný zásobník pro předehřev DEMI vody pro každý přístroj
sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla z výstupního vzduchu
vestavěná dávkovací čerpadla v každém přístroji a možnost instalace dalších volitelných integrovaných dávkovacích čerpadel, snadno přístupný prostor na čistící přípravky integrovaný v přístroji
elektronická kontrola dávkování - průtokoměry
elektronická kontrola pohybu mycích ramen
monitoring tlaku oběhového čerpadla
integrovaná bezpečnostní vana, nebo jiné řešení proti úniku vody
spotřeba vody max 45 l na mycí fázi
přednastavené mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické • nástroje • laparoskopické nástroje • kontejnery • obuv
systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
výstup RS 232
komunikace a ovládání přístroje přes dotykový displej v českém jazyce, výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu, zobrazení zbývajícího času do konce cyklu a informace o úspěšnosti celého pro-cesu
zobrazení chybových stavů, včetně konkrétního názvu či kódu chyby
integrovaná tiskárna pro dokumentaci průběhu cyklu, včetně podrobných informací
dodávka vč. HW a SW pro monitoring a archivaci procesu v externím PC • zobrazení průběhu online • automatická tvorba a ukládání protokolů o provedených cyklech • statistika využití přístroje a chybových stavů • možnost vzdáleného připojení servisu přes internet • garance provozu a funkčnosti přístroje při výpadku počítačové sítě (uchování dat v přístroji)
Požadavky na příslušenství (uvedené počty kusů platí celkem pro 3 prokládací myčky):
Plná kompabilita veškerého příslušenství se všemi 3 mycími automaty pro bezproblémové a neomezené používání
Transportní vozíky pro mycí koše - 8 ks • výškově stavitelná konstrukce • aretace mycího koše, mechanicky ovládaná • systém zarážek pro přesné přistavení k mycímu automatu a bezproblémové přesunutí mycího koše do/z přístroje)
Základní mycí koše - 4 ks • Kapacita min. 10 DIN sít pro mytí a dezinfekci instrumentária v jedné šarži • Možnost vyjímat jednotlivé úrovně a ramena pro mytí rozměrných nástrojů nebo vkládání jiného mycího příslušenství
Plnohodnotný mycí koš pro laparoskopické a duté nástroje do max. délky 600 mm - 3 ks • pro mytí a dezinfekci 2 sad laparoskopických nástrojů v jedné šarži
Mycí koš na kontejnery - 2 ks
Mycí koš na obuv - 1 ks
DIN mycí síta (VxŠxH - 50 x 480 x 250mm) - 50 ks