## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Vyplachovače a dezinfektory ložních mís pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | TP-5251a | Vyplachovač a dezinfektor ložních mís termickou dezinfekcí - kapacita: 1 mísa s víkem a 1 džbán/bažant | 3
Přístroj k vyplachování a dezinfekci ložních mís, urinálních lahví a ostatních nádob na odděleních. ‒ Porodnice ‒ Dospávací pokoj ‒ ARO
Rozměry do 600 x 630 x 1750 mm (ŠxHxV)
Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí na podložní mísy a močové láhve
Integrované umístění nádoby pro detergent
Automatické dávkování detergentu
Provedení z vysokojakostní nerezové oceli, včetně mycí komory
Dvířka do mycí komory musí být během celého cyklu uzamčena – bezpečnost pro personál
Vypláchnutí obsahu nádob
Min. 3 programy – úsporný, normální a intenzivní
Vysoce výkonné čerpadlo pro tlakové mytí
Sušení a chlazení vložených nádob v konečné fázi cyklu
Nízká hlučnost
Možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000, nebo termické dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.
V případě parní dezinfekce požadujeme integrovaný vyvíječ páry a zajištění dostupné kvality vody
Připojení na studenou a teplou vodu
Displej se zobrazením aktuální fáze cyklu a signalizace poruch
Odpad DN 90-100
Síťové napájení 230 V, 50 Hz, příkon max. 3 kW, nebo 400 V, příkon max. 4,3 kW
Požadujeme, aby dezinfektor spadal do třídy ZP IIa
Instalace a zprovoznění v rámci zakázky
Požadovaná kapacita:
1 mísa s víkem a 1 džbán/bažant
Uvedené vsádky s držáky ke každému dezinfektoru - musí být snadno vyměnitelné bez použití nářadí
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | TP-5251b | Vyplachovač a dezinfektor ložních mís termickou dezinfekcí - kapacita: 2 mísy s víkem + 4 urinální lahve/džbány | 6
Přístroj k vyplachování a dezinfekci ložních mís, urinálních lahví a ostatních nádob na odděleních. ‒ Šestinedělí ‒ Ortopedie ‒ Chirurgie 4NP a 5NP ‒ JIP ‒ Gynekologie
Rozměry max. 600 x 630 x 1750 mm (ŠxHxV)
Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí na podložní mísy a močové láhve
Integrované umístění nádoby pro detergent
Automatické dávkování detergentu
Provedení z vysokojakostní nerezové oceli, včetně mycí komory
Dvířka do mycí komory musí být během celého cyklu uzamčena – bezpečnost pro personál
Vypláchnutí obsahu nádob
Min. 3 programy – úsporný, normální a intenzivní
Vysoce výkonné čerpadlo pro tlakové mytí
Sušení a chlazení vložených nádob v konečné fázi cyklu
Nízká hlučnost
Možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000, nebo termické dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.
V případě parní dezinfekce požadujeme integrovaný vyvíječ páry a zajištění dostupné kvality vody
Připojení na studenou a teplou vodu
Displej se zobrazením aktuální fáze cyklu a signalizace poruch
Odpad DN 90-100
Síťové napájení 230 V, 50 Hz, příkon max. 3 kW, nebo 400 V, příkon max. 4,3 kW
Požadujeme, aby dezinfektor spadal do třídy ZP IIa
Instalace a zprovoznění v rámci zakázky
Požadovaná kapacita:
2 mísy s víkem + 4 urinální lahve/džbány
Uvedené vsádky s držáky ke každému dezinfektoru - musí být snadno vyměnitelné bez použití nářadí