## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název zakázky: Dezinfektor podložních mís
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy, močové lahve a další sanitární vybavení, s termickou dezinfekcí
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Dezinfektor
Celkový počet: 1ks (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Plně automatický přístroj s mikroprocesorovým řízením
Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem
Stacionární jednodveřové provedení s připojením odpadu do zdi nebo podlahy
Konstrukce a opláštění přístroje z nerezového materiálu včetně mycí komory
Objem mycí komory min. 70 litrů
Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob
Alfabetický displej v českém jazyce s informacemi o průběhu cyklu a se signalizací poruch
Min. 4 standardní mycí programy, z nichž jeden zajišťuje oplach a ostatní programy zajišťují různé délky mytí v závislosti na stupni znečištění sanitárních nádob
Způsob mytí: cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího detergentu
Způsob dezinfekce: termická pomocí horké páry
Možnost nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody
Velká variabilita úpravy programů s možností nastavení teploty, času mytí a volby intenzity mytí
Možnost vytvoření vlastních uživatelských programů
Bezešvá mycí komora z jednoho dílu (bez svárů a přeplátování) pro snadnější čištění a eliminaci rizika kontaminace biologickým materiálem
Vnitřní opláštění dveří beze svárů, se zaoblenou hranou, pro eliminaci rizika kontaminace biologickým materiálem
Provedení dveří se zamezením přetečení tekutin z močových lahví
Kapacita pro automatické vyprázdnění a zpracování min. 4ks močových lahví a 2ks podložních mís s víky současně, nebo min. 2ks nádob do toaletních křesel současně
Likvidace biologického odpadu ve vacích (speciální držák pro zavěšení vaků, u kterých dojde k likvidaci tělních tekutin uvnitř mycí komory)
Univerzální držák na běžně používané sanitární nádoby ve zdravotnictví
Možnost zakázkové výroby speciálního držáku na nestandardní sanitární nádoby
Možnost dovybavení sítem pro vkládání různých nádob a předmětů, pro které není místo v držáku
Vyměnitelnost držáků podložních mís za jiný typ bez nutnosti použití nářadí
Systém hlavní rotační trysky včetně ostatních trysek, který umožňuje vyčištění těžce dostupných prostor (u podložní mísy např. prostor pod lemem)
Celkový počet trysek min. 8
Integrovaný beztlaký elektrický vyvíječ páry
Tepelná izolace komory
Automatické uzamčení dveří během mycího cyklu
Dezinfekce nejenom mycí komory, vodní nádrže, ale i všech přívodních a odpadových trubek, hadic a všech trysek, vč. hlavních trysek
Systém dezinfekce všech částí vodního systému při každém mycím cyklu prostřednictvím integrovaného vyvíječe páry
Výlevka
Celkový počet: 1ks (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Konstrukce a opláštění z nerezového materiálu
Umístění vlevo od dezinfektoru podložních mís (při pohledu zepředu)
Vrchní průměr výlevky min. 450mm
Lem okolo vrchního otvoru výlevky pro eliminaci rizika kontaminace obsluhy a okolí biologickým materiálem
Otvor pro odpad výlevky o průměru min. 70mm
Minimálně manuální splachování pomocí kohoutku
Příslušenství
Základní sada mycích detergentů a ostatního spotřebního materiálu, nutná pro zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)