## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rázová vlna
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro terapii radiální rázovou vlnou v kombinaci s vibrační terapií se širokým spektrem indikací a důrazem na nejmodernější technologie a nejnovější poznatky lékařské vědy
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro aplikaci radiální rázové vlny
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Jičín)
Pneumatický systém tvorby rázů
Ovládací dotykový displej s délkou úhlopříčky min. 7"
Integrovaná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci na základě výsledků klinických studií
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Možnost vytvoření vlastních uživatelských protokolů a postupů terapie pro dané indikace
Integrovaná databáze pacientů
Automatické nastavení vhodného aplikátoru v SW přístroje dle indikace
Funkce automatického postupného náběhu tlaku pro komfortní a bezpečnou terapii
Ovládání v českém jazyce
Integrovaný kompresor pro zajištění stability výstupního tlaku stlačeného vzduchu
Tlak vzduchu při použití aplikátorů pro rázovou vlnu i pro vibrační terapii v rozsahu min. 1 - 5 bar
Tlak vzduchu při použití aplikátoru pro rázovou vlnu nastavitelný již od 0,3 bar výše
Frekvence při použití aplikátoru pro radiální rázovou vlnu v rozsahu min. 1 - 21 Hz
Frekvence při použití vibračního aplikátoru v rozsahu min. 1 - 35 Hz pro aktivaci svalové tkáně
Dosažitelná frekvence při použití vibračního aplikátoru až 50 Hz pro detonizaci / uvolnění svalového napětí (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Min. 1ks Ergonomicky tvarovaná aplikační rukojeť pro radiální rázovou vlnu s připojovací vzduchovou hadicí, max. hmotnost bez aplikační koncovky 550g
Zobrazení, nastavení a změna hodnot tlaku a frekvence i během terapie přímo na aplikátoru rázové vlny (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Min. 3ks různé aplikační nástavce pro terapii radiální rázovou vlnou o průměru min. 15 - 20 mm pro různé typy indikací a tkání: - min. 1ks aplikační nástavec pro ošetření entezopatií - min. 1ks aplikační nástavec pro ošetření hluboko uložených míst, dosažitelná hloubka ošetření až 50 mm - min. 1ks aplikační nástavec pro myofasciální ošetření - ošetření a uvolnění svalů a aktivaci lymfy
Min. 2 nezávislé výstupy pro zajištění možnosti současného připojení jedné aplikační rukojeti pro rázovou vlnu a jednoho aplikátoru pro vibrační terapii
Min. 1ks vibrační aplikátor pro ošetření fascií a měkkých tkání
Min. 2ks různé aplikační nástavce pro vibrační terapii o průměru min. 25 - 40 mm pro různé typy indikací a tkání
Možnost aktualizace SW
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Příslušenství
1ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami a úložným prostorem pro příslušenství
Spotřební materiál (náboje do aplikátoru rázové vlny, vodicí trubičky, těsnicí kroužky apod.) pro zajištění aplikace min. 4 milionů rázů
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)