Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Medicínský účel: Komplet umožní operatérovi v reálném čase (bez zpoždění obrazu), tj. během operace detekci a kompletní a bezpečné odstranění mízních uzlin, kontrolu a detekci stavu prokrvení tkání.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Laparoskopická sestava s fluorescenčním zobrazením tkání na základě použití indocianinové zeleně (ICG), s laparoskopickou a abdominální sondou pro centrální operační sály. |  |
| Medicínské požadavky |  |
| Mapping u sentinelových uzlin u dělohy a prsu laparoskopickou nebo abdominální sondou. |  |
| Navigace v provedení systematické pánevní a aortokavální lymfadenektomie. |  |
| Zobrazení ohraničení maligního nádoru nebo jeho metastáz. |  |
| Hodnocení perfuze střeva s anastomózou nebo perfuze derivační anastomózy močových cest u zadních a předních exenterací u multidisciplinárních operací zhoubných gynekologických nádorů. |  |
| Hodnocení poruchy pasáže lymfatických cest po radikálních operací v pánvi a prsu. |  |
| Hodnocení metastatického procesu v oblasti epigastria. |  |
| Monitor HDTV |  |
| Barevný monitor s rozlišením Full HD (min. 1920 x 1080px), medicínský atest. |  |
| Úhlopříčka min. 32“, poměr stran odpovídající výstupu kamerové jednotky. |  |
| Kontrast min. 1300:1, jas min. 350 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°. |  |
| Vstup/výstup min: DVI-D, HD‐SDI. |  |
| Podpora PIP. |  |
| Upevněn na kloubovém rameni přístrojového vozíku, nastavitelný výškově a stranově. |  |
| Kamerová jednotka a světelný zdroj |  |
| Rozlišení kamerové jednotky Full HD min. 1920 x 1080px. |  |
| Technologie zdroje světla LED. |  |
| Zdroj umožňuje v reálném čase zobrazení v bílém světle i infračervené fluorescenční zobrazení. |  |
| Infračervené světlo má optimální vlnovou délku pro indocianinovou zeleň – 805nm (NIR). |  |
| Zdroj světla a kamerová jednotka jsou identické pro obrazy bílého světla a infračerveného světla (NIR). |  |
| Ovládání systému z čelního panelu, z programovatelných tlačítek připojené kamerové hlavy, případně samostatné abdominální kamery. |  |
| Přepínání mezi zobrazením v bílém světle a infračerveném světle na připojených kamerách. |  |
| Možnost uložení uživatelských nastavení. |  |
| Jednotka umožňuje 3 typy fluorescenčních obrazů – černobílý, barevný a segmentovaný čtyřbarevný. |  |
| Jednotka umí zobrazit na jediném monitoru 4 typy obrazů současně (zobrazení v bílém světle a 3 typy fluorescenčních obrazů). Výběr hlavního obrazu nebo kombinace obrazů lze nastavit z hlavy kamery. |  |
| Jednotka umožňuje kontinuální nepřerušovaný fluorescenční obraz na pozadí Full HD laparoskopického zobrazení v bílém světle v plných barvách. |  |
| Individuální nastavení kvality obrazu pomocí změn ostrosti obrazu, světelnosti, saturace červené a modré barvy v relaci k max. hodnotám a průměrné balance. |  |
| Kvantitativní automatické odlišení a analýza uzlin nasycených ICG ve čtyřech barvách bez nutnosti dalších regulací, změn intenzity nebo změn NIR spektra, bez elektronické dopočítávání a softwarových úprav. |  |
| Transparentní proktoskopický nástavec pro zavádění níže poptávaného laparoskopu, nástavec délky max. 22 cm, kalibrovaná stupnice, šíře 2 cm. |  |
| Laser fluorescenční navigace. |  |
| Výstupy DVI,HD-SDI. |  |
| Kamerová hlava |  |
| Nativní Full HD rozlišení (min. 1920 x 1080px.), snímací čip technologie CMOS, medicínský atest. |  |
| Kamera snímá v reálném čase obraz bílého světla i fluorescenční obraz skrze jeden laparoskop. |  |
| Ostření nastavitelné pomocí tlačítek na kamerové hlavě. |  |
| Součástí dodávky je kabel přenášející bílé i infračervené světlo s délkou min. 3 m, autoklávovatelný. |  |
| Kamera pro otevřenou operativu |  |
| Samostatná plnohodnotná abdominální kamera s nativním Full HD rozlišením (min. 1920 x 1080px.), medicínský atest. |  |
| Pracovní vzdálenost v rozmezí 10–40 cm. |  |
| Rozsah zobrazovaného pole ve vzdálenosti 10cm min. 20 x 11,5 cm. |  |
| Kamera snímá v reálném čase (bez zpoždění) obraz bílého světla i fluorescenční obraz, možnost překrývání obrazů. |  |
| Kamera kompatibilní s dodávanou kamerovou jednotkou. |  |
| Integrovaný datový a světlovaný kabel přenášející bílé i infračervené světlo. |  |
| Sterilní ochranná manžeta objektivu a celé kamery, bez zkreslení NIR světla, umožňující intuitivní ovládání funkcí tlačítky na hlavě kamery a možnost podsvícení. |  |
| Možnost operace za plného osvětlení s konstantní sílou signálu bez ohledu na pracovní vzdálenost a úhel sondy. |  |
| Kvantitativní automatické odlišení a analýza uzlin nasycených ICG (odlišení sentinelových uzlin první a druhé etáže a nesentinelových uzlin) ve čtyřech barvách. |  |
| Možnost vizuálního zhodnocení krevního toku v cévách včetně mikrocévního zásobení. |  |
| Laparoskop |  |
| Průměr 10mm, úhel pohledu 30°, se standardním očnicovým adaptérem, autoklávovatelný. |  |
| Obraz laparoskopu na celé obrazovce (tzv. „full screen field“). |  |
| Umožňuje zobrazování v rozlišení Full HD, NIR kompatibilní. |  |
| Součástí dodávky je sterilizační kontejner pro sterilizaci laparoskopu a síto pro bezpečné uložení teleskopu a světlovodného kabelu. |  |
| HD záznamové zařízení |  |
| Zařízení pro nahrávání videa a fotografií ve Full HD rozlišení s medicínským atestem. |  |
| Vnitřní HDD s kapacitou min. 320GB. |  |
| Podpora nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk či na síťové úložiště, export do PACS, NIS Preferované síťové rozhraní: 100/1000 Ethernet RJ-45, podpora DICOM, HL7 |  |
| Zadávání pacientských dat pro identifikaci nahraných záznamů pomocí klávesnice. |  |
| V rámci dodávky je klávesnice. |  |
| Umístění v přístrojovém vozíku. |  |
| Přístrojový vozík pojízdný |  |
| Pojízdný přístrojový vozík pro umístění a elektrické připojení výše uvedených přístrojů na nastavitelné police. |  |
| Minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho min. 2 bržděná. |  |
| Výškově i stranově polohovatelné rameno pro uchycení monitoru LCD. |  |
| Antistatická povrchová úprava |  |
| Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů. |  |
| Infuzní stojan, euro-lišta pro příslušenství. |  |
| Pokud jsou dodány klávesnice, pedály - držák klávesnice, držák pedálů. |  |
| Držák CO2 lahve. |  |
| Držák na kamerovou hlavu. |  |
| Manipulační madlo. |  |
| Oddělovací transformátor. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| Instalace a instruktáž obsluhy ZP (personálu ONN) součástí dodávky |  |
| 24 měsíční záruční doba |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. |  |
| Zajištění ukládání zálohy systému a dat v PC na dedikovaný disk dle požadavků útvaru ICT zadavatele, např. na vzdálené síťové uložiště. Dodavatel zajistí automatické zálohování v objemu a četnosti tak, aby bylo možné v případě havárie ze zálohy vše obnovit |  |
| Napojení na síťovou infrastrukturu zadavatele a datové úložiště dle požadavků (PACS nebo datové úložiště s vazbou na NIS). Přístroj musí podporovat formát DICOM a HL7. Musí umožnit automatické odesílání záznamů do úložiště nebo uživatelské (vybrané pasáže videozáznamu nebo fotografie) |  |