Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Čelové svítidlo pro chirurgické výkony s možností upevnění zvětšovacích skel |  |
| Základní parametry |  |
| Čelové svítidlo technologie LED, klasifikováno jako zdravotnický prostředek. |  |
| Pás pro uchycení na hlavu operatéra (velikostně nastavitelný) |  |
| Teplota chromatičnosti min. 4 500 K. |  |
| Intenzita osvětlení min. 100 000 lx. |  |
| Baterie dobíjecí lithiová, v dodávce 2 kusy. |  |
| Indikátor stavu baterie. |  |
| Výdrž baterie min. 6 hod. |  |
| Nabíjení baterie max. do 6 hod. Nabíječka baterií součástí dodávky. |  |
| Výměna baterie bez použití nástrojů. |  |
| Plynule nastavitelná intenzita světla. |  |
| Celková hmotnost čelovky s baterií max. 350 g |  |
| Zvětšovací lupy určené výrobcem pro uchycení na dodané svítidlo bez použití nástrojů: - 2ks – 2 dioptrie - 2ks – 3 dioptrie - 2ks – 4 dioptrie |  |
| Ostatní |  |
| Instalace a instruktáž obsluhy ZP (personálu ONN) součástí dodávky |  |
| Záruka 24 měsíců |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |