## Technické podmínky
Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči včetně pronájmu analyzátoru
Vypůjčitel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202
Příloha č. 1 Technické podmínky
| ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MORFOLOGICKY - dle statistiky výkonů v roce 2019 | 34000
| Frekvence kontrolních měření | 1 x denně, 2 hladiny (negativní, pozitivní)
Vyplní uchazeč
č. | Požadavek / parametr | Hodnota požadavku (počet bodů) |  | Plnění požadavku (ANO/NE) | Plnění požadavku, specifikace průkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, příbalový leták apod.
Účel použití a obecné požadavky
1 | Po dobu platnosti smlouvy zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění vyšetření moče chemicky, vyšetření močového sedimentu a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
2 | Bezplatná instalace a uvedení do provozu analytických systémů nejnovější generace, včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu. | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Požadavky na analytické systémy
3 | Modulární plně integrovaný automatický analytický systém pro vyšetření moče chemicky testačními proužky a močového sedimentu - 1 ks (jednotlivé moduly musí být vyrobeny maximálně 6. měsíc roku 2016, ne starší) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
4 | Autonomní zapojení modulů (při poruše některého z modulů zůstávají ostatní moduly nadále funkční, včetně záložního řešení komunikace s LIS) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
5 | Současné zpracování různých druhů močových zkumavek, s různými tvary jejich dna o průměru 12 - 16 mm a výšce 95 - 120 mm | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Požadavky na chemické vyšetření
6 | Minimální vyšetřované parametry u chemického vyšetření: erytrocyty (hemoglobin), leukocyty, dusitany, bílkoviny, glukosa, ketolátky, bilirubin, urobilinogen, pH, specifická hmotnost, barva, zákal | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
7 | Uveďte velikost balení stripů (ks) | 100 | informativní
|  | 200 | informativní
|  | 300 | informativní
8 | Stabilita na palubě analyzátoru minimálně 6 dní | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
9 | Zajištění dohledatelnosti, jakou šarží stripu bylo vyšetření provedeno | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
10 | Manipulace se stripy při vkládání do analyzátoru
| Vkládání stripů do analyzátoru v originálním obalu | ANO | 5
| Nutnost přesypání stripů do zásobníku analyzátoru | NE | 0
| Stripy se používají jednotlivě, ne po skupinách. To znamená, na jedno vyšetření se použije jeden strip a ten se po vyhodnocení odhodí do odpadu. | ANO | 5
|  | NE | 0
11 | Pipetování vzorku na jednotlivé reakční zóny stripu | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Požadavky na vyšetření močového sedimentu a tělních tekutin
11 | Pipetování vzorku na jednotlivé reakční zóny stripu | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
12 | Automatizované kvantitativní hodnocení močového sedimentu bez jeho centrifugace a automatizované kvantitativní hodnocení tělních tekutin bez jejich centrifugace | ANO | 5
|  | NE | 0
13 | Typ vyšetřovaného vzorku
| moč | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
| likvor | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
| punktát | ANO | 10
|  | NE | 0
| dialyzát | ANO | 10
|  | NE | 0
14 | Automaticky vyhodnocované kategorie - erytrocyty, leukocyty, shluky leukocytů, dlaždicové epitelie, jiné než dlaždicové epitelie, hyalinní válce, válce s inkluzemi, bakterie, kvasinky, hlen, spermie, krystaly - požadované jednotky = počet/ul | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
15 | Možnost bližší specifikace elementů (krystaly, válce, epitelie) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
16 | Možnost klasifikace elementů obsluhou | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
17 | Automaticky vyhodnocované kategorie u likvoru - erytrocyty, leukocyty, mono a polynukleáry, bakterie - požadované jednotky = počet/ul | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
18 | Rozlišení G+ a G- bakterií v moči pro včasné nasazení cílené ATB léčby při infekcích močových cest | ANO | 10
|  | NE | 0
Ostatní požadavky
19 | Preferenční vyšetřování statimových vzorků močového sedimentu a tělních tekutin | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
20 | Minimální požadovaný objem vzorku při standardním způsobu měření pro vyšetření moče chemicky a močového sedimentu (musí umožnit kompletní vyšetření vzorku chemicky i vyšetření močového sedimentu, tedy včetně aspirovaných objemů pro jednotlivé moduly) | ≤ 2.5 ml | 2
|  | > 2.5 ml | 0
21 | Minimální požadovaný objem vzorku pro statimová vyšetření moče chemicky i močového sedimentu (musí umožnit kompletní vyšetření vzorku chemicky i vyšetření močového sedimentu, tedy včetně aspirovaných objemů pro jednotlivé moduly) | ≤ 1.4 ml | 2
|  | > 1.4 ml | 0
22 | Minimální požadovaný objem vzorku pro vyšetření tělních tekutin | ≤ 0.6 ml | 5
|  | > 0.6 ml | 0
23 | Automatické promíchání vzorku před pipetováním | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
24 | Identifikace reagencií specifickým kódem (čarovým kódem, QR, RFID apod.) včetně šarže a expirace | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
25 | Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků a spotřebního materiálu, průběh jejich spotřeby (odhad zbývajícího množství), expirace | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
26 | Garance minimalizace kontaminace vzorků carry over přenos u mikrobiologických vzorků (bakterie a leukocyty ≤ 0.05 %) při vyšetření močového sedimentu | ANO | 10
|  | NE | 0
27 | Upozornění na potřebu provedení předepsané údržby | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
28 | V rámci nabídky započteny kalibrační materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
29 | V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol 1x denně dvě hladiny | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
30 | Stabilita kontrolních materiálů po otevření (uveďte popisem a přiložte kopii příbalového letáku používaných kontrol) |  | informativní
31 | Kontrolní materiály interní kontroly kvality obsahují hodnoty pro chemické (specifická hmotnost, pH, hemoglobin, leukocyty, bilirubin, urobilinogen, ketony, glukosa, bílkovina, nitrity) i morfologické vyšetření (Erytrocyty, leukocyty, válce, epitelie, bakterie) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
32 | Možnost zadávání cílových hodnot kontrolního materiálu do analytického systému prostřednictvím čarového kódu nebo načtením ze souboru | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
33 | Přenos dat QC do LIS | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
34 | Výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci EHK v České republice | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Software, analýza dat
35 | Součástí pronájmu je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátorů s licencí platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy včetně bezplatného update/upgrade předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti ZP | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
36 | Součástí pronájmu ZP je propojení nainstalovaných analyzátorů s plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel provozuje, na náklady dodavatele. Dodavatel musí jako součást dodávky analyzátorů dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
37 | Automatická validace výsledků, u kterých jsou ve shodě výsledky chemického a morfologického vyšetření. Možnost úpravy pravidel pro automatickou validaci výsledků s dohledatelností autora, který změny nastavení provedl. | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
36 | Automatické porovnání výsledků chemického a morfologického vyšetření moči podle uživatelem nastavitelných pravidel (crosscheck) spolu s automatickou validací shodných výsledků a blokací neshodných výsledků. Dohledatelnost uživatele, který nastavení či změnu pravidel provedl. Automatické retestování neshodných výsledků přesnější metodou | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
38 | Servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele (kontinuální vzdálená správa analytického systému s proaktivním monitoringem abnormálního chování systému a s možností přístupu servisního technika do konfigurace ovládacího SW systému na dálku přes vzdálenou plochu umožňující rovněž online analýzu dat i logů pro identifikaci závady systému) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
39 | Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Instalační práce a služby, příslušenství
40 | Nabízené ZP je možné instalovat ve stávajících prostorových podmínkách laboratoře bez nutnosti stavebních úprav | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
41 | Vzhledem ke stávajícím stavebním dispozicím laboratoře musí být součástí dodávky záložní zdroj elektrické energie (UPS) takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení právě probíhajících analýz, a to včetně uložení výsledků. (minimální doba 20 minut) | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Servisní a aplikační podpora
42 | zajištění servisu a oprav zapůjčených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s hlavou IX. Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
43 | Pro pronajatý ZP zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, pravidelných preventivních servisních prohlídek minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
44 | Minimálně 1x za 24 měsíců provedení SW a HW upgrade na nejnovější komerčně uvolněné verze/technologie výrobce pro daný analyzátor, případně častěji, pokud to vyžaduje provozuschopnost ZP.Pronajímatel na své náklady zabezpečí ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
45 | Bezplatná 24 hodinová "hot linka" | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
46 | Lhůta pro odstranění vad činí 24 hodin od nahlášení závady. Pokud bude závada nahlášena po 13té hodině a odstraněna do 9té hodiny následujícího dne, potom se den nahlášení závady a den odstranění závady do této lhůty nezapočítává | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
47 | Možnost bezplatné kompletní výměny ZP (analyzátoru) jednou za dobu plnění smlouvy, v případě, že bude na trh ČR uveden inovovaný model příslušného ZP a zadavatel o dodání inovovaného ZP požádá | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
48 | Dodávky reagencií a veškerého spotřebního materiálu do 3 pracovních dnů od objednání ze strany zadavatele | ANO | minimální požadavek
|  | NE | nepřípustné
Celkem získáno bodů
Ostatní požadavky
Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelné v klinické praxi
Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (Zákon č. 268/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou
Všechna nabízená diagnostika jsou schválena výrobcem analytického systému jako diagnostika přímo určená pro jeho správný a bezpečný provoz. Uchazeč toto doloží českým a anglickým manuálem pro analytický systém v elektronické podobě.
Součástí pronájmu jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovaných normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL (např. SOPT a SOPV) v platném znění a to v českém jazyce
Součástí dodávek jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce
Zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační příp. i kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou v systému vigilance produktu zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele - dodavatel musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů
Instalace pronajmutých ZP a jejich uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu
Součástí dodávek ZP je i průběžné bezplaté předávání všech, pro správný a bezpečný provoz pronajatých ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBTK, servisních protokolů) v průběhu celého pronájmu, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP
Dodání prohlášení o shodě ke ZP v souladu s požadavkem ust. § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, a další příslušné dokumentace, nezbytné pro provoz v České republice - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovitě, min. 2)
Pro pronajatý ZP dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení pronajatého zařízení do provozu a pro jejich bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz a veškerých reagencií potřebných pro jejich provoz. Obecně lze konstatovat, že dodavatel musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady.
Přesná specifikace podmínek nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu pronajatého ZP (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.)
V rámci pronájmu ZP bude provedeno bezplatné zaškolení všech stávajících pracovníků, obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro některé pracovníky zaškolení v takovém rozsahu, aby měli od školitelů uchazeče dostatek informací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s ust. §59 odst. 1 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, a to v rozsahu 2 pracovníků.
Instalace ZP musí být uskutečněna v těsné spolupráci s pověřenými pracovníky zadavatele tak, aby byl provoz laboratoře narušen jen minimálně (přechodně bude nutný souběžný provoz stávající a nové techniky). Většina činností spočívajících v dodávce a instalaci, zaškolení pracovníků nových ZP by měla být směrována mimo výkonové špičky laboratoře. Za výkonovou špičku zadavatel považuje dobu 8:00 - 11:00 hod. v pracovních dnech.
Likvidace veškerých obalů a odpadu vzniklého při dodávce a instalaci ZP
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 smlouvy o pronájmu movité věci.
V ......................... dne: | V ......................... dne: |  |  |  | ......................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za půjčitele
(vč. razítka)

## Kriteria hodnocení
„Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči včetně pronájmu analyzátoru“
Hodnocení nabídky:
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny - váha 70%
Kritérium č. 2 - Plnění technických, specifikací, funkčních vlastností ZP, servisní a aplikační podpora - váha 30%
Celkový počet uchazečem získaných bodů | = | Nejnižší nabídková cena (Kč bez DPH) | x | Váha kritéria č. 1 | + | Počet bodů získaný uchazečem pro plnění technických specifikací | x | Váha kritéria č. 2
|  | Nabídková cena uchazeče (Kč bez DPH) |  |  |  | Maximální počet bodů plnění technických specifikací
Celkový počet uchazečem získaných bodů | = | Nejnižší nabídková cena (Kč bez DPH) | x | 70 | + | 0 | x | 30
|  | Nabídková cena uchazeče (Kč bez DPH) |  |  |  | 64
Celkový počet uchazečem získaných bodů | = | #VALUE!